## Celok IV.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | USG prístroj pre Infekčné oddelenie
počet: |  |  | 1 ks
celok |  | par.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Základné technické parametre | 1 | OLED alebo QLED alebo LED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením | áno
|  | 2 | Top ultrazvukový prístroj pre potreby viacerých špecialistov určený pre superkonziliárne vyšetrenia | áno
|  | 3 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 22"
|  | 4 | Rozlíšenie obrazovky monitora | min. 1920x1080 px
|  | 5 | Jas obrazovky monitora | min. 300 cd/m2
|  | 6 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 20 cm
|  | 7 | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. +/- 30°
|  | 8 | Dynamický rozsah | min. 290 dB
|  | 9 | Snímková frekvencia na 2D | min. 250 fps
|  | 10 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0-18 MHz
|  | 11 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm
|  | 12 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | bez preferencie
|  | 13 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 TB
|  | 14 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
|  | 15 | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja | áno
|  | 16 | Uhlopriečka pomocného dotykového displeja | min. 10"
|  | 17 | USB 3.0 porty | min. 4
|  | 18 | Ethernetový konektor | áno
|  | 19 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup | áno
|  | 20 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | min. 4
|  | 21 | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno
|  | 22 | Aktívna plocha zobrazovania monitora v 2D zobrazení | bez preferencie
|  | 23 | Podpora "Single crystal" a matrixovej technológie na požadovaných sondách | áno
|  | 24 | Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát | áno
|  | 25 | Pracovné režimy
|  | 26 | Technológia na potlačenie šumu | áno
|  | 27 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
|  | 28 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno
|  | 29 | Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | bez preferencie
|  | 30 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno
|  | 31 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
|  | 32 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line | áno
|  | 33 | CW doppler | áno
|  | 34 | Tissue Doppler Imaging | áno
|  | 35 | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch | áno
|  | 36 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | bez preferencie
|  | 37 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou vrátane kvantifikácie na konvexnej a lineárnej sonde | áno
|  | 38 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
|  | 39 | Dual Live zobrazovací mód | áno
|  | 40 | Quad view zobrazenie | áno
|  | 41 | Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase. | áno
|  | 42 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
|  | 43 | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde pomocou lineárnej (prsná žľaza, štítna žľaza) a abdominálnej sondy (stupeň fibrózy pečeňového parenchýmu) | áno
|  | 44 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde | áno
|  | 45 | Elastografia štítnej žľazy a prsníkov vrátane kvantifikačnej analýzy na lineárnej sonde | áno
|  | 46 | Elastografia sa požaduje na konvexných, lineárnych a endokavitárnych sondách | áno
|  | 47 | Možnosť rozšírenia prístroja o elastografiu v 3D zobrazení | bez preferencie
|  | 48 | Elastografia aktívna pri fúzii obrazov s CT/MRI | bez preferencie
|  | 49 | Možnosť rozšírenia prístroja o kombinovanú elastografiu typu strain a shear wave v real time móde | bez preferencie
|  | 50 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
|  | 51 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase | áno
|  | 52 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase | áno
|  | 53 | Kapacita slučky v 2D zobrazení min. | min. 10 000 obrázkov
|  | 54 | Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke min. 30 s. | áno
|  | 55 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod | áno
|  | 56 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno
|  | 57 | Meranie, software a vyhodnocovanie
|  | 58 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | áno
|  | 59 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | áno
|  | 60 | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) | áno
|  | 61 | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) a trasovanie cievnej steny v reálnom čase | bez preferencie
|  | 62 | Možnosť rozšírenia prístroja o softvér pre meranie FMD (Flow mediated dilatation) | bez preferencie
|  | 63 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
|  | 64 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | bez preferencie
|  | 65 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
|  | 66 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.avi, DICOM 3.0 | áno
|  | 67 | Programovateľné kalkulácie | áno
|  | 68 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
|  | 69 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno
|  | 70 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno
|  | 71 | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | bez preferencie
|  | 72 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding nastaviteľný minimálne v 4 úrovniach | áno
|  | 73 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov | áno
|  | 74 | Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom | áno
|  | 75 | Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov | áno
|  | 76 | Softvér pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie | áno
|  | 77 | Softvér pre kontrastné vyšetrenie s 3D rekonštrukciou | áno
|  | 78 | Schopnosť prepínania medzi obrazom typu shearwave a tzv. „confidence map“ | bez preferencie
|  | 79 | Možnosť rozšírenia prístroja o fúziu živého USG obrazu s 3D dátami získanými z kontrastného echa | bez preferencie
|  | 80 | Zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) | bez preferencie
| Požadované sondy | 81 | 1. lineárna sonda - pre vyšetrenie periférnych ciev vrátane CEUS s frekvenčným rozsahom min. 5-11 MHz, počtom elementov min. 160 a hĺbkou zobrazenia min. 80 mm | áno
|  | 82 | 2. lineárna sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív (prsná žľaza, štítna žľaza) umožňujúca vyšetrenie elastografiou; s frekvenčným rozsahom min. 5-15 MHz, počtom elementov min. 192 a hĺbkou zobrazenia min. 80 mm | áno
|  | 83 | 3. konvexná sonda pre vyšetrenie abdomenu vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra pre punkcie pod USG kontrolou, možnosťou CEUS vyšetrenia a vyšetrenia elastografiou; frekvenčným rozsahom 1-5 MHz, počtom elementov min. 160 mm a hĺbkou zobrazenia 300 mm | áno
|  | 84 | 4. mikrokonvexná alebo vektorová sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-7 MHz, počtom elementov 128 elementov, hĺbkou zobrazenia 140 mm a FOV min. 70° | áno
|  | 85 | 5. endorektálna "endfire" sonda | áno

## Cenová ponuka
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Názov projektu: | Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
Sonografické prístroje |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
Celok IV: USG prístroj pre Infekčné oddelenie |  | 1
SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: