## TŠ-Celok I. a II.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni: |  |  | CelokI. Celok II.
názov: |  |  | Monitory vitálnych funkcií
počet: |  |  | zostava
celok |  | par.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Celok I. | počty ks v zostave | 1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s modulom pre etCO2 a modulom monitorovanie ventilačných parametrov | 5 ks
|  | 2 | Transportný monitor vitálnych funkcií | 2 ks
|  | 3 | Centrálna monitoracia stanica (CMS) | 1 ks
4
| Modulárny monitor vitálnych funkcií | 5 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s modulom pre etCO2 a modulom monitorovanie ventilačných parametrov | 5 ks
|  | 6 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 35 cm
|  | 7 | počet voľných modulových vstupov do monitora | minimálne 2
|  | 8 | multiparametrický modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respiracia, MasimoSET SpO2, 2x vstupy Teploty, neinvazívny TK a 2 vstupy pre invazívny TK | áno
|  | 9 | všetky moduly k monitorom musia byť navzájom prenosné medzi monitormi a použiteľné podľa potreby | áno
|  | 10 | modul na monitorovanie EtCO2 - meranie mainstream alebo sidestream, možnosť voľby jednotiek % , mmHg , kPa a respiračný modul pre meranie ventilačných parametrov pacienta | áno
|  | 11 | možnosť užívateľskej voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 8 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť. | áno
|  | 12 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
|  | 13 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
|  | 14 | monitorovanie EKG snímaním z 3/5 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, a VF | áno
|  | 15 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
|  | 16 | možnosť doplnenia o modul pre 12-zvodový monitoring EKG s 12 zvodovou analýzou ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | áno
|  | 17 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 4-120 dych/min
|  | 18 | presné monitorovanie Sp02 technológiou MasimoSET | áno
|  | 19 | monitoranie SpO2 zobrazená v %, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
|  | 20 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
|  | 21 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
|  | 22 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora), výpočet parametra PPV v rámci merania | áno
|  | 23 | rozsah merania invazívneho tlaku krvi | minimálne od -40 do 320 mmHg
|  | 24 | monitorovanie respiračných parametrov (respiračným modulom) s vyhodnotením parametrov: dychový a minútový objem, frekvencia dychov, prietok a tlak | áno
|  | 25 | vyžaduje sa možnosť doplnenia o modul srdcového výdaja kombinovanou metódou termodilučného merania a analýzy pulznej kontúry (PCS) pre vyhodnotenie hedmodynamických patametrov pacienta | áno
|  | 26 | vyžaduje sa možnosť doplnenia o moduly 12 zvod. EKG | áno
|  | 27 | vyžaduje sa možnosť prepojenia inf. techniky ako aj ventilátorov k monitorom, pre spoločné synchronizované sledovanie parametrov dávkovanie liekov a ventilácie na cetrálnej stanici | áno
|  | 28 | monitory vitálnych funkcii musia umožnovať zobrazenie údajov z viacerých zdrojov: výsledky laboratória, RTG a pod. | áno
|  | 29 | monitory vitálnych funkcii musia byť schopné káblového aj bezkáblového prepojenia do centrálnej monitorovacej stanice | áno
|  | 30 | systém umožňujúci prepojenie s hemodynamickými monitormi srdcového výdaja rôznych výrobcov - vrátane SW a HW vybavenia | áno
|  | 31 | kompletné príslušenstvo: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), káble na meranie invazívnych tlakov pre dva vstupy, dva senzory teploty (kožný aj dutinký senzor teploty), | áno
|  | 32 | snímač CO2 a adaptér k dýchacím hadiciam | áno
33
| Transportný monitor vitálnych funkcií | 34 | Transportný monitor vitálnych funkcií: | 2 ks
|  | 35 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 13 cm, maximálne 20 cm
|  | 36 | hmotnosť transportného monitora | max. 1,9 kg
|  | 37 | držiak transportnáho monitora so svorkou na bočnicu pacientskeho lôžka alebo infúznu tyč | áno
|  | 38 | vyžaduje sa odolnosť transportného monitora voči pádu z minimálne 1m výšky (verifikovaná) | áno
|  | 39 | monitorovanie základných funkcií pacienta integrované do monitora: EKG, respirácia, SpO2 masimo, 2x Teplota, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, kapnometria CO2 | áno
|  | 40 | vyžaduje sa možnosť prepojenia transportného monitora k modulárnemu monitoru vitálnych funckií ako aj priamo do centrálneho monitorovacieho systému | áno
|  | 41 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
|  | 42 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
|  | 43 | monitorovanie EKG snímaním z 3/5 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, a VF | áno
|  | 44 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
|  | 45 | schopnosť analýzy ST segmentu | áno
|  | 46 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 4-120 dych/min
|  | 47 | presné monitorovanie Sp02 technológiou masimo | áno
|  | 48 | monitoranie SpO2 zobrazená v%, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
|  | 49 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
|  | 50 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
|  | 51 | schopný monitorovania invazívnych tlakov krvi a kompatibilné snímače pre jednoduché prepojenia káblov z modulárneho monitora do prenosného monitora pre kontinuálny monitoring počas transportu pacienta | áno
|  | 52 | monitorovanie kapnometrie - metódou sidestream, mainstreima alebo microstream. Integrované do monitora | áno
|  | 53 | transportného monitor vitálnych funkcií musí byť schopný káblového aj bezkáblového prepojenia do centrálnej monitorovacej stanice | áno
|  | 54 | kompletné príslušenstvo: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), senzor teploty (kožný), príslušenstvo k monitorovaniu CO2, samostatný držiak monitora s integrovaným napájaním uchytený na lôžku pacienta | áno
55
| Centrálna monitorovacia stanica (CMS): | 56 | Centrálna monitorovacia stanica (CMS): | 1 ks
|  | 57 | Plne kompatibilná s uvedenými monitormi | áno
|  | 58 | Obojsmerná komunikácia s monitormi VF | áno
|  | 59 | Menežment pacientskych údajov, alarmov, nastavovanie kriviek parametrov z CMS na monitoroch VF | áno
|  | 60 | CMS prepojená s monitormi VF káblom alebo bezkáblovo | áno
|  | 61 | Vybavenie CMS: displej min. 22", UPS zdroj, tlačiareň, elektrický "switch", WiFi modul (v prípade problematického zavedenia kábla) | áno
|  | 62 | Centrálna monitorovacia stanica schopná súčasného zobrazenia kriviek a parametrov z pripojených pacientskych monitorov | áno, min. 12 monitorov
Celok II. | ks v zostave | 1 | Monitor vitálnych funkcií | 22 ks
|  | 2 | Prenosný monitor vitálnych funkcií | 2 ks
3
| Monitor vitálnych funkcií | 4 | Monitor vitálnych funkcií
|  | 5 | prehľadný farebný displej s velkosťou uhlopriečky | minimálne 10"
|  | 6 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | ÁNO
|  | 7 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek | ÁNO
|  | 8 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov počas doby | minimálne 72 hod.
|  | 9 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respiracia, SpO2, Teplota 2x, neinvazívny TK | ano
|  | 10 | meranie etCO2 u min. 5 monitorov | ano
|  | 11 | EKG so zobrazením 3, 5 zvodov , Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF | ano
|  | 12 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | ano
|  | 13 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | ano
|  | 14 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4 až 12O dychov/min
|  | 15 | hodnota Sp02 v % , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
|  | 16 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | manuálny a automatický režim
|  | 17 | monitorovanie teploty, dva vstupy | ano
|  | 18 | kompletné príslušenstvo na meranie : EKG káble, saturačný senzor + kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí + hadica , príslušenstvo pre meranie teploty (kožná aj dutinková sonda) a pre 5ks monitorov aj príslušenstvo pre etCO2 (sidestream) | ano
| Transportný monitor vitálnych funkcií | 19 | Transportný monitor vitálnych funkcií
|  | 20 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 13 cm, maximálne 20 cm
|  | 21 | hmotnosť transportného monitora | max. 1,9 kg
|  | 22 | držiak transportnáho monitora so svorkou na bočnicu pacientskeho lôžka alebo infúznu tyč | áno
|  | 23 | vyžaduje sa odolnosť transportného monitora voči pádu z minimálne 1m výšky (verifikovaná) | áno
|  | 24 | monitorovanie základných funkcií pacienta integrované do monitora: EKG, respirácia, SpO2 masimo, 2x Teplota, neinvazívny TK, 2x invazívny TK, kapnometria CO2 | áno
|  | 25 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
|  | 26 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
|  | 27 | monitorovanie EKG snímaním z 3/5 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, a VF | áno
|  | 28 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
|  | 29 | schopnosť analýzy ST segmentu a analýzy rozšírených arytmií | áno
|  | 30 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 4-120 dych/min
|  | 31 | presné monitorovanie Sp02 technológiou masimo | áno
|  | 32 | monitoranie SpO2 zobrazená v%, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
|  | 33 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
|  | 34 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
|  | 35 | schopný monitorovania invazívnych tlakov krvi a kompatibilné snímače | áno
|  | 36 | monitorovanie kapnometrie - metódou sidestream, mainstream alebo microstream. Integrované do monitora | áno
|  | 37 | transportného monitor vitálnych funkcií musí byť schopný káblového aj bezkáblového prepojenia do budúcej centrálnej monitorovacej stanice | áno
|  | 38 | kompletné príslušenstvo: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), senzor teploty (kožný), príslušenstvo k monitorovaniu CO2, príslušenstvo pre meranie IBP, samostatný držiak monitora s integrovaným napájaním uchytený na lôžku pacienta | áno