## Celok III.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Echokardiografický USG systém
počet: |  |  | 1 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Základné technické parametre | 1 | Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy vhodný pre potreby špecializovaného angiografického pracoviska. Musí poskytovať špičkové kardiologické zobrazovanie v 2D - móde, transezofagiálne (4DTEE) zobrazenie, objemové 2D zobrazovanie v reálnom čase ako aj vysokú citlivosť dopplerovského zobrazovania | áno
|  | 2 | Možnosť pripojenia ultrazvukových sond pre transtorakálne, transezofageálne a cievne zobrazenie | áno
|  | 3 | Plochý LCD monitor | min. 20"
|  | 4 | Jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel, alebo dotykový panel | áno
|  | 5 | Počet spracovávajúcich signálových kanálov | min. 880 000
|  | 6 | Maximálny celkový dynamický rozsah prístroja | min. 180 dB
|  | 7 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 30 cm
|  | 8 | Porty pre 2D sondy | min. 4
|  | 9 | Prístroj musí umožňovať pripojenie signálu EKG | áno
| Zobrazovacie metódy | 10 | Dopplerovské farebné mapovanie prietokov (CFM), tkanivový doppler, spektrálny a power doppler | áno
|  | 11 | Prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD | áno
|  | 12 | Prístroj musí umožňovať meranie vysokorýchlostných tokov pri kontinuálnom vysielaní uzv. lúča – kontinuálny Doppler (CW) | áno
|  | 13 | Merací rozsah rýchlosti toku pri CW | do min. 16m/s
|  | 14 | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze | áno
|  | 15 | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať indexy PI, RI, S/D pomer, Max rýchlosť (PS), Min rýchlosť (ED)... | áno
|  | 16 | Prístroj musí umožňovať semi - automatické merania v 2D, M-móde a spektrálnom doppleri | áno
|  | 17 | Prístroj musí byť schopný zobraziť pohyby tkaniva M – mód | áno
| Archivácia a konektivita | 18 | Prístroj musí obsahovať interný HDD s kapacitou min. 500 GB | áno
|  | 19 | Kapacita slučky v 2D zobrazení | min. 1000 obrázkov
|  | 20 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a DICOM protokol ako aj možnosť WiFi pripojenia | áno
|  | 21 | Prístroj musí podporovať DICOM štruktúrované reporty pre kardiológiu | áno
|  | 22 | Prístroj musí mať port pre pripojenie USB min. 2 z toho min jeden na ovládacom paneli | áno
|  | 23 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora | áno
|  | 24 | Prístroj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň | áno
| Sondy | 25 | 2D maticová multifrekvenčná sektorová monokryštalická kardio sonda, min. 1.4 - 4.5 MHz, harmonické zobrazenie, oblasť zobrazenia min. 90 stupňov | áno
|  | 26 | 2D multifrekvenčná TEE sonda, min. 3 - 7 MHz, harmonické zobrazenie | áno
|  | 27 | 2D lineárna sonda min. 4 - 9 MHz, harmonické zobrazenie | áno
|  | 28 | 2D konvexná sonda min. 1,5 - 5 MHz, harmonické zobrazenie | áno

## Cenová ponuka
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Názov projektu: | Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
Sonografické prístroje |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
Celok III. Echokardiografický USG systém |  | 1
SPOLU |  | 0 |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: