## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Nasah High Flow systém pre deti a dospelých
počet: |  |  | 10
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Nasah High Flow systém pre deti a dospelých | 1 | Prístroj pre aplikáciu ohriatej a zvlhčenej zmesi vzduchu a kyslíku pod vysokým prietokom pomocou špeciálnych nosových kanýl s veľkým vnútorným priemerom a polopriepustnou stenou prívodnej hadice pre maximálnu elimináciu kondenzátu priamo u pacienta spojený na jednom stojane s ovládačom vibračného nebulizátoru s integrovanou batériou | áno
|  | 2 | prístroj pre aplikáciu zmesi vzduchu a kyslíku vysokým prietokom prostredníctvom nosovej kanyly alebo tracheostomického adaptéru | áno
|  | 3 | integrovaný zmiešavač vzduchu a kyslíku | áno
|  | 4 | integrovaný zvlhčovač a ohrev vdychovanej zmesi | áno
|  | 5 | integrované bezúdržbové O2 čidlo | áno
|  | 6 | Ovládač vibračného nebulizátoru s integrovanou batériou a režimom pre kontinuálnu prevádzku | áno
|  | 7 | Systém musí obsahovat prietokomer s prietokom aspoň 50 l/min | áno
|  | 8 | farebný displej pre zobrazenie nastavenej teploty, prietoku a aktuálnej Fi02 | áno
|  | 9 | režim pre dospelých a režim pre deti s obmedzeným prietokom a bezpečnostným sw zámkom | áno
|  | 10 | automatické kontrolovanie dezinfekčných cyklov | áno
|  | 11 | nastaviteľný prietok zmesi: minimálny prietok maximálne 2l/min, maximálny prietok minimálne 60 l/min | áno
|  | 12 | nastaviteľná teplota zmesi v min. rozsahu | 32 - 37°C
|  | 13 | Hmotnosť prístroja | max. 3 kg
|  | 14 | pojazdný stojan pre prístroj vr. košíku na príslušenstvo | áno
|  | 15 | nosové kanyly dostupné v troch veľkostiach pre dospelých | áno
|  | 16 | Integrovaný teplotný snímač v jednorázovom okruhu | áno
|  | 17 | Prívodné hadice nosovej kanyly z materiálu prepúšťajúcu vlhkosť | áno
|  | 18 | dýchací okruh vr. komory súčasťou dodávky | áno
|  | 19 | Jednorázový okruh musí voliteľne obsahovať samodoplňovaciu vodnú komoru so vstupom pre vibračný nebulizátor | áno
|  | 20 | súprava pre dezinfekciu súčasťou dodávky | áno