## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Infúzna technika
počet: |  |  | 1 zostava
celok |  | par.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Infúzna technika | I. | 1 | Lineárny dávkovač | 30 ks
|  | 2 | Infúzna pumpa | 5 ks
|  | 3 | Dokovacia stanica | 6 ks
|  | 4 | Lineárny dávkovač:
|  | 5 | Vhodný do dokovacej stanice aj na samostatné použitie a stohovateľné s ďalšími pumpami | áno
|  | 6 | Maximálne rozmery (Š x V x D) | 390x345x200 mm
|  | 7 | Vhodný pre striekačky veľkostí: 5,10,20,30,50/60 ml | áno
|  | 8 | Farebnýdisplej prístroja zobrazujúci minimálne parametre: rýchlosť dávkovania, aktuálna infúzia, VTBI, celkový ojem, veľkosť striekačky - typ, tlakový limit, batéria, lieky, alarmy | áno
|  | 9 | Režimy dávkovania: rýchlosť dávky, časový režim, zadaním telesnej hmotnosti | áno
|  | 10 | Rozsah nastavenia prietoku | min 0,1 - 1200 ml/hod
|  | 11 | Minimálny krok nastavanie prietoku | max.0,01 ml/hod
|  | 12 | Prednastavenie objemu infúzie | od 0,1 - 999,0 ml
|  | 13 | Prednastavenie času | min. od 1 min do 96 hod
|  | 14 | Funkcia KVO | áno
|  | 15 | Dávka/preplach | min. 0,1 - 1 200 ml/hod
|  | 16 | Automaický a manuálny bolus s rýchlosťou | min. 0,1 - 1 200 ml/hod
|  | 17 | Knižnica liekov | min. 700
|  | 18 | Oklúzny tlak - počet úrovní | min. 8
|  | 19 | Rozsah nastavenia oklúzneho tlaku v rozsahu | min. od 300 - 900 mmHg
|  | 20 | Automatické zníženie alebo vypnutie bolusu pri detekcii vyššieho tlaku | áno
|  | 21 | Vizuálne aj akustické alarmy | áno
|  | 22 | Nastaviteľný pred-alarm (bude prázdna striekačka, pripomienka, nízky stav batérie) | min. od 1 - 30 min
|  | 23 | Prevádzka na internú batériu | min. 8 hod
|  | 24 | Doba nabitia batérie | max. 6 hod.
|  | 25 | Voľba rôznych jednotiek | áno
|  | 26 | Infúzna pumpa:
|  | 27 | Maximálne rozmery (Š x V x D) | 300x190x200 mm
|  | 28 | Farebnýdisplej prístroja zobrazujúci minimálne parametre:rýchlosť dodania, aktuálna infúzia, VTBI, celkový objem, limit tlaku, kapacita batérie, lieky, zbytkový čas, alarmy | áno
|  | 29 | Infúzne súpravy: Priemer Φ 3,5-4,5mm, hrúbka 0,8-1,2mm | áno
|  | 30 | Prietok s minimálnym krokom od 0,01 ml | min. od 0,1 - 1 200 ml/hod
|  | 31 | Objem vtbi | min. od 0,1 - 9990 ml
|  | 32 | Prednastavený čas infúzie | min. od 1 minúty do 96 hod
|  | 33 | KVO funkcia | od 0,1 - 5,0 ml/hod
|  | 34 | Preplach | min. od 0,1- 1 200 ml/hod
|  | 35 | Automatický/manuálny bolus s prietokom | min. od 0,1 - 1 200 ml/hod
|  | 36 | Prednastavený objem bolusu | min. od 0,1 - 1 000 ml/hod
|  | 37 | Prednastavený objem bolusu | min. od 0,1 - 9990 ml
|  | 38 | Knižnica liekov | min. 700
|  | 39 | Pamät udalostí | min. 1000
|  | 40 | Oklúzny tlak - počet úrovní | min. 8
|  | 41 | Rozsah nastavenia oklúzneho tlaku | min. od 300 - 750 mmHg
|  | 42 | Detekcia vzduchových bublín s voľbou min. 5 úrovní | áno
|  | 43 | Automatické zníženie bolusu pri detekcii vyššieho tlaku | áno
|  | 44 | Vizuálne aj akustické alarmy | áno
|  | 45 | Nastaviteľný pred-alarm (bude prázdna striekačka, pripomienka, nízky stav batérie) | min. od 1 - 30 min
|  | 46 | Prevádzka na internú batériu | min. 8 hod
|  | 47 | Doba nabitia batérie | max. 8 hod,
|  | 48 | Dokovacia stanica:
|  | 49 | Schopná napájať súčasne 4 pumpy alebo dávkovače | áno
|  | 50 | Identické rozhranie jednotlivých pozícii, t.j. možnosť zasunutia dávkovača aj pumpu na tú istú pozíciu | áno
|  | 51 | Maximálny počet inf. techniky na jednu zostavu dokovacích staníc | min. 8 ks
|  | 52 | Dokovacia stanica poskytuje pre inf.techniku: spoločné napájanie, sieťové prepojenie do centrálnej stanice, centrálny alarm pre personál, | áno