## TO_ref. lôžka
Príloha č. 5 Súťažných podkladov
Požiadavky na referenčné lôžka v rámci preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
Lôžko elektricky polohovateľné
p.č. | Parameter referenčného lôžka | Požadovaný parameter | Parameter referenčného lôžka | Poznámka pre verejného obstarávateľa
1 | Elektrické nastavenie výšky ložnej plochy | áno | vyplní dodávateľ
2 | Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice | áno | vyplní dodávateľ
3 | 4-dielna ložná plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom | áno | vyplní dodávateľ
4 | Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie | áno | vyplní dodávateľ
5 | Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice výrobené bešpárovou technológiou | áno | vyplní dodávateľ
6 | Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm | áno | vyplní dodávateľ
7 | Zálohová batéria | áno | vyplní dodávateľ
8 | Ovládacie možnosti na polohovanie výšky lôžka, ložných dielov ak je elektrický ovládateľné ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach | áno | vyplní dodávateľ
9 | Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo | áno | vyplní dodávateľ
10 | Hrazda + hrazdička | áno | vyplní dodávateľ
11 | Pasívny antidekubitný matrac | áno | vyplní dodávateľ
12 | Vodeodolnosť poťahu min. 200 cm vodného stĺpca | áno | vyplní dodávateľ
13 | Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám | áno | vyplní dodávateľ
14 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný | áno | vyplní dodávateľ
15 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo | áno | vyplní dodávateľ
16 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču | áno | vyplní dodávateľ
17 | Dodatočná výplň matraca pri predĺžení ložnej plochy | áno | vyplní dodávateľ
Požiadavky na referenčné lôžka v rámci preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
Lôžko intenzivistické typ 3 pre kritickú starostlivosť
p.č. | Parameter referenčného lôžka | Požadovaný parameter | Parameter referenčného lôžka | Poznámka pre verejného obstarávateľa
1 | Ložná plocha: Šírka min. 85 cm | áno | vyplní dodávateľ
2 | Nastavenie výšky ložnej plochy elektricky | áno | vyplní dodávateľ
3 | Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice | áno | vyplní dodávateľ
4 | 4-dielna ložná plocha, pričom každý diel je pevne uchytený slôžkom | áno | vyplní dodávateľ
5 | Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek | áno | vyplní dodávateľ
6 | Elektrické polohovanie chrbtového dielu | áno | vyplní dodávateľ
7 | Elektrické polohovanie stehenného dielu | áno | vyplní dodávateľ
8 | Polohovanie lýtkového dielu mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky) | áno | vyplní dodávateľ
9 | Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie | áno | vyplní dodávateľ
10 | Pohon TR náklonu elektricky | áno | vyplní dodávateľ
11 | Pohon ATR náklonu elektricky | áno | vyplní dodávateľ
12 | Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice výrobené bešpárovou technológiou | áno | vyplní dodávateľ
13 | Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm | áno | vyplní dodávateľ
14 | Zálohová batéria | áno | vyplní dodávateľ
15 | Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov) ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach | áno | vyplní dodávateľ
16 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu | áno | vyplní dodávateľ
17 | Ovládánie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií | áno | vyplní dodávateľ
18 | Nožný ovládač pre polohovanie min. výšky ložnej plochy a aretáciu (brzdenie) koliesok postele | áno | vyplní dodávateľ
19 | Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo | áno | vyplní dodávateľ
20 | Hrazda + hrazdička | áno | vyplní dodávateľ
21 | Infúzny stojan | áno | vyplní dodávateľ
22 | Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l) | áno | vyplní dodávateľ
23 | Držiak infúznych púmp | áno | vyplní dodávateľ
24 | Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. III stupnica Norton | áno | vyplní dodávateľ
25 | Nastvavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické | áno | vyplní dodávateľ
26 | Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko | áno | vyplní dodávateľ
27 | Vodeodolnosť poťahu min. 120 cm vodného stĺpca | áno | vyplní dodávateľ
28 | Paropriepustnost poťahu min. 350 g/m2/24 h | áno | vyplní dodávateľ
29 | Alarm výpadku tlaku / napájania minimálne akustický | áno | vyplní dodávateľ
30 | Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám | áno | vyplní dodávateľ
31 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný | áno | vyplní dodávateľ
32 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo | áno | vyplní dodávateľ
33 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču | áno | vyplní dodávateľ
34 | Dodatočná výplň matraca pri predĺžení ložnej plochy | áno | vyplní dodávateľ
Požiadavky na referenčné lôžka v rámci preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
Lôžko intenzivistické typ 2
p.č. | Parameter referenčného lôžka | Požadovaný parameter | Parameter referenčného lôžka | Poznámka pre verejného obstarávateľa
1 | Ložná plocha: Šírka min. 85 cm | áno | vyplní dodávateľ
2 | Nastavenie výšky ložnej plochy elektrický | áno | vyplní dodávateľ
3 | Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 sklopné kovové bočnice | áno | vyplní dodávateľ
4 | 4-dielna ložná plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom, RTG transparentná minimálne pre chrbtovú časť so systémom na uchytenie RTG kazety | áno | vyplní dodávateľ
5 | Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek | áno | vyplní dodávateľ
6 | Elektrické polohovanie chrbtového dielu | áno | vyplní dodávateľ
7 | Elektrické polohovanie stehenného dielu | áno | vyplní dodávateľ
8 | Elektrické alebo mechanické polohovanie lýtkového dielu | áno | vyplní dodávateľ
9 | Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie | áno | vyplní dodávateľ
10 | Pohon TR náklonu elektricky | áno | vyplní dodávateľ
11 | Pohon ATR náklonu elektricky | áno | vyplní dodávateľ
12 | Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice výrobené bešpárovou technológiou | áno | vyplní dodávateľ
13 | Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm | áno | vyplní dodávateľ
14 | Zálohová batéria | áno | vyplní dodávateľ
15 | Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov, laterálny náklon) ručný ovládač alebo ovládací panel určené pre personál | áno | vyplní dodávateľ
16 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu | áno | vyplní dodávateľ
17 | Laterálny náklon ložnej plochy min. (0°- 20°) | áno | vyplní dodávateľ
18 | Nožný ovládač pre polohovanie min. výšky ložnej plochy a aretáciu (brzdenie) koliesok postele | áno | vyplní dodávateľ
19 | Laterálny náklon (ložná plocha alebo matrac) so systémom stabilizácie polohy pacienta (napr. podporné vankúše) | áno | vyplní dodávateľ
20 | Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo | áno | vyplní dodávateľ
21 | Hrazda + hrazdička | áno | vyplní dodávateľ
22 | Infúzny stojan | áno | vyplní dodávateľ
23 | Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l) | áno | vyplní dodávateľ
24 | Držiak infúznych púmp | áno | vyplní dodávateľ
25 | Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. III stupnica Norton | áno | vyplní dodávateľ
26 | Nastvavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické | áno | vyplní dodávateľ
27 | Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko | áno | vyplní dodávateľ
28 | Vodeodolnosť poťahu min. 120 cm vodného stĺpca | áno | vyplní dodávateľ
29 | Alarm výpadku tlaku / napájania minimálne akustický | áno | vyplní dodávateľ
30 | Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám | áno | vyplní dodávateľ
31 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný | áno | vyplní dodávateľ
32 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo | áno | vyplní dodávateľ
33 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču | áno | vyplní dodávateľ
34 | Dodatočná výplň matraca pri predĺžení ložnej plochy | áno | vyplní dodávateľ
Požiadavky na referenčné lôžka v rámci preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
Lôžko intenzivistické typ 1
p.č. | Parameter referenčného lôžka | Požadovaný parameter | Parameter referenčného lôžka | Poznámka pre verejného obstarávateľa
1 | Nosnosť lôžka min. 250 kg | áno | vyplní dodávateľ
2 | Ložná plocha: Šírka min. 85 cm | áno | vyplní dodávateľ
3 | Nastavenie výšky ložnej plochy elektrický | áno | vyplní dodávateľ
4 | Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) | áno | vyplní dodávateľ
5 | 4-dielna ložná plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom | áno | vyplní dodávateľ
6 | Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek | áno | vyplní dodávateľ
7 | Elektricke polohovanie chrbtového dielu | áno | vyplní dodávateľ
8 | Elektricke polohovanie stehenného dielu | áno | vyplní dodávateľ
9 | Elektricke polohovanie lýtkového dielu | áno | vyplní dodávateľ
10 | Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie | áno | vyplní dodávateľ
11 | Pohon TR náklonu elektricky | áno | vyplní dodávateľ
12 | Pohon ATR náklonu elektricky | áno | vyplní dodávateľ
13 | Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice výrobené bešpárovou technológiou | áno | vyplní dodávateľ
14 | Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 10 cm | áno | vyplní dodávateľ
15 | Zálohová batéria | áno | vyplní dodávateľ
16 | Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov, laterálny náklon) ručný ovládač alebo ovládací panel určené pre personál | áno | vyplní dodávateľ
17 | Ukazovateľ zobrazujúci náklon ložnej plochy a chrbtového dielu. | áno | vyplní dodávateľ
18 | CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu | áno | vyplní dodávateľ
19 | Ložná plocha kompatibilná s RTG min. v chrbtovej časti so systémom na uchytenie RTG kazety | áno | vyplní dodávateľ
20 | Integrovaná váha s možnosťou ukladania nameraných hodnôt | áno | vyplní dodávateľ
21 | Ovládánie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií | áno | vyplní dodávateľ
22 | Laterálny náklon ložnej plochy min. (0°- 20°) | áno | vyplní dodávateľ
23 | Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo | áno | vyplní dodávateľ
24 | Hrazda + hrazdička | áno | vyplní dodávateľ
25 | Infúzny stojan | áno | vyplní dodávateľ
26 | Držiak kyslíkovej flaše (3 l alebo 5 l) | áno | vyplní dodávateľ
27 | Držiak infúznych púmp | áno | vyplní dodávateľ
28 | Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. IV stupnica Norton | áno | vyplní dodávateľ
29 | Nastvavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické | áno | vyplní dodávateľ
30 | Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko | áno | vyplní dodávateľ
31 | Vodeodolnosť poťahu min. 120 cm vodného stĺpca | áno | vyplní dodávateľ
32 | Alarm výpadku tlaku / napájania minimálne akustický | áno | vyplní dodávateľ
33 | Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám | áno | vyplní dodávateľ
34 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný | áno | vyplní dodávateľ
35 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo | áno | vyplní dodávateľ
36 | Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču | áno | vyplní dodávateľ
Požiadavky na referenčné lôžka v rámci preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
Lôžko transportné RTG transparentné
p.č. | Parameter referenčného lôžka | Požadovaný parameter | Parameter referenčného lôžka | Poznámka pre verejného obstarávateľa
1 | Mechanické alebo hydraulické(pneumatické) nastavenie výšky ložnej plochy | áno | vyplní dodávateľ
2 | Sklopné zábrany pri transporte | áno | vyplní dodávateľ
3 | Ložná plocha min. 2 diely | áno | vyplní dodávateľ
4 | Madlo na tlačenie lôžka | áno | vyplní dodávateľ
5 | Bezpečnostné nárazové kolieska v rohoch ložnej plochy min. 4 ks | áno | vyplní dodávateľ
6 | Stojan alebo držiak na infúziu | áno | vyplní dodávateľ
7 | Odkladací košík alebo priestor na odkladanie pod ložnou plochou | áno | vyplní dodávateľ
8 | Centrálne brzdenie koliesok ovládané zo všetkých rohov lôžka | áno | vyplní dodávateľ
9 | TR náklon min. 12 stupňov mechanicky alebohydraulicky (pneumaticky) | áno | vyplní dodávateľ
10 | RTG ložná plocha vhodná pre vyšetrovanie za pomoci C ramena a RTG kaziet. | áno | vyplní dodávateľ
11 | Zakladanie RTG kaziet z každého miesta pod ložnou plochou tak, aby bolo možné snímkovať všetky časti tela pacienta | áno | vyplní dodávateľ
12 | Ložná plocha s odnímateľným matracom s bočnými transportnými úchytmi a povrchom z vodovzdorného materiálu | áno | vyplní dodávateľ
13 | Poťah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo | áno | vyplní dodávateľ
14 | Poťah matraca odolný voči účinkom krvi, moču | áno | vyplní dodávateľ