## 1.časť PZ - EJ
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 1: Elektrochirurgická jednotka
Špecifikácia predmetu zákazky
| Aktuálna špecifikácia |  | Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Elektrochirurgická jednotka požadovaný počet: 6 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks elektrochirurgickej jednotky) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Prístroj s monopolárnou aj bipolárnou koaguláciou |  | áno / nie
2 | Prístroj s použitím pokročilej bipolárnej koagulácie so spätnou odozvou dostatatočnej koagulácie (tzv. funkcia AUTOSTOP, zvukový signál, t.j. vyhodnotenie požadovaného stavu generátorom) |  | áno / nie
3 | Prístroj so sprayovou koaguláciou |  | áno / nie
4 | Ovládanie ručným aj nožným spínačom |  | áno / nie
5 | Vypustená položka |  | áno / nie
6 | Výkon plne digitálneho elektrochirurgického generátora min. 300 W |  | uveďte hodnotu
7 | Indikácia prietoku prúdu prostredníctvom displeja alebo pomocou svetelného indikátora |  | áno / nie
8 | Automatické nastavenie výkonu v závislosti od impedancie tkaniva |  | áno / nie
9 | Vstup pre koagulačné pero |  | áno / nie
10 | Výkon unipolárnej koagulácie min. 120 W |  | uveďte hodnotu
11 | Unipolárny rez min. 300 W |  | uveďte hodnotu
12 | Výkon bipolárnej koagulácie min. 80 W |  | uveďte hodnotu
Povinné príslušenstvo: |  |  | Povinné príslušenstvo:
13 | 1 ks vozík na kolieskach |  | áno / nie
14 | 1 ks dvojšľapadlový nožný spínač |  | áno / nie
15 | 5 ks koagulačné 2-tlačidlové pero sterilizovateľné pre opakované použitie |  | áno / nie
16 | Výmenné nástroje pre koagulačné pero - nôž 10 ks |  | áno / nie
17 | Výmenné nástroje pre koagulačné pero - gulička malá 3 ks |  | áno / nie
18 | Výmenné nástroje pre koagulačné pero - gulička stredná 3 ks |  | áno / nie
19 | Výmenné nástroje pre koagulačné pero - háčik 3 ks |  | áno / nie
20 | 2 ks neutrálna elektróda |  | áno / nie
21 | 5 ks pinzeta bipolárna priama dlhá, sterilizovateľná |  | áno / nie
22 | 5 ks pinzeta bipolárna zahrnutá, sterilizovateľná |  | áno / nie
23 | 5 ks pinzeta bipolárna krátka priama, sterilizovateľná |  | áno / nie
24 | 2 ks kábel pre neutrálnu elektródu, sterilizovateľný; s dĺžkou min. 3 m |  | uveďte hodnotu
25 | 5 ks kábel pre bipolárnu elektródu, sterilizovateľný; s dĺžkou min. 3 m |  | uveďte hodnotu
26 | 5 ks kábel pre monopolárnu elektródu, sterilizovateľný; s dĺžkou min. 3 m |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
27 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
28 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
29 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
30 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
31 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis