## 4. časť PZ - OL
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 4: Operačné lampy
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Stropná operačná lampa požadovaný počet: 6 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks stropnej operačnej lampy) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Hlavné svietidlo so satelitným svietidlom |  | áno / nie
2 | Stropné uchytenie |  | áno / nie
3 | Operačná lampa (hlavné svietidlo so satelitným svietidlom+monitor vrátane nástennej ovládacej skrinky) so stropným uchytením |  | áno / nie
4 | LED technológia |  | áno / nie
5 | Životnosť LED diód min. 45 000 hod |  | uveďte hodnotu
6 | Hĺbka osvetlenia rovnomerná min. ( 800-1200) mm | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (800-1200) mm musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
7 | Svietivosť hlavného svietidla min. 160 000 LUX |  | uveďte hodnotu
8 | Svietivosť satelitného svietidla min. 130 000 LUX |  | uveďte hodnotu
9 | Teplota chromatiskosti od 3700 do 4800 K |  | uveďte hodnotu
10 | Ra index min. 93 CRI |  | uveďte hodnotu
11 | Endo mód |  | áno / nie
12 | Ovládanie lampy chirurgom (regulácia intenzity v rozsahu) min.( 30 - 100)% | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (30-100) % musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
13 | Sterilizovateľnosť rúčky |  | áno / nie
14 | Otáčanie ramena 360° stupňov |  | áno / nie
15 | Kompatibilita s laminárnym prúdením |  | uveďte hodnotu
16 | Kamera v lampe IP Kamera, Full HD, min. 4x zoom |  | áno / nie
17 | Ovládacia skrinka na stene |  | áno / nie
18 | Monitor s možnosťou na stene alebo ramene |  | áno / nie
19 | Záložný zdroj |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
20 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
21 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
22 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
23 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
24 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis