## 2. časť PZ - USG gynekologické
Názov predmetu zákazky:
USG prístroje
Časť č. 2: USG gynekologické
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - USG gynekologické požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG gynekologické) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Ultrazvukový prístroj vhodný pre potreby gynekologickej ambulancie, plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča |  | áno/nie
2. | Uhlopriečka monitora min. 21 palcov |  | uveďte hodnotu
3. | Progresívne zobrazovanie obrazu; rozlíšenie monitora min. (1900x1080) pixel |  | uveďte hodnotu
4. | Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska. |  | áno/nie
5. | Ovládací panel na artikulačnom ramene musí byť výškovo a stranovo nastaviteľný v rozsahu min. 10 cm |  | uveďte hodnotu
6. | Prístroj musí využívať multifunkčné ovládače, ktorých funkcia závisí od pracovného režimu |  | áno/nie
7. | Počet spracovávajúcich signálových kanálov min. 172030 kanálov |  | uveďte hodnotu
8. | Celkový dynamický rozsah prístroja min. 225 dB |  | uveďte hodnotu
9. | Frekvenčný rozsah prístroja min. (2 - 16,0) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 16) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
10. | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
11. | Prístroj musí obsahovať najmenej 4 porty pre 2D sondy |  | uveďte hodnotu
12. | K prístroju musia byť pripojiteľné multifrekvenčné sondy |  | áno/nie
13. | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a Dopplerovské frekvencie |  | áno/nie
14. | Zoom v živom aj zmrazenom obraze ako aj HD zoom s vysokým rozlíšením min. 8 |  | áno/nie
15. | Prístroj musí byť schopný pracovať s min. 4 ostriacimi bodmi v obraze |  | uveďte hodnotu
16. | Módy prevádzky a zobrazenia: |  | Módy prevádzky a zobrazenia:
2018-01-16 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno/nie
2018-02-16 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno/nie
2018-03-16 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno/nie
2018-04-16 | Merať merací rozsah rýchlostí pri farebnom mapovaní (CFM) |  | áno/nie
2018-05-16 | Merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno/nie
2018-06-16 | Prístroj musí byť schopný zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno/nie
2018-07-16 | Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku |  | áno/nie
2018-08-16 | Prístroj musí obsahovať M- mód |  | áno/nie
2018-09-16 | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno/nie
2018-10-16 | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať Pi- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev, ED, TAMx, TAMn, S/D - systolicko/diastolický pomer v živom aj "zmrazenom" obraze |  | áno/nie
2018-11-16 | Automatické meranie najbežnejších fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL a HL alebo OFD |  | áno/nie
2018-12-16 | Skorý OB a štandardný OB report zahŕňajúci pracovné listy na zobrazenie priebehu v reporte a editovanie počas vyšetrenia |  | áno/nie
16.13 | Možnosť pripojenia 3D/4D sond |  | áno/nie
17 | Sondy: |  | Sondy:
17.1 | Min. 1 ks Sonda konvexná - vhodná na prenatálne vyšetrovanie a vyšetrovanie abdoménu - multifrekvenčná |  | áno/nie
17.1.1 | Frekvenčný rozsah min.. (2-5) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-5) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
17.1.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
17.1.3 | Max. FOV min. 65 stupňov |  | uveďte hodnotu
17.2 | Sonda vaginálna - vhodná na gynekologické vyšetrovanie - multifrekvenčná |  | áno/nie
17.2.1 | Frekvenčný rozsah min. (4 - 9) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-9) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
17.2.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
17.2.3 | Max. FOV min. 125 stupňov |  | uveďte hodnotu
17.3 | Lineárna sonda – určená na vyšetrovanie prsníkov, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid |  | áno/nie
17.3.1 | Frekvenčný rozsah min. (4 - 12) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-12) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
17.3.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
18. | Archivácia a spracovanie obrazu: |  | Archivácia a spracovanie obrazu:
2018-01-18 | Interný HDD alebo SSD s kapacitou min. 500 GB |  | uveďte hodnotu
2018-02-18 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a Wifi musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW |  | áno/nie
2018-03-18 | Prístroj musí byť možné pripojiť k PACS a musí podporovať protokol DICOM 3.0 |  | áno/nie
2018-04-18 | Prístroj musí mať minimálne 4 USB porty z toho min. 1 prístupný na ovládacom paneli. |  | áno/nie
2018-05-18 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno/nie
2018-06-18 | Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napaľovačka |  | áno/nie
2018-07-18 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno/nie
2018-08-18 | Prístroj musí mať samostatný vstup na pripojenie PC tlačiarne |  | áno/nie
2018-09-18 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielanie sieťou vo formáte PDF. |  | áno/nie
2018-10-18 | Importovanie dáta pacientov z NIS - DICOM MPPS |  | áno/nie
19. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
19.1 | Záruka 24 mesiacov |  | áno/nie
19.2 | Doprava na miesto dodania |  | áno/nie
19.3 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno/nie
19.4 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno/nie
19.5 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis