## 4. časť PZ - USG na OS
Názov predmetu zákazky:
USG prístroje
Časť č. 4: USG na operačné sály
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1- USG na operačné sály požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG operačné sály) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Ultrazvukový prístroj vhodný pre potreby operačných sál nemocnice, plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča |  | áno/nie
2. | Uhlopriečka monitora min. 15 palcov |  | uveďte hodnotu
3. | Rozlíšenie monitora min. (1280x768) pixelov |  | uveďte hodnotu
4. | Prístoj musí umožňovať ovládanie všetkých funkcií pomocou multifunkčných tlačidiel a dotykom na monitore. |  | áno/nie
5. | Dotykový monitor musí umožňovať prácu aj pri použití sterilných rukavíc |  | áno/nie
6. | Prístroj musí využívať multifunkčné ovládače, ktorých funkcia závisí od pracovného režimu |  | áno/nie
7. | Celkový dynamický rozsah prístroja min. 170 dB |  | uveďte hodnotu
8. | Frekvenčný rozsah prístroja min.(1,7 - 12) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,7-12,0) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
9. | Počet zobrazovacích čiar min. 512 |  | uveďte hodnotu
10. | Maximálna zobrazovacia hĺbka prístroja min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
11. | Porty na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 1 ks |  | uveďte hodnotu
12. | K prístroju kompatibilný výškovo nastaviteľný vozík |  | áno/nie
13. | Elektronický prepínač integrovaný na vozíku prístroja, ktorý umožní pripojiť k prístroju min. 3 multifrekvenčné sondy |  | áno/nie
14. | K prístroju musia byť pripojiteľné multifrekvenčné sondy |  | áno/nie
15. | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a dopplerovské frekvencie |  | áno/nie
16. | Prístroj musí byť schopný pracovať s napájaním z integrovanej batérie min. 45 minút |  | uveďte hodnotu
17. | Prístroj musí byť schopný rýchleho štartu do 45 sekúnd |  | uveďte hodnotu
18. | Ochranná prikrívka pre zachovanie vyššej sterilnosti prostredia |  | áno/nie
19. | Módy prevádzky a zobrazenia: |  | Módy prevádzky a zobrazenia:
2018-01-19 | Vysokokvalitné 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno/nie
2018-02-19 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno/nie
2018-03-19 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno/nie
2018-04-19 | Maximálna obrazová rýchlosť 2D min. 750 obr/s |  | uveďte hodnotu
2018-05-19 | Maximálna obrazová rýchlosť CFM min. 170 obr/s |  | uveďte hodnotu
2018-06-19 | Prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno/nie
2018-07-19 | Prístroj musí byť schopný zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno/nie
2018-08-19 | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno/nie
2018-09-19 | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať Pi- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev, ED, TAMx, TAMn, S/D - systolicko/diastolický pomer v živom aj "zmrazenom" obraze |  | áno/nie
20. | Sondy: |  | Sondy:
2018-01-20 | Min. 1 ks - konvexná sonda,určená na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, multifrekvenčná |  | áno/nie
20.1.1 | Frekvenčný rozsah min. (2 - 5) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-5) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
20.1.2 | Max. hĺbka zobrazenia min. 200 mm |  | uveďte hodnotu
20.1.3 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
20.2 | Min. 1 ks - lineárna sonda, určená na vyšetrovanie ciev a jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV trapezoid |  | áno/nie
20.2.1 | Frekvenčný rozsah min. (4,5 - 12) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4,5-12) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
20.2.2 | Max. hĺbka zobrazenia min. 60 mm |  | uveďte hodnotu
20.2.3 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
20.4 | Min. 1 ks - endokavitálna sonda určená na vyšetrovanie v gynekológii a urológii, multifrekvenčná |  | áno/nie
20.4.1 | Frekvenčný rozsah min. (4-9) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-9) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
20.4.2 | Max. hĺbka zobrazenia min. 120 mm |  | uveďte hodnotu
20.4.3 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
21. | Archivácia a spracovanie obrazu: |  | Archivácia a spracovanie obrazu:
2018-01-21 | Kapacita interného HDD alebo SSD min. 180 GB |  | uveďte hodnotu
2018-02-21 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN alebo WiFi a podporovať štandard DICOM 3.0 protokol |  | áno/nie
2018-03-21 | Porty USB min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
2018-04-21 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno/nie
2018-05-21 | Prístroj musí mať samostatný vstup na pripojenie PC tlačiarne |  | áno/nie
2018-06-21 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielanie sieťou |  | áno/nie
22. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2018-01-22 | Záruka 24 mesiacov |  | áno/nie
2018-02-22 | Doprava na miesto dodania |  | áno/nie
2018-03-22 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno/nie
2018-04-22 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno/nie
2018-05-22 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis