## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Jednorazový operačný set by-pass
1.2 CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Jednorazový operačný set (spotrebný) používaný pri kardiochirurgických operáciách používaný na zabezpečenie krytia pracovnej plochy, operačného poľa a personálu počas operačného zákroku.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Jednorazový operačný set by-pass |  | ks | 407
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Jednorazový operačný set by-pass
1. | musí obsahovať nasledovné produkty:
1.1 | Produkt č.1 - Operačné krycie obalové rúško stola | xxx
1.1.1 | počet: 1 kus
1.1.2 | dvojvrstvová polyethylénová fóliová rúška na stolík potiahnutá polypropylénom, v ktorej musia byť zabalené produkty setu č.2 až č.13
1.1.3 | musí zabraňovať prepúšťaniu tekutiny
1.1.4 | musí byť extrémne odolná proti roztrhnutiu
1.1.5 | skladanie rúšky musí byť protismerné
1.1.6 | z dôvodu zabezpečenia sterility pri manipulácii musí byť farebne odlíšená sterilná a nesterilná strana rúšky
1.1.7 | požadovaný rozmer 160 cm x 200 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
1.2 | Produkt č.2 - Uterák | xxx
1.2.1 | počet: 2 kusy
1.2.2 | vysoko savý uterák z netkanej textílie spevnenej za sucha, ktorý sa po jeho namočení nerozpadáva
1.2.3 | požadovaný rozmer 30 cm x 38 cm (tolerancia ±2 cm x ±2 cm)
1.3 | Produkt č.3 - Plášť typ č.1
1.3.1 | počet: 1 kus
1.3.2 | hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž
1.3.3 | požadovaná dĺžka plášťa 135 cm (tolerancia ±5 cm)
1.3.4 | požadovaná šírka plášťa v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)
1.3.5 | musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia
1.3.6 | požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného dielu (pravý diel) 6 cm a spodného dielu (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať
1.3.7 | požaduje sa manžeta plášťa s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z nedráždivej jemnej polyesterovej tkaniny
1.3.8 | požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa
1.3.9 | požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášťa ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)
1.3.10 | zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov
1.3.11 | jednotlivé diely plášťa musia byť spojené dvojitým lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov
1.4 | Produkt č.4 - Plášť typ č.2 | xxx
1.4.1 | počet: 1 kus
1.4.2 | hypoalergénny, bez latexu a kolofónia, určený pre použitie pre výkonový stupeň vysoký a pre vyššiu termofyzickú záťaž
1.4.3 | požadovaná dĺžka plášťa 155 cm (tolerancia ±5 cm)
1.4.4 | požadovaná šírka plášťa v ramenách 20 cm (tolerancia ±1 cm)
1.4.5 | musí byť vyrobený z materiálu 40% polyester / 60% celulóza (tolerancia ±10% u oboch materiálov), musí byť hypoalergénny, bez latexu a kolofónia
1.4.6 | požaduje sa pravoľavé zapínanie v oblasti krku s dĺžkou vrchného (pravý diel) 6 cm a spodného (ľavý diel) 13 cm, ktoré bude zabezpečovať bezpečné zapínanie, ktoré sa nesmie počas výkonu roztvárať
1.4.7 | požaduje sa manžeta plášťa s dĺžkou 9 cm (tolerancia ±1 cm), vyrobená z nedráždivej jemnej polyesterovej tkaniny
1.4.8 | požaduje sa konštantná pevnosť v ťahu za sucha a mokra ≤ 40 kPa
1.4.9 | požaduje sa uvoľňovanie častíc materiálu plášťa ≤ 4,0 Log10 (sčítanie častíc)
1.4.10 | zavinovacie úväzky musia byť v počte 2 ks, pripevnené bezpečnostnou záplatou proti prístupu mikroorganizmov
1.4.11 | jednotlivé diely plášťa musia byť spojené dvojitým lemom šitia a vrstvenia, pre zabezpečenie absolútnej minimalizácie rizika prístupu mikróbov
1.5 | Produkt č.5 - Rukavice typ č.1 | xxx
1.5.1 | počet: 1 pár
1.5.2 | latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov
1.5.3 | farba: biela
1.5.4 | požadovaná veľkosť č. 6,5
1.5.5 | požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)
1.5.6 | požaduje sa vnútorná zosieťovaná syntetická vrstva
1.5.7 | požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm
1.5.8 | požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc
1.5.9 | požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky
1.5.10 | požadovaná úroveň kvality AQL 1,0
1.6 | Produkt č.6 - Rukavice typ č.2 | xxx
1.6.1 | počet: 1 pár
1.6.2 | latexové, bezpúdrové, hypoalergénne, s vnútornou zosieťovanou syntetickou vrstvou, s možnosťou mikrozdrsnených končekov prstov
1.6.3 | farba: biela
1.6.4 | požadovaná veľkosť č. 7,5
1.6.5 | požadovaná dĺžka 260 cm (bez tolerancie)
1.6.6 | požadovaná hrúbka steny min. 0,19 mm
1.6.7 | požaduje sa hladkostenný materiál rukavíc
1.6.8 | požaduje sa plne anatomický tvar rukavíc so zahnutými prstami zodpovedajúci prirodzenému uvoľnenému držaniu ruky
1.6.9 | požadovaná úroveň kvality AQL 1,0
1.7 | Produkt č.7 - Návlek na inštrumentačný stolík | xxx
1.7.1 | počet: 1 kus
1.7.2 | teleskopický skladaný, s antistatickou úpravou
1.7.3 | požadovaný rozmer návleku 80 cm x 145 cm (bez tolerancie)
1.7.4 | požadovaný rozmer polypropylénovej textílie 75 cm x 90 cm (bez tolerancie), polypropylén musí byť pri námahe odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyethylénovej vrstvy
1.7.5 | požaduje sa, aby materiál polyethylénu bol pevne spojený a pri námahe bol odolný voči oddeľovaniu sa od podkladovej polyethylénovej vrstvy
1.8 | Produkt č.8 - OP-flex yankauer | xxx
1.8.1 | počet: 1 kus
1.8.2 | odsavač PVC - valcový s dierkami na konci odsavacej plochy
1.8.3 | úchopová časť odsávača pevná rukoväť na konci rukoväte napojenie na hadicu - pevné
1.8.4 | hrúbka valcovitej časti: od 20CH do 25CH
1.9 | Produkt č.9 - Ortopedický návlek na nohu | xxx
1.9.1 | počet: 1 kus
1.9.2 | vyrobený z polyetylénovej fólie potiahnutej polypropylénovou vrstvou
1.9.3 | požadovaný rozmer 33 cm x 55 cm (tolerancia ±2 cm x ±2 cm)
1.10 | Produkt č.10 - Lepiaci pásik | xxx
1.10.1 | počet: 1 kus
1.10.2 | polyethylénový, zabalený v silikónovom obale a vložený do návleku na nohu
1.10.3 | požadovaný rozmer 9 cm x 50 cm (tolerancia ±1 cm x ± 1 cm)
1.11 | Produkt č.11 - Operačná rúška s lepením typ č.1 | xxx
1.11.1 | počet: 1 kus
1.11.2 | vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu napolyethylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
1.11.3 | požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)
1.11.4 | požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)
1.11.5 | požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2
1.11.6 | rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche
1.11.7 | požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm
1.11.8 | pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
1.11.9 | požaduje sa trojdielne lepenie v rozmedzí 15 cm, 70 cm, 15 cm (bez tolerancie)
1.11.10 | požadovaný rozmer rúšky 160 cm x 250 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
1.11.11 | lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
1.11.12 | požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška
1.12 | Produkt č.12 - Operačná rúška s lepením typ č.2 | xxx
1.12.1 | počet: 1 kus
1.12.2 | vyrobená z dvojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyethylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
1.12.3 | požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokra pozdĺžne 102 N a priečne 55 N (testované EN 29073-3, norma 13795)
1.12.4 | požaduje sa rýchlosť sania min. 80% (v súlade s normou ISO 9073-11)
1.12.5 | požaduje sa absorpčná schopnosť min. 250 ml/m2
1.12.6 | rúška musí nasávať tekutiny po celej ploche
1.12.7 | požaduje sa lepiaci okraj o šírke min. 4,5 cm max. 6 cm
1.12.8 | pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
1.12.9 | požadovaný rozmer rúšky 75 cm x 90 cm (tolerancia ±7,5 cm x ±9 cm)
1.12.10 | lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
1.13 | Produkt č.13 - Operačná rúška v tvare U | xxx
1.13.1 | počet: 1 kus
1.13.2 | vyrobená z trojvrstvového materiálu z polypropylénu na polyethylénovej fólii, pričom materiál rúšky neodráža lúče svetelnej operačnej lampy
1.13.3 | s otvorom v tvare U - s trojdielnym lepením kopírujúcim otvor po celom obvode nástrihu so šírkou min. 4,5 cm max. 6 cm
1.13.4 | požadovaný rozmer rúšky 260 cm x 225 cm (tolerancia ±10 cm x ±10 cm)
1.13.5 | požadovaný rozmer U nástrihu 10 cm x 100 cm (bez tolerancie)
1.13.6 | požaduje sa v oblasti U nástrihu zosilnená polypropylénová vrstva v rozmere 50 cm x 100 cm, pričom zosilnená oblasť musí byť vo výške 45 cm (tolerancia ±2 cm) od horného okraja
1.13.7 | požaduje sa, aby zosilnená vrstva na PE fólii bola nanesená v množstve 30 + 50 g/m2 polypropylénového materiálu
1.13.8 | požaduje sa absorpčná schopnosť rúšky v oblasti operačného poľa min. 405 ml/m2
1.13.9 | požaduje sa minimálna pevnosť v ťahu rúšky za sucha a mokrapozdĺžne 180 N a priečne 80 N (aj pri nasatí PE podkladu tekutinou)
1.13.10 | pre zabezpečenie rýchlej manipulácie pri príprave výkonu sa požaduje úchopová časť adhezívnej pásky v šírke 2 cm x 5 cm (bez tolerancie) na ukončení
1.13.11 | rúška musí mať vysokú schopnosť kopírovať kónicku časť tela v oblasti operačného poľa
1.13.12 | lepiaci materiál rúšky sa v prípade zlepenia musí dať opätovne rozlepiť bez roztrhnutia, resp. iného poškodenia materiálu rúšky
1.13.13 | požaduje sa označenie rúšky konštantnými piktogramami pre redukciu úpravy operačného procesu: prvý krok, pozícia rúška, nástrihu.
1.14 | Produkt č.14 - Hubka na čistenie koagulácie | xxx
1.14.1 | z jednej strany lepiaca fólia na upevnenie k rúškovaniu,
1.14.2 | druhá strana čistič koagulácie
1.14.3 | požadovaná veľkosť 14,5 cm x 14,5 cm (tolerancia ±1 cm)
2. | časti setu musia byť zabalené v sterilnom obale, ktorý musí mať peel otváranie a v poradí časť č. 2,3,5,7,...,14.
3. | smer ukladania od vrchu: časť č.2,3,5,7,..,14 (spodná časť). To z dôvodu zachovania sterility.
4. | predná strana sterilného obalu musí obsahovať: názov setu, zloženie setu, čiarový kód, exspiráciu, dve dokumentačné etikety,
5. | z dôvodu zabezpečenia neporušiteľnosti sterilného obalu počas jeho prepravy a manipulácie sa požaduje jeho balenie ešte v dvoch kartónových obaloch,
6. | požaduje sa, aby bol set bez zápachu, sterilizovaný ethylenoxidom,
7. | všetky súčasti setu musia spĺňať požiadavky High-performance štandardu EN 13796.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 12 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru: | xxx
3.1 | do 48 hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky)
3.3 | v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti rámcovej dohody),
3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
4. | V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu dodávateľ (napr. doprava).
5. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
7. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej rámcovej dohody.
8. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu, ktorá mu bude oznámená v Oznámení o výsledku vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa bodu 2. časti C. tejto rámcovej dohody. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9. | Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:
a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
b) zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, ďalej len "legislatívna zmena ceny",
d) s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., ďalej len "zoznamom zdravotnej poisťovne".
10. | V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 dní od účinnosti zmeny, objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.
11. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným t.j. dodávateľom po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: - dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo - dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže tak:
11.1 | objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle objednávateľovi dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny;
11.2 | objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto zmluvy.
12. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto rámcovej dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou cenou.
12.1 | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 10. tejto rámcovej dohody.
13. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto rámcovej dohode od akéhokoľvek dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
14. | Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
15. | Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
16. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch 10. - 15. tejto časti rámcovej dohody.
17. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
18. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
19. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok rámcovej dohody. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
20. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
21. | Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe dodávateľov vo verejnom obstarávaní (ďalej len "Etický kódex") zverejnenom na webovom sídle objednávateľa.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky (hárok č.2 doručeného excelu)
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: