Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Ultrasonografický prístroj – I. etapa

Časť č.: 	............................ (doplňte)

Názov časti: 	............................ (doplňte)

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - fax: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

- sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;

- všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;

- vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku;

- nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá ponuku;

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2c súťažných podkladov: Vzor textu bankovej informácie

V nadväznosti na časť F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, je potrebné aby banková informácia obsahovala všetky požadované údaje.

Z dôvodu vyvarovania sa pochybení pri spracovávaní bankovej informácie bankovou inštitúciou odporúčame požiadať o vydanie bankovej informácie v nasledujúcom znení:

Banková informácia:

- spoločnosť .................... je naším klientom od ....................

- všetky svoje finančné záväzky voči banke, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, si klient plní riadne a včas

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 01.04.2021 – 30.09.2021) účet (účty) klienta nebol (neboli) v nepovolenom debete (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

- klient má (nemá) u nás poskytnutý úver (ak má uvedie sa dátum od kedy a text „klient dodržuje (nedodržuje) splátkový kalendár“)

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 01.04.2021 – 30.09.2021) na peňažné prostriedky na bežnom účte (účtoch) klienta nebol vydaný exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

Príloha č. 2d súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie – banky

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

nemáme vedené účty ani záväzky za účelom podnikania v inej/ých banke/ách ako deklarovanej banke / deklarovaných bankách: .................... (vypísať názov banky / názvy bánk).

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Ultrazvukové prístroje – I. etapa

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My ...................., čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,

- sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

# Príloha č. 4 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Ultrazvukové prístroje – I. etapa

Časť č. 1: „Ultrazvukový prístroj (1 ks) pre potreby Rádiologickej kliniky“

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis/ požadovaná minimálna hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| I. Prístroj |  |
| určený predovšetkým pre rádiológiu hlavne na vyšetrenie abdomenu, povrchových častí tela (vrátane malých častí aj prsníkov), ciev (vrátane TCD), MSK |  |
| umožňujúci aj vyšetrenie pomocou UZ kontrastu a ďalšie pokročilé funkcie vrátane navigácie intervencií |  |
| II. Sondy |  |
| lineárna sonda na vyšetrovanie malých častí (aj trapezoidný mód) |  |
| lineárna sonda na cievne vyšetrenia (aj trapezoidný mód) |  |
| abdominálna konvexná sonda |  |
| sektorová sonda |  |
| 3D sonda |  |
| Počet portov pre zapojenie sond – min. 3 |  |
| III. Režimy |  |
| Dynamický rozsah – min. 230 dB |  |
| Frekvenčný rozsah – minimálne podľa parametrov každej požadovanej sondy |  |
| Snímková frekvencia na 2D – min. 2900 Hz |  |
| B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |
| M-mód |  |
| Farebné mapovanie prietokov s meraním rýchlosti |  |
| Energetický doppler |  |
| Spektrálny PW doppler s meraním rýchlosti |  |
| Kontinuálny CW doppler |  |
| Harmonické zobrazenie |  |
| Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  |
| Vyšetrenie kompresnou elastografiou |  |
| Dual Live zobrazovací mód |  |
| Simultánne módy zobrazenia |  |
| Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase – tzv. „TGC – time gain compensation“ |  |
| Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde |  |
| Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde |  |
| Technológia na potlačenie šumu – nastaviteľná |  |
| Technológia skladania obrazu tzv. compounding |  |
| Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým UZ obrazom |  |
| Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov |  |
| Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie – vrátane merania tzv. „TIC – time intensity curve“ |  |
| Špecifická modalita pre optimalizované zobrazenie bioptickej ihly s jasným ohraničením jej hrotu |  |
| 3D / 4D zobrazenie min. 3D |  |
| Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia |  |
| IV. Meranie |  |
| Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí |  |
| Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  |
| Softvér pre automatické meranie IMT v odmrazenom režime |  |
| Programovateľné kalkulácie |  |
| V. Monitor |  |
| Medicínsky monitor s uhlopriečkou obrazovky min. 19ʺ |  |
| VI. Pamäť / vyhľadávanie |  |
| Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  |
| Pamäťová slučka pri CEUS |  |
| Kapacita disku min. 500 GB |  |
| Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |
| VII. Nastavenie pultu obsluhy / monitora: |  |
| Aspoň jeden z nich je nastaviteľný minimálne vo vertikálnom smere |  |
| VIII. Konektivita / export |  |
| Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM |  |
| termotlačiareň |  |
| CD/DVD ev. aj BlueRay |  |
| Výstup HDMI |  |
| Minimálne 1 USB port 3.0 |  |
| Export obrázkov vo formáte *.jpg alebo *jpeg alebo *bmp alebo *.tif alebo *.tiff |  |
| Export slučiek vo formáte *.avi |  |
| Ethernetový konektor |  |
| IX. Záručný a pozáručný servis ultrazvukového prístroja |  |
| Záručná doba |  |
| Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 24 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 48 hodín v rámci pracovných dní. Predávajúci bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, predávajúci vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. |  |

Časť č. 2: „Ultrazvukový prístroj – prenosný (1 ks) pre potreby Kliniky detí a dorastu“

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis/ požadovaná minimálna hodnota |  | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- |
| I. Technická špecifikácia ultrazvukového prístroja | Podmienka |  |
| Typ prístroja | prenosný |  |
| Uhlopriečka obrazovky monitora s matnou úpravou | min. 12" |  |
| Dynamický rozsah | min. 165 dB |  |
| Certifikát výrobca odolnosti pádu | min. 90 cm |  |
| Frekvenčný rozsah | min. 1 až 15 MHz |  |
| Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 350 mm |  |
| Hmotnosť prístroja | max. 4,00 kg |  |
| Prevádzka na integrovanú batériu | min. 40 minút |  |
| Ethernetový konektor | áno |  |
| HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |
| Dĺžka štartu prístroja z vypnutého stavu | max. 25 sekúnd |  |
| Ovládanie len prostredníctvom touchpadu | áno |  |
| Počet portov pre zapojenie sond | min. 3 |  |
| Bez platformy Windows | áno |  |
| Vodeodolná klávesnica | áno, qwerty |  |
| Možnosť min. dvoch typov sond (armované, nearmované) | áno |  |
| Pracovné režimy |  |  |
| Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
| B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| Simultánne módy zobrazenia | áno |  |
| Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |
| Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| Export obrázkov a slučiek | áno |  |
| Možnosť PW a CW | áno |  |
| Možnosť komunikácie s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |
| Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy | áno |  |
| Možnosť transkraniálného dopplera | áno |  |
| Doplnková výbava a príslušenstvo |  |  |
| vozík, výškovo nastaviteľný | áno |  |
| II. Sondy |  |  |
| Technické špecifikácie sondy | Podmienka |  |
| Lineárna detská sonda tvaru L (typ "hokejka") | s frekvenčným rozsahom min. 6-13 MHz |  |
| Fázová detská sonda | s frekvenčným rozsahom min. 8-4 MHz |  |
| Konvexná detská sonda | s frekvenčným rozsahom min. 8-3 MHz |  |
| III. Záručný a pozáručný servis ultrazvukového prístroja |  |  |
| Záručná doba | Podmienka |  |
| Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 60 mesiacov od doby inštalácie USG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 24 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 48 hodín v rámci pracovných dní. Predávajúci bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, predávajúci vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. | áno |  |