

Číslo zákazníka Datum

324 2. červen, 2016

ZPRÁVA A 16141

MELISEPTOL RAPID

BAKTERICIDNÍ A LUVUROCIDNÍ ÚČINEK

(EN 13697)

**Cíl**

Baktericidní a levurocidní účinek Meliseptolu rapid od B. Braun Medical ASG, Sempach, Švýcarsko

má být hodnocen podle EN 13697 (2015).

Číslo objednávky: A 16141 Meliseptol rapid – EN 13697 Verze 01 Strana 1 ze 16

**Výsledek** */str. 3 ze 16/*

Podle EN 13697 (2015) šarže 15022M02 přípravku Meliseptol rapid má baktericidní a levurocidní účinnost (log10 RF≥ 4 resp. log10 RF≥ 3) za špinavých podmínek za 1 min při koncentracích přípravku nejméně 25% pro referenční kmeny *S. aureus, E, hirae, P. aeruginosa, E. coli a C. albicans* (Tab. 1-5).

Výsledky jsou ověřeny podle požadavků EN 13697 (2015)

Greifswald, 2.červen, 2016

*/podpis/ /podpis/*

Dr. rer. med. (dipl. Biol.) T. Kobuger-Janssen Prof. Dr. med. A. Kramer

- generální ředitel - - hlavní vedoucí pro hygienu a medicínu životního prostředí -

Číslo objednávky: A 16141 Meliseptol rapid – EN 13697 Verze 01 Strana 3 ze 16