## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č.1 - Dávkovač kontrastnej látky
FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA: Angiografický vstrekovací systém používaný pri intervenčných kardiologických, rádiologických, alebo chirurgických vaskulárnych zákrokoch, v ktorých sa využíva endovaskulárna technika. Injektor umožňujúci aplikáciu kontrolovaného variabilného objemu a rýchlosti kontrastnej látky a možný preplach fyziologickým roztokom, to všetko riadené sterilným diaľkovým ovládačom v priebehu intervenčného výkonu. Popis funkcií systému: Systém dodáva do katétra kontrastnú látku, nepriepustnú pre rtg žiarenie, pri variabilnom prietoku, ktorý sa dá okamžite a kontinuálne meniť. Súčasťou systému je ručný ovládač na ovládanie prietoku kontrastnej látky zo vstrekovača do katétra. Je tu možnosť nastaviť variabilný prietok - zmenou prietoku od vstrekovača a zároveň sledovaním angiografického postupu na fluoroskopickom monitorovacom zariadení. Súčasťou systému je monitorovanie tlaku krvi prostredníctvom systému pracujúceho v spojení s monitorovacím zariadením katetrizačného laboratória. Možnosť inštalovania na bočnicu stola spolu s ovládacím panelom, ktorý obsahuje dotykový displej . Ovládací panel - umožňuje nastavenie prietoku, objemu a tlaku vstrekovanej kontrastnej látky. Systém umožňuje režim variabilného prietoku používaním ručného ovládača. Umožňuje vstrekovanie v režime LCA, RCA, LV/ Ao, iné. Napojenie na katétre: Pigtail, selektívny katéter, mikrokatéter a iné.
Z dôvodu používania prístroja na hybridnej sále sa požadujú oba varianty: | [5 empty] | xxx
a) | mobilnú verziu - pri hybridnom výkone kardiochirurg potrebuje dostatočné miesto okolo vyšetrujúceho stola
b) | uchytenie na bočnicu stola - pri opakovanom intervenčnom výkone za účelom presných hemodynamických meraní
|  | jednotka | minimum | maximum | presne | xxx
1. | Tlakový injektor je s variabilným prietokom | ks |  |  | 1
2. | Ovládací kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovku | cm | 27
3. | Rozsahy parametra vstrekovania v režime kardiálneho prístupu : |  |  |  |  | xxx
3.1 | Prietok vstrekovanej kontrastnej látky nastavovanej užívateľom | ml/s | 0.8 | 40
3.1.1 | Prietok je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania) | ml/s |  |  | 0.1
3.2 | Objem kontrastnej látky | ml | 0.8 | 99.9
3.2.1 | Objem je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania) | ml |  |  | 0.1
3.3 | Automatizovaný fixný prietok fyziologického roztoku | ml/s | 1.6
3.4 | Tlakové limity vstrekovania | kPa | 1379 | 8274
|  | PSI | 200 | 1200
3.5 | Doba nábehu vstrekovania | s | 0 | 0.1
3.5.1 | Doba nábehu vstrekovania nastaviteľná | s |  |  | 0.1
3.6 | Veľkosť valca - zásobníka kontrastnej látky | ml/s | 100
3.7 | Plnenie zásobníka kontrastnej látky manuálne, alebo automatické | ml/s | 1 | 2
4. | Napájací zdroj | V | 100 | 240
|  | A |  | 6.3
5. | Musí spĺňať normu EN/IEC 60601-1 (druhé a tretie vydanie) |  |  |  |  | xxx
6. | Napájací kábel | m | 3.7
7. | Hmotnosť systému: |  |  |  |  | xxx
7.1 | Napájací zdroj | kg |  | 5.5
7.2 | Ovládací panel | kg |  | 3.2
7.3 | Hlava vstrekovača | kg |  | 20.5
7.4 | Nastaviteľné rameno | kg |  | 0.7
7.5 | Stojanový vozík | kg |  | 10
8. | Rozmery stojanového vozíka: |  |  |  |  | xxx
8.1 | Šírka stopy rázvoru koliesok | cm |  | 95
8.2 | Dĺžka stopy rázvoru koliesok | cm |  | 64
9. | Riadenie aplikácie sterilným manuálnym diaľkovým ovládaním a dotykovým displejom
10. | Kontinuálne informácie o množstve a rýchlosti podávania kontrastnej látky v priebehu posledného vstreku a celkove v priebehu celého výkonu
11. | Kontrola prekročenia maximálneho objemu a rýchlosti podávanej kontrastnej látky
12. | Programovateľné protokoly podľa typu intervenčného výkonu
13. | Senzory na detekciu vzduchu
14. | Senzory vyprázdnenie zásobníka kontrastnej látky
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET CENY
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
|  |  |  | ponúkaného tovaru | ponúkaného tovaru |  |  |  |  | v EUR bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | Dávkovač kontrasnej látky | ks | 1 | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0; 16.: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania |  |  | 6.: pracovných dní
2 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
4 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  | 6.: zľava
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ: |  |  |  | 5.: Podpis a pečiatka uchádzača
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Dávkovač kontrastnej látky
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač