## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č.1 - Spiroergometrický prístroj
1. Základné údaje: |  | xx
1.1 | Testovací systém kardiopulmonálnej záťaže (Cardiopulmonary Excercise Test System - CPET system)
2. Aplikácia: |  | xx
2022-01-02 | Pokojové EKG
2022-02-02 | Záťažové EKG
2022-03-02 | Kardiopulmonálny záťažový test (CPET)
2022-04-02 | Spirometria
2022-05-02 | Nepriama kalorimetria
3. Nepriama kalorimetria: |  | xx
2022-01-03 | Meranie respiračných, metabolických a hemofynamických parametrov v kľude a pri záťaži systémom "Breath by Breath"
4. Prietokový senzor: |  | xx
2022-01-04 | Pneumotachograf so senzorom s membránou odolávajúcej vlhkosti pre meranie prietoku - objem, lineárny rozsah merania: 0 až +/- 18l/s, presnosť +/- 2% alebo 50ml/s
5. CO2 senzor : |  | xx
2022-01-05 | Metóda merania: senzor absorbujúci infračervené svetlo, doba odozvy t90 <130ms, rozsah: 0-10%, presnosť 0,05%, rozlíšenie: 0,1%
6. O2 senzor : |  | xx
2022-01-06 | Metóda merania: elektrochemický analyzátor, rozsah 0-100%, doba odozvy t90 <130ms, presnosť 0,05%, rozlíšenie: 0,1%
7. Požiadavky na PC: |  | xx
2022-01-07 | Windows 10 (32 bit, 64bit), Windows 11 (64bit), CPU ≥ 2Ghz, RAM ≥ 4GB, HD ≥ 10GB, rozlíšenie monitora ≥ 1366x768 pixel, ≥2 USB port
2022-02-07 | hardvér
2022-03-07 | softvér
8. EKG: |  | xx
2022-01-08 | 12 zvodové kľudové (pokojové) a záťažové EKG s prísavkovým systémom
2022-02-08 | Kontrola správneho priloženia elektród
2022-03-08 | Snímanie a zobrazovanie EKG "online"
2022-04-08 | Meranie a archivácia EKG
2022-05-08 | Plnoautomatické EKG s možnosťou manuálnych zásahov v priebehu testu - podržanie záťaže, skok na ďalší záťažový stupeň, ukončenie kedykoľvek počas testu.
2022-06-08 | Zabudovaný akumulátor v EKG
2022-07-08 | Kľudový rytmus s označením udalosti až do 120 min.
2022-08-08 | Zobrazenie 12 zvodového EKG s interpretáciou z akéhokoľvek úseku záznamu s možnosťou tlačenia
2022-09-08 | Nastavenie záťaže vo W aj vo W/kg
2022-10-08 | Detekcia kardiostimulátora
2022-11-08 | Voľba referenčného QRS komplexu pre ST analýzu pri ergometrii z akéhokoľvek zvodu
2022-12-08 | Detekcia arytmií už v priebehu záťaže
8.13 | Reanalýza ST zmien
8.14 | Zobrazenie spriemerovania rytmov zo všetkých 12 zvodov
8.15 | Borgova stupnica záťažového testu
8.16 | Manuálne aj automatické meranie TK počas testu
8.17 | Vloženie poznámok počas testu
8.18 | Výpočet očakávanej záťaže Wmax podľa Wassermana
8.19 | Prepočet Watt - METs
8.20 | Tlač a export vyšetrení do PDF
8.21 | Zdieľaná databáza s ďalšími vyšetreniami - kľudové EKG, záznam rytmu, kľudová spirometria, záťažové EKG, spirometria, EKG Holter
8.22 | Podpora štandardov XML, HL7 a GDT pre integritu do HIS
8.23 | Možnosť prispôsobenia testu aj v jeho priebehu
8.24 | Plná kompatibilita s dodávanou spirometriou
8.25 | Bezdrôtový prenos - Wi-Fi alebo Bluetooth
9. Merané a vypočítané parametre |  | xx
9.1 | Záťaž
9.2 | Metabolický ekvivalent (MET)
9.3 | Minútová ventilácia (MV)
9.4 | Dychový objem (VT)
9.5 | Dychová frekvencia
9.6 | Spotreba kyslíka (VO2)
9.7 | Maximálna spotreba kyslíka (VO2max)
9.8 | Maximálna spotreba kyslíka na telesnú hmotnosť (VO2 max/kg)
9.9 | Produkcia oxidu uhličitého (VCO2)
9.10 | Maximálna produkcia oxidu uhličitého (VCO2 max)
9.11 | Efektivita vstrebávania kyslíka (OUES)
9.12 | Respiračný kvocient (RER)
9.13 | Bazálny energetický výdaj (REE)
9.14 | Energetický výdaj (EE)
9.15 | Tepová frekvencia (HR)
9.16 | Koncentrácia O2 (pO2)
9.17 | Koncentrácia CO2 (pCO2)
9.18 | Parciálny tlak O2 na konci výdychu (PETO2)
9.19 | Parciálny tlak CO2 na konci výdychu (PETCO2)
9.20 | Úsilná vitálna kapacita (FVC)
9.21 | Pomalá vitálna kapacita (SVC)
9.22 | Maximálna minútová ventilácia (MVV)
9.23 | Inspiračná kapacita pri záťaži (IC)
9.24 | Koncovo - expiračný objem pľúc
9.25 | Úroveň ST segmentu
10. Hodnotenia |  | xx
10.1 | Hodnotenie anaeróbneho prahu
10.2 | Interpretácia aeróbnej kapacity
10.3 | Meranie pred/po
10.4 | Analýza krvných plynov
10.5 | Kalorimetria – hodnotenie energetického výdaja a spaľovania tukov
10.6 | Automatická detekcia arytmie
10.7 | QT modul – hodnotenie syndrómu dlhého QT
10.8 | Rizikové skóre pre interpretáciu koronárnej choroby srdca
10.9 | Plnoautomatická ergometria, kompletný záznam 12 zvodov počas celého testu
11. Medicínsky vozík |  | xx
11.1 | Medicínsky vozík s PC a dvoma monitormi, softvér a kompletným vybavením potrebným pre kardiopulmonálne záťažové testy (prietokomer, adaptéry, kalibračná striekačka, snímač tepovej frekvencie)
12. Tlakomer s automatickým meraním
12.1 | Meranie krvného tlaku v pokoji
12.2 | Záznam profilu krvného tlaku
12.3 | Stresové meranie krvného tlaku pri ergometrii
12.4 | Možnosť kompletnej elektronickej dokumentácie celého procesu merania
12.5 | Manžeta veľkosť M - 1 ks
12.6 | Manžeta veľkosť L - 1 ks
13. Tlačiareň |  | xx
13.1 | laserová farebná tlačiareň, klávesnica, myš
14. Bicyklový ergometer |  | xx
14.1 | robustná konštrukcia
14.2 | elektrické nastavenie výšky sedadla
14.3 | otočný a výškovo nastaviteľný volant
14.4 | programovateľný riadiaci panel s LCD displejom
14.5 | rozsah otáčok: 30-130 ot./min.
14.6 | modul pre automatické meranie krvného tlaku
14.7 | hmotnosť pacienta do 180kg
14.8 | záťaž do 999 W
15. Príslušenstvo: |  | xx
15.1 | Držiak na 1 plynovú nádobu (120V alebo 240V) - 1 ks
15.2 | Plynová nádoba 16% O2, 5% CO2, N2 bal - 1 ks
15.3 | Regulátor tlaku pre fľašu s kalibračným plynom - 1 ks
15.4 | Vzorkovacia hadička - opakovane použiteľná hadička na odber vzoriek plynu
15.5 | Sada pripájacích hadičiek
15.6 | Opakovane použiteľné tvárové masky (S, M, L)
15.7 | Opakovane použiteľné čiapky ( S, M, L)
15.8 | Okrúhle náustky jednorazové
15.9 | Nosová spona
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
P.č. | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
[10 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16
1. | Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie | celok * | 1 | 11.: 0; 12.: 0%; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0; 16: 0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania |  |  | 6.: pracovných dní
2 | Záručná doba |  |  | 6.: mesiacov
3 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  | 6.: na hodinu
* viď. Príloha č. 3 a) - Rozpis jednotlivých položiek
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: |  |  |  | 14.: podpis:
meno:
V: |  |  |  | 14.: pracovná pozícia:
Dňa: |  |  |  | 14.: pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena, ktorú uchádzač vloží do systému JOSEPHINE
- kritérium na vyhodnotenie

## Príloha č. 3 a)
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
Por. č. | Rozpis jednotlivých položiek | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ
1. | EKG | ks | 1
2. | Bicyklový ergometer | ks | 1
3. | Medicínsky vozík | ks | 1
4. | PC s 2 monitormi | celok | 1
5. | Laserová farebná tlačiareň, klávesnica, myš | celok | 1
6. | CO2 senzor | ks | 1
7. | O2 senzor | ks | 1
8. | Tlakomer s automatickým meraním | ks | 1
9. | Tvárové masky - opakovane použiteľné - veľkosť S | ks | 5
10. | Tvárové masky - opakovane použiteľné - veľkosť M | ks | 5
11. | Tvárové masky - opakovane použiteľné - veľkosť L | ks | 5
12. | Čiapky opakovane použiteľné - Veľ. S | ks | 5
13. | Čiapky - opakovane použiteľné veľ. M | ks | 5
14. | Čiapky - opakovane použiteľné veľ. L | ks | 5
15. | Vzorkovacia hadička na odber vzoriek plynu - opakovateľne použiteľná | ks | 1
16. | Náhradná sada pripájacích hadičiek | ks | 2
17. | Okrúhle náustky jednorazové | ks | 10
18. | Nosová spona | ks | 2
19. | Plynová nádoba 16% O2, 5% CO2, N2 bal | ks | 1

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTU ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Spiroergometrický prístroj pre novootvorené Centrum preventívnej a športovej kardiológie
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ZÁPISE DO ZHS
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač