## Kardiotokograf
Obstarávateľ:
Nemocnica na okraji mesta, n.o.
Názov zákazky: Kardiotokograf so záznamom pulzu matky
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Kardiotokograf so záznamom pulzu matky požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Kardiotokograf so záznamom pulzu matky) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Displej min. 640 x 480 dpi |  | uveďte hodnotu
2 | Hmotnosť max. 8 kg |  | uveďte hodnotu
3 | Rozsah FHR min (50 - 210) bpm | väčší rozsah prípustný | uveďte hodnotu
4 | Farebný vyklápací TFT-LCD displej |  | áno/nie
5 | Simultálne zobrazenie číslic a kriviek |  | áno/nie
6 | Indikátor kvality snímania FHR |  | áno/nie
7 | FHR duál - meranie srdcovej akcie plodov dvojičiek |  | áno/nie
8 | TOCO- meranie kontrakcií |  | áno/nie
9 | AFM- automatická detekcia pohybu plodu |  | áno/nie
10 | MFM -manuálna detekcia pohybu plodu |  | áno/nie
11 | Tlač záznamu v reálnom čase 1,2 a 3 cm/min. |  | uveďte hodnotu
12 | Nabíjateľná Li-ion vstavaná batéria na min. 3 hod. prevádzky |  | áno/nie
13 | Vysokocitlivá vodotesná sonda min. 1MHz |  | áno/nie
14 | Možnosť prepojenia s centrálou pomocou siete alebo bezdrôtovo |  | áno/nie
15 | FHR snímač |  | áno/nie
16 | TOCO snímač |  | áno/nie
17 | Pás pre uchytenie snímačov |  | áno/nie
18 | Sieťový kábel |  | áno/nie
19 | Záznamový papier pre kardiotokograf min.150listov |  | áno/nie
20 | Interpretácia grafu oziev plodov a Toco grafu /real time analýza a short term variabilita/ |  | áno/nie
21 | Posun papiera jedným tlačidlom |  | áno/nie
22 | Integrovaná termotlačiareň s vysokým rozlíšením, s varovaním o chýbajúcom papieri |  | áno/nie
23 | Alarm vysokej/ nízkej tepovej frekvencie plodu |  | áno/nie
24 | Monitorovanie pulzu matky |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
25 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
26 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis