## Telemetrický kardiotokograf
Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Názov zákazky: Telemetrický kardiotokograf
Špecifikácia predmetu zákazky
Int. označenie: TELE KARDIOTOK_COVID_MI_22
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Telemetrický kardiotokograf požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks - Telemetrický kardiotokograf) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Kardiotokograf - intrapartálne monitorovanie matky/plodu, ktoré neinvazívne meria a zobrazuje srdečnú frekvenciu plodu (fetal heart rate, FHR), aktivitu maternice (uterine activity, UA) a srdečnú frekvenciu matky (maternal heart rate, MHR). Musí tiež zobrazovať záznam FHR prostredníctvom brušných povrchových elektród. |  | áno/nie
2. | Voľný pohyb pacientky a súčasne bezdrôtový prenos dát od pacientky k príjmaču |  | áno/nie
3. | Telemetrické rozhranie musí umožnovať ambulantné monitorovanie. Používa sa s vodotesným ultrazvukovým a Toco snímačom, monitoring môže pokračovať v hydroterapii. |  | áno/nie
4. | Displej min. 8 palcov |  | uveďte hodnotu
5. | Hmotnosť max. 8 kg |  | uveďte hodnotu
6. | Rozsah FHR min (50 - 210) bpm |  | uveďte hodnotu
7. | Farebný TFT-LCD displej |  | áno/nie
8. | Simultálne zobrazenie číslic a kriviek |  | áno/nie
9. | Indikátor kvality snímania FHR |  | áno/nie
10. | FHR duál - meranie srdcovej akcie plodov dvojičiek |  | áno/nie
11. | TOCO- meranie kontrakcií |  | áno/nie
12. | AFM- automatická detekcia pohybu plodu |  | áno/nie
13. | MFM -manuálna detekcia pohybu plodu |  | áno/nie
14. | Tlač záznamu v reálnom čase 1,2 a 3 cm/min. |  | uveďte hodnotu
15. | Vysokocitlivá vodotesná sonda min. 1MHz |  | uveďte hodnotu
16. | Možnosť prepojenia s centrálou pomocou siete alebo bezdrôtovo |  | áno/nie
17. | FHR snímač |  | áno/nie
18. | TOCO snímač |  | áno/nie
19. | Pás pre uchytenie snímačov | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-9) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
20. | Sieťový kábel |  | uveďte hodnotu
21. | Záznamový papier pre kardiotokograf min.150 listov |  | uveďte hodnotu
22. | Interpretácia grafu oziev plodov a Toco grafu /real time analýza a short term variabilita/ | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 5) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
23. | Posun papiera jedným tlačidlom |  | áno/nie
24. | Integrovaná termotlačiareň s vysokým rozlíšením, s varovaním o chýbajúcom papieri |  | áno/nie
25. | Alarm vysokej/ nízkej tepovej frekvencie plodu | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-4) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
26. | Monitorovanie min. EKG a pulzu matky |  | áno/nie
| Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
27. | Záruka min. 24 mesiacov |  | uveďte hodnotu
28. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis