## Macerátor
Obstarávateľ:
Vranovská nemocnica, a.s.
Názov zákazky: Macerátor jednorázových ložných mís
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Macerátor jednorázových ložných mís požadovaný počet: 3 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks - Macerátor jednorázových ložných mís) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Celkové rozmery: max. 1050 x 500 x 650 mm |  | uveďte hodnotu
2. | Hmotnosť: max. 80 kg bez náplne vody, max. 110 kg s plnou náplňou vody |  | uveďte hodnotu
| Skrinka: nerezová oceľová konštrukcia, plastové panely so zvukovou izoláciou |  | áno/nie
3. | Nádrž: nerezová oceľová konštrukcia |  | áno/nie
4. | Nôž: nerez oceľ |  | áno/nie
5. | Motor: min. 1,0 kW, indukčný, s priamym náhonom, min. IP 44 |  | uveďte hodnotu
| Mechanické tesnenie: medzi motorom a drtiacou jednotkou |  | áno/nie
6. | Ložiská: namazané a zatesnené v motore (bez nutnosti údržby po dobu životnosti motora) |  | áno/nie
7. | Ochrana proti preťaženiu: riadená mikročipom s bezpečnostnou poistkou |  | áno/nie
8. | Istenie: jednofázové - 16 A |  | uveďte hodnotu
9. | Pracovné napätie: jednofázové - 220/240 V |  | uveďte hodnotu
10. | Zásobník vody: kapacita min. 30 l |  | uveďte hodnotu
11. | Spotreba vody celkom: max. 28 l počas 2 minútového cyklu |  | uveďte hodnotu
12. | Prípojka vody: hadica pr. 15 mm v pravom alebo ľavom hornom zadnom rohu macerátora s guľovým ventilom 1/2“ |  | uveďte hodnotu
13. | Čerpadlo na vodu: min. 0,25 kW, odstredivé, priame napojenie |  | uveďte hodnotu
14. | Prepad/vzduchový uzáver: výstupný konektor1 1/4“ (32 mm) pre pripojenie na ľavej alebo pravej strane zásobníka vody. Voľný prepad a vzduchový uzáver pod vstupným ventilom |  | áno/nie
15. | Odpad: 2” viacúčelové pripojenie, umožňujúce napojenie odpadu do rôznych smerov |  | áno/nie
2021-01-16 | Výstupný ventil: stredná hustota, oteruvzdorný polyuretánový výlisok |  | áno/nie
16.2. | Ochrana: mechanický spínač na vrchnáku v spojení s elektrickou ochranou, ochrana proti nedostatku vody - blokovanie spustenia, blokovanie štartu pri zanesenom odpade |  | áno/nie
16.4. | Kapacita: min. 4 podložné misy alebo min. 4 nádoby na moč alebo ekvivalentnú náplň |  | uveďte hodnotu
17. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
17.1. | Záruka min. 24 mesiacov |  | uveďte hodnotu
2021-02-17 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis