## Časť 1
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |  |  |  | Príloha č. 4 pre časť 1
| Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |  |  |  | Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Zákazka: Diagnostické a terapeutické prístrojové vybavenie pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  |  | Výrobca:
IČO: |  |  | ŠUKL kód (ak je pridelený):
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)
Časť 1: Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Požadované množstvo - 1 zostava
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Funkcia: Pojazdný anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií určený na podávanie celkovej anestézie na mobilnom podvozku, vhodný pre všetky kategórie pacientov. | áno/nie
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | Prehľadný farebný displej umiestnený na polohovateľnom ramene resp. vstavaný do prístroja s uhlopriečkou veľkosti min. 15" | áno/nie uveďte hodnotu
3. | Elektrické napájanie (220-240V) so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou v prípade výpadku min. 60 minút. | áno/nie uveďte hodnotu
4. | Nastaviteľný pomer dôb vdychu a výdychu (I:E), vrátane inverzných pomerov min. (4:1 až 1:4). | áno/nie uveďte hodnotu
5. | Nastavitelná frekvencia dýchania v počte min. (4 - 80) dychov. | uveďte hodnotu
6. | Nastaviteľný PEEP v rozsahu min. (5 - 30) cmH2O. | uveďte hodnotu
7. | Dosiahnutelný dychový objem v rozsahu min. (20 - 1500) ml. | uveďte hodnotu
8. | Nastavitelný prietokový trigger v rozsahu min. (0,5 - 10) L/min. alebo ekvivalentný | uveďte hodnotu
9. | Nastaviteľný inspiračný čas min. (0,2 - 5) sekúnd. | uveďte hodnotu
10. | Nastaviteľná inspiračná pauza min. (5 - 50) %. | uveďte hodnotu
11. | Rozsah merania SpO2 min. (40 - 100) %. | uveďte hodnotu
12. | Rozsah merania tlakov min. (-40 - 320) mmHg. | uveďte hodnotu
13. | Napájanie stlačeným plynom O2 (kyslík), N2O (oxid dusný), vzduch z centrálnych rozvodov a záložné napájanie plynom z tlakových fliaš pre O2 a N2O. | áno/nie
14. | Dodatočný regulovatelný vývod kyslíka na nosné okuliare alebo masku. | áno/nie
15. | Zmiešavač čerstvej zmesi umožňujúci presné dávkovanie plynov pri nízkych prietokoch zabezpečujúci hypoxickú ochranu pacienta. | áno/nie
16. | Rozsah dávkovania čerstvej zmesi min. (0,2 - 10) L/min. | uveďte hodnotu
17. | Zobrazenie prietokomerov v číselnom prevedení na obrazovke prístroja. | áno/nie
18. | Vdychové a výdychové koncentrácie CO2, vdychované a vydychované koncentrácie kyslíka, ako aj vdychové a výdychové koncentrácie N2O a použitých anestetík s automatickou detekciou použitého anestetika a výpočtom MAC (monitoring plynov) so zobrazením na displeji anestéziologického prístroja resp. na displeji monitora vitálnych funkcií. | áno/nie
19. | Monitoring ventilačných parametrov, kompletný monitoring spirometrie (Vt insp/ exp, MV insp/ exp, PEEP, Ppeak, Pplat, Compliance, Rezistence), slučky a krivky pľúcnej mechaniky (tlak-objem, prietok-objem) zobrazované na displeji anestéziologického prístroja | áno/nie
20. | Odparovač anestetika sevofluran súčasť dodávky. | áno/nie
21. | Anestéziologický okruh vrátane častí ventilátora, ktoré prichádzajú do styku s dýchacou zmesou, musia byť autoklávovateľné (sterelizovateľné parou) a rozoberateľné bez použitia špeciálnych nástrojov. | áno/nie
22. | Účinné odsávacie zariadenie na odstraňovanie uniknutých anestetických plynov. | áno/nie
23. | Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest s min. 1L nádobou. Uchytené na anest. prístroji | áno/nie uveďte hodnotu
24. | Anestéziologický okruh s absorbérom CO2, vymeniteľným aj počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti (uzatvorenie okruhu a tým zabezpečená tesnosť prístroja počas prevádzky prístroja pri výmene absorbéra CO2 s alarmom na obrazovke upozorňujúcim na prevádzku bez zapojeného absorbéra CO2). Absorbér CO2 dostupný v opakovateľnom prevedení a aj ako jednorazové predplnené kazety. | áno/nie
25. | Ventilačné režimy: objemová ventilácia, tlaková ventilácia, PSV, SIMV, CPAP, manuálna a spontánna ventilácia. | áno/nie
26. | Osvetlenie uzlových bodov anestéziologického prístroja pre prácu v tme. | áno/nie
27. | Kompatibilný modulárny monitor vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie základných vitálnych funkcií pacienta a to: EKG, respirácia, SpO2, teplota 2x, neinvazívny TK, 2x invazívne tlaky, EtCO2. | áno/nie uveďte hodnotu
28. | Veľkosť farebného plne dotykového monitora vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie potrebných údajov vo veľkosti uhlopriečky min. 12" | áno/nie uveďte hodnotu
29. | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov za 24 hod., prezeranie vo všetkých typoch trendov. | áno/nie
30. | Možnosť rôznej konfigurácie obrazovky podľa klinických potrieb. | áno/nie
31. | EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu a plných arytmií. | áno/nie
32. | SpO2 technológia s výstupným údajom saturácie O2 v krvi a pulzného indexu PI (krivky/hodnoty) v rozsahu merania SpO2 (50 - 100)% | áno/nie uveďte hodnotu
33. | Meranie neinvazívneho tlaku krvi manuálny a automatický režim. | áno/nie
34. | Neinvazívny TK systolický, stredný, diastolický. | áno/nie
35. | IBP tlaky (možnosť merania tlakov): arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, intrakraniálneho tlaku (ICP). | áno/nie uveďte hodnotu
36. | Možnosť merania teploty z rôznych miest, podľa použitého senzora. | áno/nie
37. | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek s možnosťou užívateľského nastavenia rozloženia parametrov na obrazovke. | áno/nie uveďte hodnotu
38. | Monitor optimalizujúci bilanciu tekutín monitorovaním parametrov (variácia systolického tlaku (SPV) a/alebo variácia pulzného tlaku (PPV). | áno/nie uveďte hodnotu
39. | Možnosť potlačenia zvukového alarmu, nastaviteľná intenzita zvukového alarmu. | áno/nie
40. | Užívateľom nastavitelné hranice alarmov manuálne a automaticky. | áno/nie
41. | Odlišné optické a akustické alarmy. Stránka histórie alarmov a trendov. | áno/nie
42. | Vyhodnotenie a zobrazenie indexu včasného varovania EWS / NEWS pre postanestéziologický stav. | áno/nie
43. | Opcia teda možnosť budúceho zabezpečenia prenosu dát z monitora do nemocničného informačného systému (NIS) a možnosť hardvérového prepojenia s nemocničným informačným systémom (NIS). | áno/nie
44. | Kompletné základné príslušenstvo: 1 ks EKG kábel, 1 ks saturačný senzor s káblom, 1 sada manžiet v troch veľkostiach na meranie neinvazívneho tlaku, 2 ks káblov na meranie invazívneho tlaku, sada min. 5 ks prevodníkov pre meranie IBP, 2 ks teplotných sond (1x kožná sonda a 1xdutinková sonda), sada spotrebného materiálu k monitorovaniu, 10 ks anestéziologických okruhov, odlučovač vody a odberná hadičky vzorky plynu pre analýzu plynov (O2, AA, N2O, CO2) | áno/nie uveďte hodnotu
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
45. | záruka min. 24 mesiacov | áno/nie
46. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa
Meno a podpis a pečiatka