## Technicka specifikacia OCTangio
Príloha č. 4 SP pre ZsNH s povinnosťou zverejnenia
Predmet zákazky : OCT – angiografický prístroj s fundus kamerou pre Očné oddelenie UNLP Košice, Rastislavova |  |  |  |  | Vyplní dodávateľ
Požadované technické vlastnosti OCT-A | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | prístroj
OCT zobrazenie (sietnice) |  |  |  |  | Parameter | Spĺňa
Rýchlosť skenovania | sken/s. | 100000
Rozlišovacia schopnosť axiálna (v tkanive) | μm | 5 μm
Rozlišovacia schopnosť laterálna (v tkanive) | μm | 15 μm
Hĺbka skenu (štandardný) | mm | 3 mm
Hĺbka skenu (v plnom rozsahu) | mm | 6 mm
Dĺžka skenu | mm | 3 | 16
Dioptrická korekcia | D | -14 | .+15
Veĺkosť zrenice | mm | 2
OCT zobrazenie (predný segment)
Laterálne rozlíšenie (štandardné) | μm | 18 μm
Laterálne rozlíšenie (v plnom rozsahu) | μm | 36 μm
Hĺbka skenu (štandardný) | mm | 3 mm
Hĺbka skenu (v plnom rozsahu) | mm | 6 mm
Dĺžka skenu | mm | 2 | 18
Fotka fundu (očného pozadia)
farebný mód |  |  |  | áno
Red-free mód |  |  |  | áno
zobrazené pole | ° | 45°
zobrazené pole v režimu malej zrenice | ° | 35°
Dioptrická korekcia | D | .-34 | .+30
Rozlíšenie | MP | 4 MP
Pacientske rozhranie
Externý a interný fixačný bod |  |  |  | áno
LCD monitor | " |  | 24"
PC
Operačný systém Windows 10 |  |  |  | áno
Procesor Intel Core i7-8700 Procesor alebo vyšší |  |  |  | áno
Hard disk pre operačný systém | GB | 256
Hlavný disk | TB | 4
Záložný disk | TB | 4
DICOM |  |  |  | áno
Zdroj svetla
OCT SLD | nm |  |  | 840
Elektrický stolík |  |  |  | áno
OCT skeny
Sietnica (lineárny, 3D kocka, raster, radial) |  |  |  | áno
Terč zrakového nervu (3D kocka) |  |  |  | áno
Rohovka (rohovková mapa, anterior radiálny, rohovka lineárny, rohovkovo-dúhovkový uhol, rohovka 3D kocka) |  |  |  | áno
Plný rozsah sietnica |  |  |  | áno
Plný rozsah predný segment |  |  |  | áno
OCT angiografia skeny (OCTA)
skeny sietnice: 3x3mm, 6,4x6,4mm, 9x9mm, 12x12mm |  |  |  | áno
skeny terča zrakového nervu: 6x6 mm |  |  |  | áno
Montáž skenu: dva 9x9 mm a štyri 9x9 mm |  |  |  | áno
Kvantitatívna nalýza OCTA
Meranie FAZ (Foveolárnej Avaskulárnej Zóny) |  |  |  | áno
Analytický modul pre mapovanie a presné meranie v mm štvorcových plochy s cievnym prietokom |  |  |  | áno
Analytický modul pre mapovanie a presné meranie v mm štvorcových plochy bez prietoku krvi. |  |  |  | áno
Analytický modul pre presne meranie hustoty krvného riečišťia v jednotlivých sektoroch v povrchovom plexe, hlbokom plexe a v plexe radiálnych peripapilárnych kapilár |  |  |  | áno
Porovnávanie výsledkov oblasti prietoku v cievach, nonperfúznej oblasti a mapy hustoty ciev sietnice v čase s možnosťou segmentácie po jednotlivých vrstvách |  |  |  | áno
Porovnávanie výsledkov mapy hustoty ciev terča zrakového nervu v čase s možnosťou segmentácie po jednotlivých vrstvách |  |  |  | áno