·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.2 k predmetu zákazky: Ultrazvukové sonografické prístroje najvyššej kategórie pre Neonatológiu a Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb pre Časť č.2: Ultrazvukový sonografický prístroj najvyššej kategórie pre Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 177/2022 zo dňa 10.08.2022, 36841 - MST; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 152-433987 zo dňa 09.08.2022; Korigendum zverejnené vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 209/2022 zo dňa 27.09.2022, 41725 - IOX; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 185-523840 zo dňa 26.09.2022

Otázka č.1:

Dňa 23.9.2022 zadávateľ upravil opis predmetu zákazky pre časť 2 (príloha č. 3 KS), v ktorej podrobnejšie špecifikuje niektoré požiadavky. V bode 5.2 opisuje požiadavku na konvexnú sondu takto: "2D/3D/4D sonda s frekvenčným rozsahom min. 2 - 8 MHz, min. 512 prvkov, možnosť živého bi-planárneho zobrazovania, harmonické zobrazovanie, technológia Matrix".

Laterálne rozlíšenie ultrazvukovej sondy určuje počet kryštálov v jednom rade. Sonda s matrixovou (viacriadkovou) technológiou s minimálne 512 elementov pozostáva zo 4 riadkov po 128 prvkoch. Laterálne rozlíšenie je preto nižšie, ako pri podobnej jednoriadkovej sonde so 192 prvkami na riadok. Keďže zadávateľ nepožaduje žiadnu inú 2D konvexnú sondu, táto 2D/3D/4D sonda sa bude používať na diagnostiku, najmä v 2D režime, kde je veľmi dôležité laterálne rozlíšenie, najmä u ťažko vyšetriteľných pacientov, kde je potrebná vyššia penetrácia. 3D/4D obraz pre obe sondy sa vytvára rovnakým spôsobom - mechanickým vychýlením radu(ov) kryštálov. Preto je vhodnou alternatívou aj v tomto režime skenovania.

Problémy so sťaženými akustickými podmienkami u zle vyšetriteĺných pacientov rieši technológia single-crystal sondy, ktorej elementy sú polarizované, čím sa dosahuje lepší pomer signálu k šumu už počas akvizície.

Na základe vyššie uvedeného žiadame zadávateľa, aby zvážil, či je možné ponúknuť single-crystal sondu so 192 elementami v jednom rade, ktorá by obsahovala ostatné prvky, ako sa pôvodne požadovalo v bode 5.2.

Odpoveď k otázke č.1:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom zadaní, a to z dôvodu, že matrix technológia umožňuje súčasnú fokusáciu vysielaného lúča  zo sondy v oboch na seba kolmých smeroch. Pri štandardných sondách je lúč fokusovaný iba v x - súradnici, u matrix technológie je naviac fokusovaný aj v smere kolmom na x - súradnicu – čiže v y - súradnici. Týmto sa dosiahne podstatne lepšie priestorové rozlíšenie sondy vo väčších hĺbkach aj u ťažšie vyšetriteľných pacientov.

Tvrdenie, že laterálne rozlíšenie je u 3D/4D sondy s nižším počtom elementov na riadok nižšie, ako pri podobnej jednoriadkovej sonde so 192 prvkami na riadok je zavádzajúce. Viac elementov = lepšie priestorové rozlíšenie (nielen laterálne).

Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá bude realizovaná na obstarávanom ultrazvukovom sonografickom prístroji najvyššej kategórie pre Gynekológiu je prenatálna diagnostika vrátane fetálnych kardio vyšetrení. Okrem toho sa chceme zamerať na rutinné 3D/4D vyšetrenia. 2D vyšetrenia budú teda iba doplnkom k vyššie uvedeným typom vyšetrení. Prenatálna diagnostika je dnes plne postavená na 3D/4D vyšetreniach.

Aj preto ponúkajú top výrobcovia pre jednotlivé sondy matrixové prevedenie – napr. sondy X5-1, X7-2, X7-2t a X8-2t.

Ďalší popredný výrobca ponúka technológiu  Multi-D™, čo je označenie pre Matrix Array technológiu. V ponuke sú napríklad sondy DAX alebo 10L4.

Single Crystal Technology používajú pre zlepšenie parametrov sond takmer všetci poprední výrobcovia sond. Ak sa v sonde nahradia kryštály PZT kryštálmi single-crystal PMN-PT naozaj dochádza k zlepšeniu  šírky pásma vysielaného a prijímaného signálu a zvýšením pomeru signál/šum, čím dochádza k detailnejšiemu zobrazovaniu a obrazu, ktorý je menej zašumený.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Otázka č.2:

Dňa 23.9.2022 zadávateľ upravil opis predmetu zákazky pre časť 2 (príloha č. 3 KS), v ktorej podrobnejšie špecifikuje niektoré požiadavky. Domnievame sa však, že doplnenie položky 5.3 "Podpora možnosti dovybavenia prístroja širokopásmovou plne elektronickou 3D/4D konvexnou sondou" v kombinácii s ostatnými požadovanými parametrami spôsobuje, že tento opis predmetu zákazky je diskriminačný a plne dosiahnuteľný len jedným výrobcom. Zvážte, či verejný obstarávateľ skutočne trvá na uvedenej požiadavke.

Odpoveď k otázke č.2:

Verejný obstarávateľ po zvážení upúšťa od doplnenej požiadavky v opise predmetu zákazky, a nebude požadovať podporu pre možnosť dovybavenia zariadenia o širokopásmovú plne elektronickú konvexnú sondu 3D/4D.

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2, kde sa vypúšťa bod 5.3 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2, kde sa vypúšťa bod 5.3 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, nedochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, a preto nedochádza k predĺženiu termínu na predkladanie ponúk a tiež termínu otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok