·						·

Všetkým záujemcom

·						·

Oznámenie o výsledku vybavenie žiadosti o nápravu v súlade s § 165 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZoVO)

Dňa 20.10.2022 bola prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE  verejnému obstarávateľovi – Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, v rámci vyhlásenej verejnej súťaže na predmet zákazky „Ultrazvukové sonografické prístroje najvyššej kategórie pre Neonatológiu a Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb“, ktorá bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 177/2022 zo dňa 10.08.2022, 36841 - MST; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 152-433987 zo dňa 09.08.2022; Korigendum zverejnené vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 209/2022 zo dňa 27.09.2022, 41725 - IOX; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 185-523840 zo dňa 26.09.2022 doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZoVO.

Na základe predmetnej žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZoVO  Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ podľa § 165 ods. 3 písm. b) ZoVO

zamieta žiadosť o nápravu pre časť č.1 Neonatológia

Odôvodnenie:

Žiadateľ doručil verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZoVO, ktoré smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v časti „C – Opis predmetu zákazky“  konkrétne voči špecifikácii predmetu zákazky pre časť č.1 zákazky, zverejnenej dňa 31.08.2022 a s tým spojenú prílohu č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.1

Žiadateľ podal žiadosť o nápravu voči nasledujúcim parametrom:

Bod 2.7

Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch pre časť 1 zákazky v riadku 2.7 požaduje nasledovný technický parameter obstarávaného USG prístroja: „Záznam dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase“

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ žiada Verejného obstarávateľa o zosúladenie technickej špecifikácie obstarávaného USG prístroja v Súťažných podkladoch pre časť 1 zákazky so ZVO a to tak, že vo vzťahu k USG prístroju upraví Súťažné podklady pre časť č.1 zákazky tak, že v celom rozsahu vypustí (odstráni) namietaný parameter – technickú špecifikáciu „Záznam dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase“, resp. podmienku k napádanej technickej vlastnosti zmení na „nie“

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ parameter uvedený v bode 2.7 opisu predmetu zákazky pre časť č.1 považuje za opodstatnený, a preto trvá na požiadavke.

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s tvrdením Žiadateľa, že daný parameter je diskriminačný a že ním na trhu disponuje len jediný výrobca. Verejný obstarávateľ má za to, že na trhu v súčasnosti existujú minimálne traja výrobcovia, ktorý danou technológiou disponujú.

Diagnostika vrodených vývojových chýb (VVCH) srdca u novorodencov je v dôsledku postpartálnej prestavby novorodeneckej cirkulácie nesmierne náročná. V pomerne krátkom čase je potrebné rozhodnúť, či sa jedná o kritickú srdcovú chybu, ktorá vyžaduje okamžité operačné riešenie, alebo  sa jedná o VVCH, pri ktorej je potrebné len monitorovať hemodynamickú situáciu  v čase, pričom timing operácie znesie odklad. Preto má meranie záznamu dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase nespochybniteľný význam, a to hlavne v presnejšej a jednoduchšej diagnostike najčastejšie sa vyskytujúcich závažných vrodených chýb srdca u novorodenca. Na základe získaných informácií vie Verejný obstarávateľ  porovnávať napríklad pri patológiách, ktoré ovplyvňujú vzájomné prúdenie krvi v dvoch miestach (synchronizáciu v čase, vzájomné potlačenie prietoku, zrýchlenie alebo spomalenie ovplyvnené patológiou).

Meranie záznamu dopplerovského signálu z dvoch miest súčasne v reálnom čase Verejný obstarávateľ využije napr. pri diagnostike PDA u novorodencov (otvorený arteriálny duktus). PDA je spojka medzi artériou pulmonalis a aortou, ktorá má nespochybniteľný význam v prenatálnej cirkulácii. Postnatálne v rámci prestavby prenatálnej cirkulácie na postnatálnu, PDA stráca význam. Dochádza k spontánnemu uzáveru PDA. Ak sa tak nestane, PDA kompromituje novorodeneckú cirkuláciu, preto je nutné pristúpiť k medikamentóznemu uzáveru PDA. Vďaka možnosti merať dopplerovský záznam z dvoch miest súčasne v reálnom čase je možné rýchlejšie a presnejšie sledovať, či medikamentózna liečba na uzáver PDA je účinná, alebo je nutné pristúpiť k včasnému operačnému riešeniu  - ligácií PDA.

Bod 3.3

Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch pre časť 1 zákazky v riadku 3.3 požaduje nasledovný technický parameter obstarávaného USG prístroja: „Softvér pre meranie endotelialnej dysfunkcie pre včasné hodnotenie aterosklerózy“

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ žiada Verejného obstarávateľa o zosúladenie technickej špecifikácie obstarávaného USG prístroja v Súťažných podkladoch pre časť 1 zákazky so ZVO a to tak, že vo vzťahu k USG prístroju upraví Súťažné podklady pre časť č.1 zákazky tak, že v celom rozsahu vypustí (odstráni) namietaný parameter – technickú špecifikáciu „Softvér pre meranie endotelialnej dysfunkcie pre včasné hodnotenie aterosklerózy“ resp. podmienku k napádanej technickej vlastnosti zmení na „nie“

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ parameter uvedený v bode 3.3 opisu predmetu zákazky pre časť č.1 považuje za opodstatnený, a preto trvá na požiadavke.

Slovenská republika patrí medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia. Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré participujú na tomto výsledku sú  aterosklerotické zmeny cievneho systému. Prevencia je považovaná za najoptimálnejší súbor opatrení za účelom  predchádzania chorôb a ich následkov. Na základe množstva štúdii bolo dokázané, že aterosklerotické zmeny na cievach sú detekovateľné už v novorodeneckom veku. Verejný obstarávateľ má po zakúpení USG prístroja v pláne monitorovať endoteliálnu dysfunkciu u novorodencov na predikovanie včasných aterosklerotických zmien. Veľkou výzvou je aj možnosť posúdenia endoteliálnej dysfunkcie v rámci šokových stavov u kriticky chorých novorodencov.

Bod 4.5

Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch pre časť 1 zákazky v riadku 4.5 požaduje nasledovný technický parameter obstarávaného USG prístroja: „Lineárna sonda pre novorodencov typu hockey stick s frekvenčným rozsahom min. 5-15 MHz.“

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ žiada Verejného obstarávateľa o zosúladenie technickej špecifikácie obstarávaného USG prístroja v Súťažných podkladoch pre časť 1 zákazky so ZVO a to tak, že vo vzťahu k USG prístroju upraví Súťažné podklady pre časť č.1 zákazky tak, že namietaný parameter – technickú špecifikáciu upraví na nasledovnú hodnotu „Lineárna sonda pre novorodencov typu hockey stick s frekvenčným rozsahom min. 7-15 MHz.“

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ parameter uvedený v bode 4.5 opisu predmetu zákazky pre časť č.1 považuje za opodstatnený, a preto trvá na požiadavke.

Vzhľadom na široké spektrum vyšetrovaných pacientov (od makrozómných plodov až po ťažko nezrelých novorodencov o hmotnosti 500g) je pre Verejného obstarávateľa nevyhnutný široký frekvenčný rozsah požadovanej sondy. Znížením požiadavky z dolnej hranice by výrazne klesla penetrácia požadovanej sondy. Verejným obstarávateľom stanovená požiadavka je pre prístroj najvyššej kategórie s účelovým určením pre Neonatológiu vysoko opodstatnená, pričom na trhu sa nachádza dostatočný počet renomovaných výrobcov, ktorí ponúkajú sondu v danom frekvenčnom rozsahu.

Verejný obstarávateľ pri tvorbe opisu predmetu zákazky pre časť č.1 vychádzal z účelu využitia USG prístroja. Faktom je, že Verejný obstarávateľ je koncovým poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá v súčasnosti presahuje hranice Banskobystrického kraja. Je vysoko pravdepodobné, že vyšetrenia, ktoré budú prebiehať na USG prístroji v požadovanej špecifikácií, nebudú realizované na iných novorodeneckých pracoviskách v rámci Banskobystrického kraja. V tomto kontexte, a je to uvedené aj v názve predmetu zákazky sa Verejný obstarávateľ rozhodol obstarať USG prístroj najvyššej kategórie. Uvedená skutočnosť t.j. zámer obstarať USG prístroj najvyššej kategórie hovorí sama za seba. Radi by sme na tomto mieste uviedli, že v Kategorizácií USG prístrojov MZSR z roku 2020, na ktorú sa odvoláva Žiadateľ, nie je explicitne uvedené účelové určenie pre Naonatológiu. Z uvedeného vyplýva predpoklad, že v rámci Kategorizácie USG prístrojov MZSR z roku 2020, kategória č.9 neobsahuje všetky relevantné parametre pre potreby Neonatologickej kliniky SZU- koncového poskytovateľa zdravotníckeho charakteru. Naopak v tejto kategórií č.9 je uvedené účelové určenie pre superkonziliárne vyšetrenia v Rádiológii, Hepatológií a Endokrinológií. Aby sme odstránili akúkoľvek nejasnosť vo vnímaní slovného spojenia najvyššia kategória, zámerom Verejného obstarávateľa bolo a stále je obstaranie USG prístroja, ktorý bude spĺňať najvyššie požiadavky USG diagnostiky s účelovým určením pre Neonatológiu.

Verejný obstarávateľ sa nestotožňuje s argumentom Žiadateľa, že ide o diskriminačné požiadavky na USG prístroj. Naopak pri tvorbe opisu predmetu zákazky na USG prístroj určený pre Neonatoógiu nebolo nikdy zámerom Verejného obstarávateľa pristúpiť k tvorbe opisu predmetu zákazky diskriminačne. Primárny zámer Verejného obstarávateľa obstarať USG prístroj najvyššej kategórie vychádzal z odpovede na základnú otázku, a to, aké vyšetrenia budú realizované daným USG prístrojom v kontexte koncového poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti danej špecializácie.

Úlohou pracoviska Neonatologickej kliniky SZU je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a k zabezpečeniu plnenia tejto úlohy bude slúžiť práve USG prístroj najvyššej kategórie. V nadväznosti na uvedené je neopodstatnený argument Žiadateľa, ktorým tvrdí, že neexistujú celosvetovo uznávané, významné a relevantné klinické štúdie, ktoré by preukazovali medicínsku potrebu parametrov, ktoré sú z pohľadu Žiadateľa diskvalifikujú viacero hospodárskych subjektov.

Je predsa nelogické, aby sa účel využitia USG prístroja najvyššej kategórie opieral o klinické štúdie a nie o samotné potreby pracoviska, ktoré bude využívať USG prístroj.

Verejný obstarávateľ má za to, že hoci nedochádza k zmenám vo vyššie uvedených parametroch, primerane predlžuje termín na predkladanie ponúk a tiež termín otvárania ponúk.

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 17.2

Nové znenie:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.10.2022 o 09:00 hod. 27.10.2022 o 09:00 hod. 25.11.2022 o 09:00 hod. miestneho času.

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 19.1

Nové znenie:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 17.10.2022 o 13.00 hod. 27.10.2022 o 13:00 hod. 25.11.2022 o 13:00 hod.  v mieste sídla  verejného obstarávateľa.

Vybavenie žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ zároveň oznamuje v záujme zachovania transparentnosti a nediskriminácie všetkým záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.