·						·

Všetkým záujemcom

·						·

Oznámenie o výsledku vybavenie žiadosti o nápravu v súlade s § 165 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZoVO)

Dňa 20.10.2022 bola prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE verejnému obstarávateľovi – Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, v rámci vyhlásenej verejnej súťaže na predmet zákazky „Ultrazvukové sonografické prístroje najvyššej kategórie pre Neonatológiu a Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb“, ktorá bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 177/2022 zo dňa 10.08.2022, 36841 - MST; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 152-433987 zo dňa 09.08.2022; Korigendum zverejnené vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 209/2022 zo dňa 27.09.2022, 41725 - IOX; a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 185-523840 zo dňa 26.09.2022 doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZoVO.

Na základe predmetnej žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZoVO  Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ podľa § 165 ods. 3 písm. a) ZoVO

vyhovuje žiadosti o nápravu pre časť č.2 Gynekológia

Odôvodnenie:

Žiadateľ doručil verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZoVO, ktoré smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v časti „C – Opis predmetu zákazky“  konkrétne voči špecifikácii predmetu zákazky pre časť č.2 zákazky, zverejnenej dňa 31.08.2022 a s tým spojenú prílohu č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2

Žiadateľ podal žiadosť o nápravu voči nasledujúcim parametrom:

Bod 3.7

Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch pre časť 2 zákazky v riadku 3.7 požaduje nasledovný technický parameter obstarávaného USG prístroja: „Prístroj umožňuje merania a zobrazenia nasledovných parametrov plodu: GSD, FMFA, NT, NB,  DV a TR; v prípade FMFA a TR ako možnosť rozšírenia. Automatické meranie NT a IT (schválené FMF) pomocou 2D sondy a tiež 3D/4D sondy z 2D obrazu“

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ žiada Verejného obstarávateľa o zosúladenie technickej špecifikácie obstarávaného USG prístroja v Súťažných podkladoch pre časť 2 zákazky so ZVO a to tak, že vo vzťahu k USG prístroju upraví Súťažné podklady pre časť č.2 zákazky tak, že v celom rozsahu upraví namietaný parameter – technickú špecifikáciu nasledovne „Prístroj umožňuje merania a zobrazenia nasledovných parametrov plodu: GSD, FMFA, NT, NB,  DV a TR; v prípade FMFA a TR ako možnosť rozšírenia. Automatické alebo manuálne meranie NT a IT (schválené FMF) pomocou 2D sondy a tiež 3D/4D sondy z 2D obrazu“

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ parameter uvedený v bode 3.7 opisu predmetu zákazky pre časť č.2 považuje za opodstatnený, avšak po dôkladnom zvážení a v záujme toho, aby sa do verejnej súťaže predložením svojej ponuky mohli zapojiť viacerí uchádzači, verejný obstarávateľ akceptuje návrh žiadateľa na zmenu v danom parametri.

Mení sa:

3.7  Prístroj umožňuje merania a zobrazenia nasledovných parametrov plodu: GSD, FMFA, NT, NB, DV a TR; v prípade FMFA a TR ako možnosť rozšírenia. Automatické meranie NT a IT (schválené FMF) pomocou 2D sondy a tiež 3D/4D sondy z 2D obrazu

Mení sa na:

3.7  Prístroj umožňuje merania a zobrazenia nasledovných parametrov plodu: GSD, FMFA, NT, NB, DV a TR; v prípade FMFA a TR ako možnosť rozšírenia. Automatické alebo manuálne meranie NT a IT (schválené FMF) pomocou 2D sondy a tiež 3D/4D sondy z 2D obrazu

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 3.7 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 3.7 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Bod 5.1

Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch pre časť 2 zákazky v riadku 5.1 požaduje nasledovný technický parameter obstarávaného USG prístroja: „2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min.  5-12 MHz, počtom elementov min. 256 a FOV v B-móde  min. 160° alebo s rozsahom 3-10 MHz, 192 el. a FOV 180°“

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ žiada Verejného obstarávateľa o zosúladenie technickej špecifikácie obstarávaného USG prístroja v Súťažných podkladoch pre časť 2 zákazky so ZVO a to tak, že vo vzťahu k USG prístroju upraví Súťažné podklady pre časť č.2 zákazky tak, že v celom rozsahu upraví namietaný parameter – technickú špecifikáciu nasledovne „2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min.  5-9 MHz, počtom elementov min. 256 a FOV v B-móde  min. 160° alebo s rozsahom 5-9 MHz, 192 el. a FOV 160°“

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ parameter uvedený v bode 5.1 opisu predmetu zákazky pre časť č.2 považuje za opodstatnený, avšak po dôkladnom zvážení a v záujme toho, aby sa do verejnej súťaže predložením svojej ponuky mohli zapojiť viacerí uchádzači, verejný obstarávateľ akceptuje návrh žiadateľa na zmenu v danom parametri.

Mení sa:

5.1  2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min.  5-12 MHz, počtom elementov min. 256 a FOV v B-móde  min. 160° alebo s rozsahom 3-10 MHz, 192 el. a FOV 180°

Mení sa na:

5.1  2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 5-9 MHz, počtom elementov min. 256 a FOV v B-móde  min. 160° alebo s rozsahom 5-9 MHz, 192 el. a FOV 160°

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 5.1 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 5.1 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Bod 5.2

Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch pre časť 2 zákazky v riadku 5.2 požaduje nasledovný technický parameter obstarávaného USG prístroja: „2D/3D/4D sonda s frekvenčným rozsahom min. 2 - 8 MHz, min. 512 elementov, možnosť živého bi-planárneho zobrazenia, harmonické zobrazenie, Matrix technológia“

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Žiadateľ žiada Verejného obstarávateľa o zosúladenie technickej špecifikácie obstarávaného USG prístroja v Súťažných podkladoch pre časť 2 zákazky so ZVO a to tak, že vo vzťahu k USG prístroju upraví Súťažné podklady pre časť č.2 zákazky tak, že v celom rozsahu upraví namietaný parameter – technickú špecifikáciu nasledovne „2D/3D/4D sonda s frekvenčným rozsahom min. 2 - 6 MHz, min. 512 elementov, možnosť živého bi-planárneho zobrazenia, harmonické zobrazenie, Matrix technológia“

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ parameter uvedený v bode 5.2 opisu predmetu zákazky pre časť č.2 považuje za opodstatnený, avšak po dôkladnom zvážení a v záujme toho, aby sa do verejnej súťaže predložením svojej ponuky mohli zapojiť viacerí uchádzači, verejný obstarávateľ akceptuje návrh žiadateľa na zmenu v danom parametri.

Mení sa:

5.2  2D/3D/4D sonda s frekvenčným rozsahom min. 2 - 8 MHz, min. 512 elementov, možnosť živého bi-planárneho zobrazenia, harmonické zobrazenie, Matrix technológia

Mení sa na:

5.2  2D/3D/4D sonda s frekvenčným rozsahom min. 2 - 6 MHz, min. 512 elementov, možnosť živého bi-planárneho zobrazenia, harmonické zobrazenie, Matrix technológia

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 5.2 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 5.2 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, dochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto primerane predlžuje termín na predkladanie ponúk a tiež termín otvárania ponúk.

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 17.2

Nové znenie:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.10.2022 o 09:00 hod. 27.10.2022 o 09:00 hod. 25.11.2022 o 09:00 hod. miestneho času.

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 19.1

Nové znenie:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 17.10.2022 o 13.00 hod. 27.10.2022 o 13:00 hod. 25.11.2022 o 13:00 hod.  v mieste sídla  verejného obstarávateľa.

Vybavenie žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ zároveň oznamuje v záujme zachovania transparentnosti a nediskriminácie všetkým záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

odtlačok pečiatky