·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.2 k predmetu zákazky: Ultrazvukové sonografické prístroje najvyššej kategórie pre Neonatológiu a Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb pre Časť č.2: Ultrazvukový sonografický prístroj najvyššej kategórie pre Gynekológiu vrátane súvisiacich služieb v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 177/2022 zo dňa 10.08.2022, 36841 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 152-433987 zo dňa 09.08.2022; Korigendum č.1 zverejnené vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 195/2022 zo dňa 06.09.2022, 39965 - IOX a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 170-481798 zo dňa 05.09.2022; Korigendum č.2 zverejnené vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 209/2022 zo dňa 27.09.2022, 41725 - IOX a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 185-523840 zo dňa 26.09.2022; Korigendum č.3 zverejnené vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 234/2022 zo dňa 31.10.2022, 45714 - IOX a v Úradnom vestníku Európskej únie 2022/S 209-595951 zo dňa 28.10.2022

Otázka č.1:

V odpovedi na otázku jedného z uchádzačov verejný obstarávateľ správne uvádza, že technológia Single Crystal sondy, citujem: "Single Crystal Technology používajú takmer všetci poprední výrobcovia sond na zlepšenie parametrov sond. Keď sa kryštály PZT v sonde nahradia single-crystal PMN-PT, zlepší sa šírka pásma vysielaného a prijímaného signálu a zvýši sa pomer signál/šum, čo vedie k detailnejšiemu obrazu a menšiemu šumu."

Podľa našich skúseností na popredných gynekologických klinikách je klinický prínos Single Crystal

technológie pre 4D mechanickú konvexnú sondu porovnateľný s požadovanou matricovou technológiou. Radi by sme preto chceli ponúknuť prístroj od popredného výrobcu, ktorý spĺňa všetky definované požiadavky a pracuje s Single Crystal 4D konvexnou sondou so širším rozsahom, ako je požadované 1-8 MHz (lepšia penetrácia) so 192 elementami, pri zachovaní klinického prínosu a užívateľského komfortu. Táto sonda prirodzene podporuje 2D aj 3D prenatálne kardiologické vyšetrenie s vysokým rozlíšením, všetky funkcie 1.-3. trimestra a umožňuje aj gynekologické vyšetrenie panvy.

Verejný obstarávateľ uvádza aj nasledujúce príklady sond, citujem: "Preto špičkoví výrobcovia ponúkajú maticové verzie jednotlivých sond - napr. X5-1, X7-2, X7-2t a X8-2t. Ďalší popredný výrobca ponúka technológiu Multi-D™, čo znamená Matrix Array Technology. K dispozícii sú napríklad sondy DAX alebo 10L4."

Ani v jednom prípade však nejde o 4D konvexné sondy, ale o kardiologické sondy (X5-1, X7-2, ...), 2D konvexné (DAX) alebo 2D lineárne sondy (10L4), ktoré sa nepoužívajú v prenatálnej diagnostike a nemožno ich použiť na prenatálny skríning v 3D/4D. Naše zariadenie podporuje tiež tieto 2D maticové sondy. Keďže zadávateľ požaduje 4D konvexnú matrixovu sondu, ktorú ponúka len jeden výrobca, domnievame sa, že ide o diskriminačný parameter, a žiadame rozšíriť požiadavku aj o ďalšiu Single Crystal technológiu s vysokým rozlíšením a minimálnym počtom prvkov 192.

Odpoveď k otázke č.1:

Verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení bude akceptovať požiadavku záujemcu.

Mení sa:

5.2 2D/3D/4D sonda s frekvenčným rozsahom min. 2 – 8 2-6 MHz, min. 512 elementov, možnosť živého bi-planárneho zobrazenia, harmonické zobrazenie, Matrix technológia

Mení sa na:

5.2 2D/3D/4D sonda s frekvenčným rozsahom min. 2 – 8 2-6 MHz, min. 512 elementov, možnosť živého bi-planárneho zobrazenia, harmonické zobrazenie, Matrix technológia alebo možnosť alternatívnej 2D/3D/4D konvexnej abdominálnej sondy so Single Crystal technológiou s frekvenčným rozsahom min. 1-8 MHz a minimálnym počtom prvkov 192, ktorá umožňuje detailné 2D a 3D prenatálne fetálne kardiologické vyšetrenie a hodnotenie

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky pre časť č.2 v bode 5.2 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2 v bode 5.2 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, nedochádza k takej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, ktorá by opodstatňovala predĺženie termínu na predkladanie ponúk a tiež termínu otvárania ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok