## TŠ
Príloha č. 2 SP/ Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu:
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Echokardiografický USG systém
počet: |  |  | 1 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
| Základné technické parametre | 1 | Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy vhodný pre potreby špecializovaného angiografického pracoviska. Musí poskytovať špičkové kardiologické zobrazovanie v 2D - móde, transezofagiálne (2DTEE) zobrazenie, transtorakálne (2D TTE) zobrazenie ako aj vysokú citlivosť dopplerovského zobrazovania. Prístroj musí takisto poskytovať špičkové 3D/4D TTE a 3D/4D TEE zobrazenie a rovnako musí disponovať možnosťou pripojenia kompatibilných sond vhodných pre tieto typy vyšetrení | áno
|  | 2 | Možnosť pripojenia ultrazvukových sond pre transtorakálne, transezofageálne a cievne zobrazenie | áno
|  | 3 | Plochý LCD monitor | min. 21,5"
|  | 4 | Jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a dotykového panela o veľkosti | min. 12 palcov
|  | 5 | Počet spracovávajúcich signálových kanálov | min. 7 mil.
|  | 6 | Maximálny celkový dynamický rozsah prístroja | min. 320 dB
|  | 7 | Frekvenčný rozsah prístroja | min. 1-22 MHZ
|  | 8 | Výsoká snímkovacia frekvencia na 2D | min. 2700 fps
|  | 9 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 40 cm
|  | 10 | Porty pre 2D sondy | min. 4
|  | 11 | Prístroj musí umožňovať pripojenie signálu EKG | áno
|  | 12 | Moznost zobrazenia v B-móde na celu obrazovku bez straty kvality zobrazenia | áno
| Zobrazovacie metódy | 13 | Dopplerovské farebné mapovanie prietokov (CFM), tkanivový doppler, spektrálny a power doppler | áno
|  | 14 | Prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD | áno
|  | 15 | Prístroj musí umožňovať meranie vysokorýchlostných tokov pri kontinuálnom vysielaní uzv. lúča – kontinuálny Doppler (CW) | áno
|  | 16 | Merací rozsah rýchlosti toku pri CW | do min. 16m/s
|  | 17 | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze | áno
|  | 18 | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať indexy PI, RI, S/D pomer, Max rýchlosť (PS), Min rýchlosť (ED)... | áno
|  | 19 | Prístroj musí umožňovať semi - automatické merania v 2D, M-móde a spektrálnom doppleri | áno
|  | 20 | Prístroj musí byť schopný zobraziť pohyby tkaniva M – mód | áno
|  | 21 | Softvérové vybavenie pre plne automatizovaný globálný a segmentovaný longitudálny Strain ľavej komory, ľavej predsiene a pravej komory. Musí poskytovať zobrazenie tzv. "bulleye" zo 17 segmentami pre ĽK. Tento typ vyšetrenia musí byť možný s použitím EKG ale i bez EKG so všetkými požadovanými kardiologickými sondami. | áno
|  | 22 | fotorealistické 3D zobrazenie štruktúr srdca s ľubovoľne nastaviteľným zdrojom svetla, ovládaným cez dotykový panel | áno
| Archivácia a konektivita | 23 | Prístroj musí obsahovať interný HDD s kapacitou min. 1 TB | áno
|  | 24 | Kapacita slučky v 2D zobrazení | min. 2000 obrázkov
|  | 25 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a DICOM protokol ako aj možnosť WiFi pripojenia | áno
|  | 26 | Prístroj musí podporovať DICOM štruktúrované reporty pre kardiológiu | áno
|  | 27 | Prístroj musí mať port pre pripojenie USB min. 4 z toho min. jeden na ovládacom paneli | áno
|  | 28 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora | áno
|  | 29 | Prístroj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň | áno
| Sondy | 30 | Sektorová monokryštalická ("single crystal") matrixová kardio sonda pre 2D/3D/4D TTE zobrazenie s počtom elementov min. 2640 a frekvenčným rozsahom min. 1,5-5 MHz | áno
|  | 31 | 2D/3D/4D TEE monokryštalická ("single crystal") matrixová sonda s počtom elementov min. 2500 a frekvenčným rozsahom min. 3-7 MHz | áno
|  | 32 | 2D lineárna sonda min. 3 - 12 MHz, harmonické zobrazenie | áno
|  | 33 | 2D konvexná sonda min. 1,5 - 5 MHz, harmonické zobrazenie | áno

## Cenová ponuka
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Názov projektu: | Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
Ultrazvukové sonografické prístroje |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
Echokardiografický USG systém |  | 1
SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: