## CTG-TŠ
Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2022-38-ZsNH-PT |  |  | Príloha č. 4 Výzvy
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
CTG monitory s príslušenstvom*
Požadované technické vlastnosti |  | vypĺňa dodávateľ
Parameter dodávateľa
| Rozsah hodnôt | Zariadenie:
|  | Parameter | Spĺňa
Technické vlastnosti | Požaduje sa
1. CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov a vitálnych funkcií rodičky - 6 ks
Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové | áno
Doppler pulzný 2x1,0 MHz | áno
Displej: farebný, 12,1“, vyklápací | áno
Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM; MECG; NIBP; SpO2; TEMP | áno
FHR rozsah: 50-240 bpm | áno
Rozlíšenie: 1 bpm | áno
Presnosť: ±1 bpm | áno
UC Toco: 0-99 jednotiek | áno
CTG analýza | áno
Pamäť: 24 hodinová | áno
Zabudovaná tlačiareň | áno
Držiak na uchytenie sond | áno
Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné | áno
Indikátor kvality signálu pre FHR sondy | áno
Verifikácia prekrývania kanálov | áno
Wifi USB adaptér pre každé CTG | áno
Pamäť pre technické a klinické alarmy | áno
Možnosť rozšírenia o ST analýzu | áno
Možnosť pracovať na batérie | áno
Tlač na 150 a 152 mm široký papier | áno
2. Bezkáblový telemetrický systém - 3 ks
Sondy: Vodotesné, 12 – kryštálové | áno
Monitorovanie: 2xFHR; Uterine activity; TOCO | áno
Kompatibilita s: F9 | áno
3. Mobilný vozík pre fetálny monitor - 6 ks
Vozík pre monitor F9, výskovo nastaviteľný v rozsahu min. 810 – 910 mm | áno
Materiál: konštrukcia: kov | áno
Materiál: police: tvrdený plast | áno
Kolieska: počet – 4ks, brzdenie | áno
Rukoväť na ovládanie, polica, zásuvka | áno
Rameno na vozík pre telemetrický systém | áno
Vozík umožňuje zmenu náklonu CTG prístroja. CTG prístroj je fixne pripevnený k rámu vozíka a dá sa jednoducho zložiť z vozíka. | áno
4. Centrálna monitorovacia stanica - 1 ks
PC zostava s tlačiarňou | áno
Pripojenie CTG prístrojov k centrále cez WiFi s možnosťou pripojenia cez kábel | áno
Zobrazenie 16 CTG monitorov na jednom PC monitore | áno
Nezávislé pripojenie k centrále z viacerých miest súčasne | áno
CTG analýza (ST analýza) | áno
Možnosť zobrazenia vitálnych funkcií matky: EKG,HR, NIBP, RESP, SpO2 a teplota | áno
Pamäť pre 24 hod. záznam pre každý CTG monitor | áno
Export do PDF, JPG a TIF formátu | áno
V rámci jednej siete prevádzkovanie viacerých nezávislých centrál na jednu licenciu | áno
Kompatibilita s už používanými CTG prístrojmi EDAN F2 | áno
Kompatibilita s telemetrickým systémom EDAN FTS-3 | áno
Kompatibilita s telemetrickým systémom EDAN FTS-3 a F9 APM EXPRES | áno
Vytvorenie WiFi siete na komunikáciu s CTG prístrojmi na celom oddelení (Wifi siete je potrebné vopred dodať poverenému pracovníkovi z oddelenia informatiky. Správca siete urobí konfiguráciu dodaných zariadení). | áno
* CTG monitory na monitorovanie dvoch plodov a vitálnych funkcií rodičky, Bezkáblový telemetrický systém, Mobilný vozík pre fetálny monitor, Centrálna monitorovacia stanica