**Univerzitná nemocnica Bratislava**

Pažítková 4, 821 02 Bratislava

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **všetkým záujemcom** | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| Váš list číslo/ zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/ linka | | Bratislava |
|  |  | Ing. Ondrej Kuruc, PhD. | | 19.04.2019 |

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ dňa 18.04.2019 prijal žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

**Verejný obstarávatel' uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky následne:**

Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set: áno Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby nebolo možné omylom vypnúť prebiehajúcu infúziu samotným stisnutím tlačidla OFF a tak omylom vystaviť pacienta nebezpečenstvu (po vypnutí už neprebieha žiadny alarm, ako pri samotnom prerušení terapie pomocou tlačidla STOP), preto je v infúznych pumpách krok zdvojený- najskôr prerušenie terapie - tlačidla STOP, následne vypnutie pumpy- tlačidlo OFF. U niektorých výrobkov je ale nutné vysunúť infúzny set z pumpy a to napríklad z dôvodu, že otvorenie dvierok je riešené elektronicky a preto by po vypnutí prístroja nebolo možné set z pumpy vybrať.

**Otázka č.1:**

Bude verejný obstarávateľ' akceptovať riešenie, pri ktorom uchádzač ponúka infúznu pumpu, ktorú nie je možné vypnúť počas prebiehajúcej infúzie a teda s vloženým setom, ale až po užívateľom vedomom zastavení infúzie tlačidlom STOP?

**Odpoveď: Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takéto riešenie tohto parametra.**

**Verejný obstarávatel' uvádza v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky následne:**

Centrálne svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.

Dokovacia stanica je logicky umiestnená spolu s infúznou pumpou, ktorá hlási alarm. Centrálny vizuálny alarm slúži pre lepšiu viditeľnosť a rýchlejšiu identifikáciu miesta alarmu pri pohľade z diaľky. Zvukový alarm je už ale zastúpený na infúznej pumpe .

**Otázka č.2:**

Bude verejný obstarávateľ' akceptovať riešenie, pri ktorom je zvukový alarm súčasťou infúznej pumpy?

**Odpoveď: : Áno, cieľom parametra bolo, aby bol aj akustický alarm možný, to či vychádza z dokovacej stanice, alebo samotnej pumpy nie je preto dôležité a verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takéto riešenie tohto parametra.**

Ďakujeme za porozumenie

S pozdravom

**Ing. Ondrej Kuruc, PhD.**