## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Dvoj-rovinný angiografický systém s príslušenstvom vrátane pozáručného servisu
1.2 CPV:
33111720-4 Angiografické prístroje
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Dvoj-rovinný angiografický systém s príslušenstvom vrátane pozáručného servisu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Dvoj-rovinný angiografický systém s príslušenstvom |  | ks | 1
Položka č. 2 | Pozáručný servis pre položku č.1 |  | mesiac | 60
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Dvoj-rovinný angiografický systém s príslušenstvom
1. | Všeobecný opis zariadenia | xxx | xxx
1.1 | Dvojrovinový angiografický systém pre intervenčnú angiológiu a neurorádiológiu, vrátane stola, so samostatným úložiskom dát pre min. 50 000 obrazov v matrici 1k/12 bit.
1.2 | Prístroj s najnovšou a maximálnou výbavou výrobcu pre nízke dávky röntgenového (rtg) žiarenia.
1.3 | Musí byť vybavený najvyšším hardvérom a inteligentným riadiacim softvérom výrobcu, ktorý pomáha minimalizovať dávku rtg žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), t.j. nízka dávka bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu pri intervenčných zákrokoch.
1.4 | Musí umožňovať 3D rotačné angiografické snímanie a zobrazovanie „Cone beam CT“ pre vizualizáciu mäkkých tkanív podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezu vo frontálnej aj v bočnej rovine.
1.5 | Angiografický systém musí byť vybavený veľkoplošnou obrazovkou vo vyšetrovacej miestnosti s možnosťou zobrazenia všetkých modalít potrebných na vyšetrenia a intervenčné zákroky.
2. | Frontálna rovina na podlahe | xxx | xxx
2.1 | Flexibilné motoricky posuvné C-rameno upevnené k podlahe s možnosťou vyšetrovania celého tela pacienta.
2.2 | Plne automatické motorické nastavenie parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola pre umožnenie voľného prístupu k pacientovi zo všetkých strán.
2.3 | Musí umožňovať 3D rotačné angiografické snímanie a zobrazovanie „Cone beam CT“ pre vizualizáciu mäkkých tkanív podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezu.
2.4 | Možnosť nastavenia rôznych pracovných pozícií pri používavaní samostatnej frontálnej roviny, min. pravostranná pracovná poloha pri štandardnej aj pri vytočenej polohe úložnej dosky okolo vertikálnej osi, ľavostranná pracovná poloha pri štandardnej aj pri vytočenej polohe úložnej dosky do ľubovoľnej polohy okolo vertikálnej osi a poloha od hlavy pacienta, pričom pri všetkých pracovných polohách musí byť možné snímkovanie a skiaskopia.
2.5 | Prispôsobiteľné parkovacie polohy vyšetrovacieho náradia s C ramenom pre voľný prístup k pacientovi z obidvoch strán.
2.6 | Možnosť motorického posúvania C ramena s možnosťou snímkovania a skiaskopie v pozdĺžnom aj v priečnom smere voči pacientskému stolu.
2.7 | Pokrytie pacienta v priečnom smere motorickým posúvaným C ramena min. 190 cm.
2.8 | Pokrytie pacienta v pozdľžnom smere motorickým posúvaným C ramena min. 210 cm.
2.9 | Možnosť samostatného ovládania pohybov zariadenia.
2.10 | Možnosť synchronizovaného ovládania frontálnej bočnej roviny.
2.10.1 | Rýchlosť rotácie LAO/RAO až do min. 25°/sec.
2.10.2 | Rýchlosť angulácie CRAN/CAUD až do min. 25°/sec.
2.10.3 | Rotačná angiografia s rýchlosťou pohybu C ramena min. 55°/sec.
2.10.4 | Možnosť min. 30 automatických programovateľných pozícií.
2.10.5 | Hĺbka C-ramena min. 90 cm.
2.11 | Možnosť zmeny vzdialenosti ohnisko ↔ detektor.
2.12 | Inteligentný antikolízny systém pre pohyb C-ramien.
2.13 | Automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojitých šikmých projekcií aj pri pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu.
3. | Bočná rovina na strope | xxx | xxx
3.1 | Flexibilné motoricky posuvné C-rameno upevnené k stropu s možnosťou vyšetrovania celého tela pacienta.
3.2 | Plne automatické motorické nastavenie parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola pre umožnenie voľného prístupu k pacientovi zo všetkých strán.
3.3 | Možnosť používania bočnej roviny aj ako plnohodnotné flexibilné motoricky posuvné angiografické zariadenie upevnené ku stropnému závesu s možnosťou vyšetrovania celého tela pacienta.
3.4 | Musí umožňovať 3D rotačné angiografické snímanie a zobrazovanie „Cone beam CT“ pre vizualizáciu mäkkých tkanív podobné ako pri CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezu.
3.5 | Nožnosť nastavenia rôznych pracovných pozícií pri používavaní samostatnej bočnej roviny, min. pravostranná pracovná poloha pri štandardnej aj pri vytočenej polohe úložnej dosky do ľubovoľnej pozície okolo vertikálnej osi, ľavostranná pracovná poloha pri štandardnej aj pri vytočenej polohe úložnej dosky okolo vertikálnej osi a poloha od hlavy pacienta, pričom musí byť možné snímkovanie a skiaskopia v ľubovoľných polohách C ramena a stola.
3.6 | Prispôsobiteľné parkovacie polohy gantry alebo C ramena pre voľný prístup k pacientovi z obidvoch strán.
3.7 | Možnosť samostatného ovládania pohybov zariadenia.
3.8 | Možnosť synchronizovaného ovládania bočnej aj frontálnej roviny.
3.9 | Možnosť nastavenia bočnej roviny do tzv. „neuro“ a „kardio“ prevádzky otáčaním C ranena okolo vertikálnej osi v rozsahu min. 260°.
3.10 | Rýchlosť rotácie LAO/RAO až do min. 25°/sec.
3.11 | Rýchlosť angulácie CRAN/CAUD až do min. 10°/sec.
3.12 | Rotačná angiografia s rýchlosťou pohybu C ramena pri synchronizovanom pohybe s frontálnou rovinou až do min. 55°/sec.
3.13 | Možnosť min. 30 automatických programovateľných pozícií.
3.14 | Hĺbka C-ramena min. 90 cm.
3.15 | Možnosť zmeny vzdialenosti ohnisko ↔ detektor.
3.16 | Inteligentný antikolízny systém pre pohyb C-ramien
3.17 | Automatické synchrónne otáčanie clôn a detektora bočnej roviny pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojitých šikmých projekcií aj pri pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. Týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu.
4. | Diagnostický stôl pre pacienta | xxx | xxx
4.1 | Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot v rozsahu min. 240°.
4.2 | Nastaviteľná výška stolu v rozsahu min. 78 až 102 cm.
4.3 | Dĺžka pacientskej dosky stola min. 220 cm.
4.4 | Šírka pacientskej dosky stola min. 45 cm.
4.5 | Longitudálny pohyb pacientskej dosky stola min. 120 cm.
4.6 | Transverzály pohyb pacientskej dosky stola min. ±17,5 cm.
4.7 | Možnosť sklápania stola do Trendelenburgovej polohy Min. ±15°.
4.8 | Možnosť vytočenie stola okolo vertikálnej osi Min. ±90°.
4.9 | Maximálna dovolená hmotnosť pacienta min. 250 kg.
4.10 | Maximálne dovolené zaťaženie stola min. 325 kg.
4.11 | Maximálne dovolené zaťaženie stola pre prídavné príslušenstvo min. 140 kg.
4.12 | Podložka hlavy.
4.13 | Pacientska podložka (matrac).
4.14 | Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta.
4.15 | Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny.
4.16 | Stojan infúznych roztokov a držiak káblov k stolu.
4.17 | Nastavenie polohy stola na základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie. Sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetrovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie.
5. | Vysokonapäťový generátor | xxx | xxx
5.1 | Vysokofrekvenčný RTG generátor s výkonom pri 100kV min. 100 kW.
5.2 | Rozsah nastavenia anódového napätia min. 40 až 125 kV.
5.3 | Kontinuálny výkon pre fluoro mód časovo neobmedzený min. 3 kW.
5.4 | Maximálny prúd min. 1000 mA.
5.5 | Maximálna pulzná frekvencia min. 100 pulzov/sec.
5.6 | Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky. Dávka v intervenčnom bode a súčin kermy (dávky) a plochy musia byť kumulatívne zobrazované, správa o dávke musí byt' uložená do pacientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte.
5.7 | Prístroj musí umožňovať variabilné programovacie módy pre fluoroskopiu a akvizíciu.
6. | RTG žiariče | xxx | xxx
6.1 | Vysokoobrátkové mriežkou spínané RTG žiariče s anódou uloženou v ložiskách so špirálovou drážkou s tekutým kovom.
6.2 | Rýchlosť otáčok anódy rtg žiariča Min. 8000 ot/min.
6.3 | Počet ohnisiek min. 3.
6.4 | Veľkosť najmenšieho ohniska max. 0,4 mm.
6.5 | Veľkosť najväčšieho ohniska max. 0,9 mm.
6.6 | Maximálny výkon rtg žiariča min. 85 kW.
6.7 | Maximálny výkon rtg žiariča pri použití najmenšieho ohniska min. 25 kW.
6.8 | Tepelná kapacita anódy röntgenky min. 3 MHU.
6.9 | Tepelná kapacita žiariča min. 7 MHU.
6.10 | Chladiaci výkon žiariča min. 1,50 MHU/min.
6.11 | Max. kontinuálne fluoroskopické zaťaženie röntgenky pre čas do 20 min. min. 3500 W.
6.12 | Integrovaná mriežka pre spínanie pulznej fluoroskopie (grid-switch) pre odstránenie mäkkých zložiek žiarenia .
7. | Kolimátor | xxx | xxx
7.1 | Rektangulárny kolimátor s polotransparentnými lamelami vrátane natáčania clony synchronizované s rotáciou C ramena.
7.2 | Automatická regulácia prídavnej spektrálnej filtrácie RTG žiarenia v závislosti na absorpcii objektu a pri každom zvolenom druhu prevádzky (programu) pre zníženie celkovej dávky žiarenia rozsahu ekvivalentu od 0,2 až 0,9 mm Cu.
8. | Akvizičný obrazový digitálny systém | xxx | xxx
8.1 | Digitálne ploché detektory pre generovanie obrazu v systéme priamej rádiografie, veľkosti aktívnej plochy detektora vo frontálnej rovine min. 39 x 29 cm, v bočnej rovine min. 20 x 20 cm.
8.2 | Rovnaké detektory v obidvoch rovinách s aktívnou plochou min. 39 x 29 cm.
8.3 | Bitová hĺbka.
8.4 | Detektory.
8.5 | Automatická optimalizácia nastavenia jasu a kontrastu v závislosti na hodnotách obrazového signálu (histogramu) v reálnom čase.
8.6 | Automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia minimálne piatich parametrov ako napätie a prúd rtg žiariča, spektrálna filtrácia, dľžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenostť objektu od detektora a žiariča a denzita vyšetrovaného orgánu.
8.7 | Maximálna veľkosť obrazového bodu detektorov.
8.8 | DQE pre 0 lp/mm .
8.9 | Digitálna obrazová akvizícia pre maticu 1024 x 1024.
8.10 | Digitálna obrazová akvizícia pre maticu 2048 x 2048 pri DSA.
8.11 | Digitálna obrazová akvizícia pre rotačnú angiografiu.
8.12 | Digitálna obrazová akvizícia pre 3D rotačnú angiografiu.
8.13 | Snímkovanie pri 3D rotačnej angiografii s dvojitou trajektóriou počas jedného scanu v LAO/RAO a CAUD/CRAN smere vo frontálnej rovine.
8.14 | Softvér na multifázové 3D snímanie pozostávajúce z minimálne z desiatich samostatných min. 5 sekundových scanov v časovom rozhraní jednej minúty na znázornenie kolaterálnych cievnych riečísť vo frontálnej rovine.
8.15 | Uloženie posledných min. 20 sekúnd fluoroskopických obrazov do pamäte systému pri frekvencii 30 fps.
8.16 | Vyberateľný raster na zníženie dávky žiarenia.
8.17 | Laserový kríž integrovaný do krytov detektorov so zjednodušenou obsluhou od pacientského stola pre polohovanie pacienta a uľahčenie predbežného plánovania punkcie.
9. | Obrazové spracovanie | xxx | xxx
9.1 | Spracovanie obrazu a archivácia v matici min. 1024 x 1024/12 bit aj 2048x2048/12 bit.
9.2 | Záznamová kapacita pre maticu 1024 x 1024/12 bit.
9.3 | Štandardný softvér pre úpravu obrazu aj s možnosťou digitálnej optimalizácie denzity obrazu v reálnom čase.
9.4 | Automatický softvér pixelshiftu s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu uživateľa v reálnom čase.
9.5 | Softvér pre elimináciu pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu v reálnom čase.
9.6 | Vizualizácia jemných detailov pri akvizícii digitálnym zväčšením formátu detektoru bez zvýšenia dávky žiarenia.
9.7 | Možnosť navolenia špeciálnych protokolov pre vyšetrenia s nízkou dávkou.
9.8 | Nastavenie primárnych a polotransparentných clôn bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze -LIH bez žiarenia.
9.9 | Nastavenie pracovnej pozície pacienta pomocou grafického znázornenia na poslednom zapamätanom obraze bez žiarenia.
9.10 | Automatické nastavenie polohy C ramena podľa navoleného referenčného obrazu.
9.11 | Automatický výber referenčného obrazu podľa polohy C ramena.
9.12 | DSA funkcia v snímkovacom aj skiaskopickom móde.
9.13 | Funkcia „roadmapping“, vrátane 3D roadmappingu.
9.14 | Funkcia „overlay“ (možnosť prekrývania živého obrazu s vybraným referenčným obrazom).
9.15 | Softvér pre kvantitatívnu vaskulárnu analýzu (meranie priemeru cievy, meranie stenózy, automatická detekcia stenóz, kalibrácia).
9.16 | Výstup videosignálu pre prenos obrazu do prednáškovej miestnosti pomocou IP siete.
9.17 | DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve, DICOM Dose SR).
9.18 | DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS).
9.19 | Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase.
9.20 | Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky.
9.21 | Rozhranie pre pripojenie a znázornenie obrazu UZ prístroja na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni.
9.22 | Rozhranie na pripojenie dozimetrického systému na meranie a grafické znázornenie kumulovanej dávky obsluhujúceho personálu na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni.
10. | Monitor vo vyšetrovni | xxx | xxx
10.1 | Medicínsky LCD HD farebný monitor s technológiou IPS s uhlopriečkou min. 55“ s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1000:1.
10.2 | možnosť pripojenia min. 12 externých video vstupov.
11. | Monitory v ovládacej miestnosti | xxx | xxx
11.1 | Medicínsky LCD HD farebný monitor min. 27“ LCD s natívnym formátom min. 2560 x 1600, typická svietivosť min. 400 cd/m2 pre zobrazenie živého, referenčného obrazu, obrazov z iných modalít vrátane 3D obrazov. | xxx | xxx
11.2 | Ovládanie systému a pripojených externých pracovných staníc ( ako napr. IVUS, diagnostická stanica PACS) s jednou klávesnicou a myšou od ovládacej pracovnej stanici angiografického zariadenia.
12. | Ovládanie systému | xxx | xxx
12.1 | Ovládanie všetkých pohybových funkcií C-ramien a stola od vyšetrovacieho stola, ako aj z ovládacej miestnosti. Ovládacia konzola musí byť jednoducho umiestniteľná po oboch stranách vyšetrovacieho stola (podľa obsluhy vpravo alebo vľavo od pacienta).
12.2 | Ovládací panel alebo dotykový displej, umiestnený na diagnostickom stole (s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy) pre ovládanie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení.
12.3 | Druhý ovládací panel alebo dotykový displej umiestnený v ovládacej miestnosti, ktorý slúži pre ovládanie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení.
12.4 | Bezdrôtový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie.
12.5 | Ovládacie tlačidlo úložnej dosky stola a nožný spínač na zapínanie žiarenia v ovládacej miestnosti.
12.6 | Interakcia s veľkým monitorom pomocou myši minimálne z hľadiska:
12.6.1 | zmeny rozloženia obrazov na veľkom monitore ako aj rozloženia videoobrazov z externých zdrojov.
12.6.2 | zmeny veľkosti okien.
12.7 | Integrácia angiografických aplikácií a aplikácií z externých zdrojov do angiografu (napr. monitor vitálnych funkcií pacienta, hemodynamický systém, externý prenosný počítač, postprocessingová stanica, PACS, iné modality ako CT, MR, PET, USG, priemyselná TV kamera atď. ) s monitorom min. 55 palcov vo vyšetrovni.
12.8 | Možnosť robiť analýzu a meranie, kalibráciu, výber scény a kopírovanie obrazu na referenčný monitor počas skiaskopie a fluoroskopie.
13. | Intervenčné nástroje | xxx | xxx
13.1 | Zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na medicínskom monitore v ovládacej miestnosti.
13.2 | Paralelné zobrazenie všetkých intervenčných nástrojov (SW) na veľkom monitore vo vyšetrovni.
13.3 | SW pre automatické nastavenie pozície C-ramena do optimálnej polohy podľa 3D projekcie, nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene sklonu C-ramena.
13.4 | SW a HW pre automatickú rekonštrukciu 3D obrazu ciev bez nutnosti kalibrácie užívateľom zahŕňajúci min.: obrazový rendering (VRT, Color VRT, MIP, MinIP, and MPR Rendering).
13.5 | Vysokokontrastné a nízkokontrastné znázornenie obrazov v 3D v natívnom aj DSA móde, s možnosťou paralelného vyšetrenia a vyhodnotenia dvoch pacientov.
13.6 | Softvér na vizualizáciu krvácania v blízkosti kostných štruktúr mozgu pomocou nasnímaných obrazov dvojitou trajektóriou snímania obrazu v LAO/RAO aj CAUD/CRAN smere počas jedného scanu kvôli eliminovaniu kostných artefaktov.
13.7 | Softvér na zredukovanie kovových atrefaktov v 3D obraze na vizualizáciu detailov pri kovových predmetoch .
13.8 | 2D/3D roadmap.
13.9 | 4D angiografia v reálnom čase.
13.10 | PBV - Perfúzia mozgu a tela – softvér na funkčné znázornenie prekrvenia mozgu alebo časti tela v 3D farebne odlíšenými mapami objemu krvi. Umožňuje meranie parenchýmu objemu krvi (PBV) s cieľom vyhodnotiť zmeny v prekrvení spôsobené liečením alebo biologickými procesmi.
13.11 | 2D perfúzia – farbné znázornenie prietoku krvi.
13.12 | plánovanie a podpora intervenčných postupov pri zavádzaní stentgraftu do brušnej aorty, výhodou je plánovanie postupov EVAR s automatickou identifikáciou cievnej steny aorty, hlavných odbočujúcich ciev a s automatickým vypočítavaním ideálnej angulácii pre C-rameno.
13.13 | Softvér na plánovanie 3D virtuálneho stentu. Reálny stent môže byť zavedený na miesto určenia pomocou fúzie obrazu virtuálneho stentu a reálneho živého skiskopického obrazu.
13.14 | Softvér na automatickú segmentáciu a analýzu aneurizmy z 3D obrazu angiografického prístroja.
13.15 | Softvér na automatickú segmentáciu anatomických štruktúr z angio obrazu pomocou grafických prekrytí jednotlivých tkanív.
13.16 | Plánovanie embolizačných postupov pomocou automatickej segmentácie anatomických štruktúr tumoru a automatického vyznačenia tepien zásobujúcich tumor krvou.
13.17 | Plánovanie o podpora zavádzania ihly do určeného objektu pomocou 3D/3D alebo 2D/3D fúzovaných obrazov z angiografického zariadenia a živého skiaskopického obrazu alebo fúzovaných obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako CT,MR,PET, PET/CT so živým skiaskopickým obrazom. Pri zavádzaní ihly sa využíva podpora laserového kríža v kryte detektorov.
13.18 | SW pre fúziu fluoroskopických 2D/3D obrazov s obrazmi z nezávislých zdrojov ako MR,CT,PET/CT,PET, kedy volumetrické snímky sú následne automaticky spojené s 3D – RA rekonštrukciou.
13.19 | SW pre vizualizáciu dvoch vysokokontrastných 3D objektov s obdobnou denzitou.
13.20 | Roadmapping pomocou kombinácie živej fluoroskopie a predom získaných 3D MR/CT dát, pričom obraz musí sledovať pohyby C-ramena.
13.21 | SW na spracovanie obrazov aj z iných modalít s minimálnymi funkciami: MPR (multiplanárna rekonštrukcia), SSD (zobrazenia s vytieňovaným povrchom), MIP (projekcie maximálnej intenzity) alebo MinIP (projekcie min. intenzity).
13.22 | SW algoritmy pre excelentnú vizualizáciu ciev v zložitých projekciách (harmonizácia obrazu, zvýšenie ostrosti, kontrastu a rozlíšenia...).
13.23 | Vysokovýkonná integrovaná pracovná stanica do angiografického systému alebo samostatná pracovná stanica pre zobrazenie 3D a CT obrazov so sieťovým pripojením DICOM.
13.24 | Export obrazových dát v štandardných PC formátoch (JPEG, AVI… ) ako aj DICOM.
14. | Vysokotlaková striekačka | xxx | xxx
14.1 | Angiografická dvojhlavová vysokotlaková striekačka.
14.2 | Kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovkou musí mať bezdrôtovú komunikáciu s riadiacou jednotkou striekačky.
14.3 | Napájanie.
14.4 | Flexibilné upevnenie na stolnej lište alebo mobilnom vozíku.
14.5 | Preplach fyziologickým roztokom.
14.6 | Riadenie aplikácie sterilným manuálnym diaľkovým ovládaním alebo dotykovým displejom.
14.7 | Kontrola prekročenia maximálneho objemu a rýchlosti podávanej kontrastnej látky.
14.8 | Programovateľné protokoly podľa typu intervenčného výkonu.
14.9 | Možnosť viacfázového vstreku kontrastnej látky.
14.10 | Možnosť nastavenia oneskorenia vstreku.
14.11 | Synchronizácia s angiografickým zariadením.
15. | Dozimetrický systém | xxx | xxx
15.1 | Dozimetrický systém umožňujúci hodnotiť dávku v reálnom čase.
15.2 | Umožňuje zobrazenie ožiarenia pracovníka v každom momente vykonávaného rádiologického vyšetrenia (online) a nielen po jeho skončení, ale aj po mesačnom vyhodnotení, ako je to pri pasívnych dozimetroch.( napr.TLD,OSL,Film).
15.3 | Systém musí zahŕňať min. sadu 4 nových osobných dozimetrov merajúcich dávky v reálnom čase s bezdrôtovým prenosom dát na zobrazovaciu jednotku.
15.4 | Dávky musia byť znázornené aj na veľkoplošnom monitore vo vyšetrovni.
15.5 | Musí vizualizovať ožiarenie pracovníkov s použitím vhodných grafických aj číselných výstupov.
15.6 | Namerané údaje sa automaticky uchovávajú pre rôzne analýzy po rtg. výkonoch.
15.7 | Dozimetre musia merať osobný dávkový ekvivalent Hp(10), vhodný pre odhad efektívnej dávky (mSv), v rozsahu 40-150 kV.
16. | Príslušenstvo a špeciálne požiadavky | xxx | xxx
16.1 | Štít z olovnatého skla zo stropným závesom.
16.2 | Clony z olovnatej gumy s uchytením k stolu.
16.3 | Operačné svietidlo LED na stropnom závese s intenzitou svetla min. 50.000 lux.
16.4 | Dorozumievacie zariadenie (intercom).
16.5 | Záložný zdroj: Pre zaistenie bezpečného ukončenia výkonu alebo prerušenia výkonu na angiografickom systéme pri výpadku napájania, musí byť jeho súčasťou záložný zdroj napájania, ktorý musí zabezpečiť funkčnosť celého zariadenia na min. 10 minút vrátane núdzovej skiaskopie.
16.6 | Inštalácia digitálnej priemyslovej kamery na katetrizačné pracovisko s možnosťou priameho snímania vykonávania katetrizačných výkonov s integraciou obrazu do velkoplošného monitoru v množstve 2 ks kamier (snímanie operačného poľa, snímanie celkovej miestnosti).
17. | Ultrazvukový prístroj | xxx | xxx
17.1 | Ultrazvukový prístroj so sondou, bez káblového spojenia s ultrazvukovým prístrojom.
17.2 | Spojenie ultrazvukovej sondy s prístrojom je na báze bezdrôtovej komunikácie, umožňujúce bezpečnú, ultrazvukom vedenú punkciu cievneho systému v katetrizačnom laboratóriu.
17.3 | Dosah spojenia sondy s prístrojom minimálne 2,5 m.
17.4 | Ultrazvukový prístroj musí podporovať sondy v rozsahu 2-17 MHz.
17.5 | Ultrazvukový prístroj musí umožniť automatickú registráciu pacienta z informačného systému, zobrazenie obrazu na hlavnom monitore angiokardiografického rtg prístroja a odoslanie záznamu do PACS systému.
17.6 | Ultrazvuková sonda musí byt dezinfikovateľná a použiteľná v sterilnom prostredí.
17.7 | Bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov.
17.7.1 | Frekvenčný rozsah min. 5-17 MHz.
17.7.2 | Prenos ultrazuvokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi.
17.7.3 | Počet elementov min. 128.
17.8 | Bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov.
17.8.1 | Frekvenčný rozsah min 3-8 MHz.
17.8.2 | Prenos ultrazuvokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi.
17.8.3 | Počet elementov min. 128.
17.9 | Bezdrôtová konvexná širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie oblasti abdoménu.
17.9.1 | Frekvenčný rozsah min. 2-5 MHz.
17.9.2 | Prenos ultrazuvokových obrazových dát zo sondy do USG prístroja cez WiFi.
17.9.3 | Počet elementov min. 128.
17.9.4 | Bioptické násadce pre lineárnu a konvexnú sondu.
17.9.5 | 2D
17.9.6 | Color Doppler - farebné mapovanie.
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č.1
1. | Servisná starostlivosť o zariadenia vo vlastníctve objednávateľa.
2. | Preventívna údržba vrátane povinných revízii podľa plánu v termínoch určených výrobcom.
3. | Plán údržby a revízii.
4. | O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa.
5. | Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.
6. | Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.
7. | Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu.
8. | Nástup na opravu do 8 hodín od nahlásenia poruchy.
9. | Vykonávanie opráv v čase od 8:00 do 17:00.
10. | Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby.
11. | Oprávnenie dodávateľa na servis výrobkov.
12. | Osvedčenie servisného technika na servis zariadení výrobcu.
13. | Variant č.1 - Pozáručný servis vrátane náhradných dielov (dodávateľ uvedie, či daný variant pozáručného servisu vie poskytnúť)
| / | xxx | xxx
Variant č.2 - Pozáručný servis bez náhradných dielov (dodávateľ uvedie, či daný variant pozáručného servisu vie poskytnúť)
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
Položka č. 1 a č. 2
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní pozáručného servisu.
2. | Požaduje sa dodanie prístroja:
2.1 | do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne päť (5) pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené Dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístroja.
4. | Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zápstupcom Objednávateľa.
5. | Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.
6. | Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
7. | Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
8. | Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
9. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
9.1 | oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
9.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom, (platí iba pre Variant č.1 - vrátane náhradných dielov)
9.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
9.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
9.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
9.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 21.,
9.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
9.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
9.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
9.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.
10. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
11. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
11.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
11.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.
12. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
12.1 | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 100,- € (slovom: sto EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
12.2 | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 100,- € (slovom: sto EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
13. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
14. | V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním e-mailovej správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Dodávateľa.
15. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
17. | Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.
18. | Požaduje sa poskytovať pozáručný servis najmä v rozsahu uvedenom v časti TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY pri položke č. 2.
19. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené Objednávateľovi.
20. | Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak.
21. | Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
21.1 | nástup na výkon opravy do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.,
21.2 | výkon samotnej opravy do sedemdesiatichdvoch (72) hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako sedemdesiatdva (72) hodín.
22. | Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.
23. | Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
24. | Požaduje sa garantovať prevádzkyschopnosť prístroja minimálne 95% doby počas poskytovania pozáručných služieb.
25. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
26. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb/servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
27. | Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
28. | Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámi alebo ak oznámi, že o opravu už nemá záujem, Dodávateľ je povinný prístroj Objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku Objednávateľa odmietne.
29. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
30. | Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.
31. | Dodávateľ za vady servisnej služby nezodpovedá v prípade, ak boli spôsobené:
31.1 | v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu,
31.2 | inštaláciou, prevádzkou a údržbou prítroja v rozpore s návodom na obsluhu,
31.3 | neoprávneným zásahom tretích osôb,
31.4 | prevádzkovaním prístroja v prostredí, ktoré je v rozpore s technickými podmienkami stanovenými výrobcom, príp. Dodávateľom
32. | Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas Objednávateľa s kúpu a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.
33. | V prípade, ak Objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:
33.1 | cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako ponuka Dodávateľa, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na rokovanie o znížení ceny náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny náhradného dielu nedohodnú, Objednávateľ je oprávnený náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu náhradného dielu,
33.2 | nedisponuje inou ponukou ako je ponuka Dodávateľa a zároveň cena náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, Objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.
34. | Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.
35. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky v prípade nedodržania požiadavky uvedenej v bode 34.
36. | Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za prístroj a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.
37. | Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie prístroja priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.
38. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj a za poskytnuté služby, ktoré sú predmetom položky č. 2, v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu prístroja, resp. k poskytnutiu služby, ktorá je predmetom položky č. 2 podľa uzatvorenej zmluvy.
39. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
40. | Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom položky č. 2) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
41. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja Objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
42. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
43. | Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom prístroja, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a dovoz opraveného prístroja.
44. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie pre položku č. 2 ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.
45. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v bode 44., doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 44. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
46. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. Dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol Dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo 2. uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:
46.1 | verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny;
46.2 | verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejné obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné odstúpiť od zmluvy.
47. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
48. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
49. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
50. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
51. | Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle Objednávateľa: www.vusch.sk.
52. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Prospektový materiál
3. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4. | Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.
5. | Technologický projekt, návrh priestorového usporiadania. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
6. | Odborné skúšky RTG zariadenia v súlade s legislatívou - preberacia skúška. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
7. | Odborná skúška zariadenia - elektrické revízie. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
8. | Skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zákazke sa bude požadovať od úspešného uchádzača.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: