## Časť 1.
Príloha č. 1 Výzvy/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  | Dátum podpisu
Názov: | Injekčné ihly a striekačky
Časť 1. Injekčné jednorazové ihly
|  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj (vyznačí uchádzač)
Položka č.1 Ihla injekčná šedá |  | 10 000 ks
Položka č.2 Ihla injekčná oranžová |  | 40 000 ks
Položka č.3 Ihla injekčná fialová |  | 10 000 ks
Položka č.4 Ihla injekčná modrá |  | 20 000 ks
Položka č.5 Ihla injekčná čierna |  | 75 000 ks
Položka č.6 Ihla injekčná zelená |  | 40 000 ks
Položka č.7 Ihla injekčná žltá |  | 15 000 ks
Položka č.8 Ihla injekčná ružová |  | 400 000 ks
Položka č.1 Ihla injekčná šedá
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 19-20 mm
Priemer |  | 0,4 mm
G |  | 27
Skupinové balenie |  | 100 ks
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Hlavička ihly priehľadná, farebne značená v súlade s normou ISO 6009 |  | áno
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Materiál ihly - nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  | áno
Materiál hlavičky ihly - polypropylén |  | áno
Sterilizačná metóda - etylén oxid |  | áno
Ostrie ihly - vysoká ostrosť pre minimalizáciu bolesti vpichu |  | áno
Spojovací materiál - epoxidová živica |  | áno
Bez osahu látok: DEHP, Latex, PVC |  | áno
Konektor - Luer konektor |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Ochranný kryt ihly - priehľadný |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7864:2016, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.2 Ihla injekčná oranžová
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 25 mm
Priemer |  | 0,5 mm
G |  | 25
Skupinové balenie |  | 100 ks
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Hlavička ihly priehľadná, farebne značená v súlade s normou ISO 6009 |  | áno
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Materiál ihly - nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  | áno
Materiál hlavičky ihly - polypropylén |  | áno
Sterilizačná metóda - etylén oxid |  | áno
Ostrie ihly - vysoká ostrosť pre minimalizáciu bolesti vpichu |  | áno
Spojovací materiál - epoxidová živica |  | áno
Bez osahu látok: DEHP, Latex, PVC |  | áno
Konektor - Luer konektor |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Ochranný kryt ihly - priehľadný |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7864:2016, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.3 Ihla injekčná fialová
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 25 mm
Priemer |  | 0,55 mm
G |  | 24
Skupinové balenie |  | 100 ks
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Hlavička ihly priehľadná, farebne značená v súlade s normou ISO 6009 |  | áno
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Materiál ihly - nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  | áno
Materiál hlavičky ihly - polypropylén |  | áno
Sterilizačná metóda - etylén oxid |  | áno
Ostrie ihly - vysoká ostrosť pre minimalizáciu bolesti vpichu |  | áno
Spojovací materiál - epoxidová živica |  | áno
Bez osahu látok: DEHP, Latex, PVC |  | áno
Konektor - Luer konektor |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Ochranný kryt ihly - priehľadný |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7864:2016, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.4 Ihla injekčná modrá
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 30 mm
Priemer |  | 0,6 mm
G |  | 23
Skupinové balenie |  | 100 ks
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Hlavička ihly priehľadná, farebne značená v súlade s normou ISO 6009 |  | áno
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Materiál ihly - nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  | áno
Materiál hlavičky ihly - polypropylén |  | áno
Sterilizačná metóda - etylén oxid |  | áno
Ostrie ihly - vysoká ostrosť pre minimalizáciu bolesti vpichu |  | áno
Spojovací materiál - epoxidová živica |  | áno
Bez osahu látok: DEHP, Latex, PVC |  | áno
Konektor-Luer konektor |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Ochranný kryt ihly - priehľadný |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7864:2016, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.5 Ihla injekčná čierna
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 30 mm
Priemer |  | 0,7 mm
G |  | 22
Skupinové balenie |  | 100 ks
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Hlavička ihly priehľadná, farebne značená v súlade s normou ISO 6009 |  | áno
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Materiál ihly - nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  | áno
Materiál hlavičky ihly - polypropylén |  | áno
Sterilizačná metóda - etylén oxid |  | áno
Ostrie ihly - vysoká ostrosť pre minimalizáciu bolesti vpichu |  | áno
Spojovací materiál - epoxidová živica |  | áno
Bez osahu látok: DEHP, Latex, PVC |  | áno
Konektor - Luer konektor |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Ochranný kryt ihly - priehľadný |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7864:2016, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.6 Ihla injekčná zelená
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 40 mm
Priemer |  | 0.8
G |  | 21
Skupinové balenie |  | 100 ks
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Hlavička ihly priehľadná, farebne značená v súlade s normou ISO 6009 |  | áno
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Materiál ihly - nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  | áno
Materiál hlavičky ihly - polypropylén |  | áno
Sterilizačná metóda - etylén oxid |  | áno
Ostrie ihly - vysoká ostrosť pre minimalizáciu bolesti vpichu |  | áno
Spojovací materiál - epoxidová živica |  | áno
Bez osahu látok: DEHP, Latex, PVC |  | áno
Konektor - Luer konektor |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Ochranný kryt ihly - priehľadný |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7864:2016, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.7 Ihla injekčná žltá
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 40 mm
Priemer |  | 0,9 mm
G |  | 20
Skupinové balenie |  | 100 ks
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Hlavička ihly priehľadná, farebne značená v súlade s normou ISO 6009 |  | áno
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Materiál ihly - nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  | áno
Materiál hlavičky ihly - polypropylén |  | áno
Sterilizačná metóda - etylén oxid |  | áno
Ostrie ihly - vysoká ostrosť pre minimalizáciu bolesti vpichu |  | áno
Spojovací materiál - epoxidová živica |  | áno
Bez osahu látok: DEHP, Latex, PVC |  | áno
Konektor - Luer konektor |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Ochranný kryt ihly - priehľadný |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7864:2016, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.8 Ihla injekčná ružová
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 40 mm
Priemer |  | 1,2 mm
G |  | 18
Skupinové balenie |  | 100 ks
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Hlavička ihly priehľadná, farebne značená v súlade s normou ISO 6009 |  | áno
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Materiál ihly - nerezová chirurgická oceľ (AISI 304) |  | áno
Materiál hlavičky ihly - polypropylén |  | áno
Sterilizačná metóda - etylén oxid |  | áno
Ostrie ihly - vysoká ostrosť pre minimalizáciu bolesti vpichu |  | áno
Spojovací materiál - epoxidová živica |  | áno
Bez osahu látok: DEHP, Latex, PVC |  | áno
Konektor - Luer konektor |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Ochranný kryt ihly - priehľadný |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7864:2016, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno

## Časť 2.
Príloha č. 1 Výzvy/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  | Dátum podpisu
Názov: | Injekčné ihly a striekačky
Časť 2. Injekčné jednorazové dvojdielne striekačky
|  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj (vyznačí uchádzač)
Položka č.1 Striekačka jednorazová 2ml |  | 150 000 ks
Položka č.2 Striekačka jednorazová 5 ml |  | 200 000 ks
Položka č.3 Striekačka jednorazová 10 ml |  | 260 000 ks
Položka č.4 Striekačka jednorazová 20 ml |  | 210 000 ks
Položka č.1 Striekačka jednorazová 2ml
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Objem |  | 2 ml
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Farba striekačky - priehľadná s vyznačením stupnice (mierky) |  | áno
Stupnica - presné značenie, dokonale viditeľné a stupnica odolná voči zmývaniu |  | áno
Zbytkový objem - minimálny |  | áno
Krúžok - zadržiavací proti náhodnému vytiahnutiu piesta |  | áno
Povrch - nedrsný, umožňujúci manipuláciu v rukaviciach |  | áno
Materiál - vyrobený valec: polypropylén, piest: polyetylén bez pryže v súlade s normami ISO EN,bez škodlivých ftalátov, DEHP a latexu |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Sterilizácia: etylén oxid |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.2 Striekačka jednorazová 5ml
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Objem |  | 5 ml
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Farba striekačky - priehľadná s vyznačením stupnice (mierky) |  | áno
Stupnica - presné značenie, dokonale viditeľné a stupnica odolná voči zmývaniu |  | áno
Zbytkový objem - minimálny |  | áno
Krúžok - zadržiavací proti náhodnému vytiahnutiu piesta |  | áno
Povrch - nedrsný, umožňujúci manipuláciu v rukaviciach |  | áno
Materiál - vyrobený valec: polypropylén, piest: polyetylén bez pryže v súlade s normami ISO EN,bez škodlivých ftalátov, DEHP a latexu |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Sterilizácia: etylén oxid |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.3 Striekačka jednorazová 10 ml
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Objem |  | 10 ml
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Farba striekačky - priehľadná s vyznačením stupnice (mierky) |  | áno
Stupnica - presné značenie, dokonale viditeľné a stupnica odolná voči zmývaniu |  | áno
Zbytkový objem - minimálny |  | áno
Krúžok - zadržiavací proti náhodnému vytiahnutiu piesta |  | áno
Povrch - nedrsný, umožňujúci manipuláciu v rukaviciach |  | áno
Materiál - vyrobený valec: polypropylén, piest: polyetylén bez pryže v súlade s normami ISO EN,bez škodlivých ftalátov, DEHP a latexu |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Sterilizácia: etylén oxid |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.4 Striekačka jednorazová 20 ml
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Objem |  | 20 ml
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Farba striekačky - priehľadná s vyznačením stupnice (mierky) |  | áno
Stupnica - presné značenie, dokonale viditeľné a stupnica odolná voči zmývaniu |  | áno
Zbytkový objem - minimálny |  | áno
Krúžok - zadržiavací proti náhodnému vytiahnutiu piesta |  | áno
Povrch - nedrsný, umožňujúci manipuláciu v rukaviciach |  | áno
Materiál - vyrobený valec: polypropylén, piest: polyetylén bez pryže v súlade s normami ISO EN,bez škodlivých ftalátov, DEHP a latexu |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Sterilizácia: etylén oxid |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Vhodné do všetkých typov lineárnych dávkovačov (infúznych púmp) |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno

## Časť 3.
Príloha č. 1 Výzvy/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  | Dátum podpisu
Názov: | Injekčné ihly a striekačky
Časť 3. Injekčné jednorazové trojdielne striekačky
|  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj (vyznačí uchádzač)
Položka č.1 Striekačka jednorazová 20 ml LUER-LOCK |  | 3 840 ks
Položka č.2 Striekačka jednorazová 50 ml LUER-LOCK |  | 40 000 ks
Položka č.3 Striekačka jednorazová AMBER oranžová 50 ml LUER-LOCK alebo ekvivalent |  | 1 920 ks
Položka č.1 Striekačka jednorazová 20 ml LUER-LOCK
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Objem |  | 20 ml
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Farba striekačky - priehľadná s vyznačením stupnice (mierky) |  | áno
Stupnica - presné značenie, dokonale viditeľné a stupnica odolná voči zmývaniu, značenie stupnice 1 ml |  | áno
Poistný krúžok - zabraňuje náhodnému vysunutiu piesta, plynulý pohyb piesta |  | áno
Zbytkový objem - minimálny |  | áno
Zakončenie LUER-LOCK umožňuje bezpečné pripojenie do lineárneho dávkovača či predlžovacích hadičiek |  | áno
Povrch - nedrsný, umožňujúci manipuláciu v rukaviciach |  | áno
Materiál - valec: polypropylén, koncovka piestu: syntetická guma bez latexu |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Sterilizácia: etylén oxid |  | áno
Zakončenie koncentrické |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Vhodné do všetkých typov lineárnych dávkovačov (infúznych púmp) |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.2 Striekačka jednorazová 50 ml LUER-LOCK
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Objem |  | 50 ml
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Farba striekačky - priehľadná s vyznačením stupnice (mierky) |  | áno
Stupnica - presné značenie, dokonale viditeľné a stupnica odolná voči zmývaniu, značenie stupnice 1 ml |  | áno
Poistný krúžok - zabraňuje náhodnému vysunutiu piesta, plynulý pohyb piesta |  | áno
Zbytkový objem - minimálny |  | áno
Zakončenie LUER-LOCK umožňuje bezpečné pripojenie do lineárneho dávkovača či predlžovacích hadičiek |  | áno
Povrch - nedrsný, umožňujúci manipuláciu v rukaviciach |  | áno
Materiál - valec: polypropylén, koncovka piestu: syntetická guma bez latexu |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Sterilizácia: etylén oxid |  | áno
Zakončenie koncentrické |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Vhodné do všetkých typov lineárnych dávkovačov (infúznych púmp) |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.3 Striekačka jednorázová AMBER oranžová 50 ml LUER-LOCK alebo ekvivalent
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Objem |  | 50 ml
Na jednorázové použitie, jednotlivo balené v blistroch |  | áno
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Farba striekačky - oranžová alebo ekvivalent s vyznačením stupnice (mierky), umožňuje ochranu fotosenzitívnych liečiv: zamedzuje prieniku 90% svetelných lúčov v rozmedzí 290 až 450 nm UV vlnovej dĺžky |  | áno
Stupnica - presné značenie, dokonale viditeľné a stupnica odolná voči zmývaniu, značenie stupnice 1 ml |  | áno
Poistný krúžok - zabraňuje náhodnému vysunutiu piesta, plynulý pohyb piesta |  | áno
Zbytkový objem - minimálny |  | áno
Zakončenie LUER-LOCK umožňuje bezpečné pripojenie do lineárneho dávkovača či predlžovacích hadiečiek |  | áno
Povrch - nedrsný, umožňujúci manipuláciu v rukaviciach |  | áno
Materiál - valec: polypropylén, koncovka piestu: syntetická guma bez latexu |  | áno
Lubrikant - silikónový olej |  | áno
Sterilizácia: etylén oxid |  | áno
Zakončenie koncentrické |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Vhodné do všetkých typov lineárnych dávkovačov (infúznych púmp) |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno

## Časť 4.
Príloha č. 1 Výzvy/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  | Dátum podpisu
Názov: | Injekčné ihly a striekačky
Časť 4. Injekčné jednorazové inzulínové striekačky
|  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj (vyznačí uchádzač)
Položka č.1 Inzulínová striekačka 1ml |  | 70 000 ks
Položka č.2 Inzulínová striekačka 0,5 ml |  | 10 000 ks
Položka č.1 Inzulínová striekačka 1ml
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 12,7 mm
Priemer |  | 0,33 mm
G |  | 29
Na jednorázové použitie, skupinové balenie 100 kusov-10x10 kusov |  | áno
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu, bez obsahu latexu a PVC, bez ftalátov, tvorená piestom, tiesnením piesta a valcom s potlačenou stupnicou, do ktorej je vlepená ihla náležitého rozmeru, chránená krytkou vo farbe prislúchajúcej danému typu inzulínovej striekačky |  | áno
Farba striekačky - priehľadná s vyznačením stupnice (mierky) |  | áno
Ihla: skosená v troch rovinách |  | áno
Ihla : integrovaná, zabraňuje nežiaducemu pohybu |  | áno
Ihla : nehrdzavejúca chirurgická oceľ AISI 304 |  | áno
Ihla: lubrikovaná silikónovým olejom pre dokonalý komfort a zníženie vpichu |  | áno
Povrch - nedrsný, umožňujúci manipuláciu v rukaviciach |  | áno
Materiál - valec a piest : polypropylén |  | áno
Zbytkový objem - minimálny |  | áno
Sterilizácia: žiarením |  | áno
Stupnica: delená pri 0,5 ml a 1ml striekačkach po 1 dieliku |  | áno
Technológia tenkej steny: zlepšuje prietok inzulínu a tým zaisťuje príjemnejší vpich, menšiu bolesť, menej krvácania, menej podráždení kože, menej zbytkového inzulínu v hrote ihly po vpichnutí |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.2 Inzulínová striekačka 0,5 ml
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | 8 mm
Priemer |  | 0,30 mm
G |  | 30
Na jednorázové použitie, skupinové balenie 100 kusov-10x10 kusov |  | áno
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu, bez obsahu latexu a PVC, bez ftalátov, tvorená piestom, tiesnením piesta a valcom s potlačenou stupnicou, do ktorej je vlepená ihla náležitého rozmeru, chránená krytkou vo farbe prislúchajúcej danému typu inzulínovej striekačky |  | áno
Farba striekačky - priehľadná s vyznačením stupnice (mierky) |  | áno
Ihla: skosená v troch rovinách |  | áno
Ihla : integrovaná, zabraňuje nežiaducemu pohybu |  | áno
Ihla : nehrdzavejúca chirurgická oceľ AISI 304 |  | áno
Ihla: lubrikovaná silikónovým olejom pre dokonalý komfort a zníženie vpichu |  | áno
Povrch - nedrsný, umožňujúci manipuláciu v rukaviciach |  | áno
Materiál - valec a piest : polypropylén |  | áno
Zbytkový objem - minimálny |  | áno
Sterilizácia: žiarením |  | áno
Stupnica: delená pri 0,5 ml a 1ml striekačkach po 1 dieliku |  | áno
Technológia tenkej steny: zlepšuje prietok inzulínu a tým zaisťuje príjemnejší vpich, menšiu bolesť, menej krvácania, menej podráždení kože, menej zbytkového inzulínu v hrote ihly po vpichnutí |  | áno
Medicínske zatriedenie triedy - II. A |  | áno
Spĺňa normy a smernice: Zhoda s Nariadením (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (nariadenie MDR), alebo zhoda so Smernicou 93/42 EHS Európskeho parlamentu a Rady,registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1, technické vlastnosti CE označenie s kódom |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a expirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno