Príloha č. 1  súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Operačný stôl pre chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - fax: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky:

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

- sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;

- všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;

- vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku;

- nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá ponuku;

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Operačný stôl pre chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My .................... (doplniť názov uchádzača), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- sme neposkytli a neposkytneme akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

- sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html.

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

# Príloha č.4 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Operačný stôl pre chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie

| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- |
| Operačný stôl pre chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu |  |  |
| 1. | Operačný stôl určený k systému DaVinci Xi |  |
| 2. | Nosnosť operačného stola v štandardnej zostave min. 450 kg |  |
| 3. | Motorizované výškové nastavenie v rozsahu min. 590 -1055 mm |  |
| 4. | Motorizovaný náklon dosky stola do trendelenburgovej / antitrendelenburgovej polohy v rozsahu min. -45°/+45° |  |
| 5. | Motorizovaný laterálny sklon v rozsahu min. +/- 30° |  |
| 6. | Motorizovaný sklon chrbtového dielu v rozsahu min. -45°/+90° |  |
| 7. | Motorizovaný sklon nožných dielov v rozsahu min. +90°/-105° |  |
| 8. | Motorizovaný longitudálny - pozdĺžny posun dosky stola min. 430 mm |  |
| 9. | Šírka dosky stola min. 530 mm, max. 550 mm |  |
| 10. | Možnosť navolenia si polôh a ich uloženia do pamäte ovládača. Počet mies v pamäti ovládača min. 10 |  |
| 11. | Možné ovládanie stola: záložné na nohe stola, diaľkové bezdrôtové aj káblové |  |
| 12. | priama automatická komunikácia stola s robotickým systémom DaVinci |  |
| 13. | pripojenie stola k robotickému systému DaVinci káblovo aj bezkáblovo |  |
| 14. | nastavenie polôh stola priamo robotickým systémom podľa potreby robota |  |
| 15. | Možnosť prepnutia ovládača do reverzného vyskladania stola, pre minimalizáciu chybového polohovania. |  |
| 16. | Rozhrania hlavnej dosky stola rovnaké v sedacej časti ako v chrbtovej časti, pre rýchle a jednoduché premiestnenie a zámenu jednotlivých dielov stola. |  |
| 17. | Hlavový diel s rovnakým rozhraním ako chrbtový diel a zároveň sklopný/výklopný v 2 pároch kĺbov - použiteľný pre lumbotomickú polohu pacienta bez potreby vypodloženia hlavy pacienta |  |
| 18. | Motorizované ovládanie končatín kolenných podpier nôh pacienta - polosed |  |
| 19. | Matrace operačného stola s antidekubitnými vlastnosťami - dvojvrstvové,s pamäťovou penou a paropriepustným a vodeodolným poťahom. |  |
|  | Vybavenosť stola: |  |
| 20. | mobilná základňa stola s hlavnou doskou s matracou a s elektrickým bezkáblovým ovládačom (1 ks) |  |
| 21. | káblový diaľkový ovládač s a farebným displejom (1 ks) |  |
| 22. | nožný segment s matracou, 2 dielny , výklopný do strán 90° |  |
| 23. | chrbtový predlžovací, obojstranne použiteľný diel s matracou (1 ks) |  |
| 24. | hlavový diel s 2 pármi kĺbov, vybavený s matracou, sklopný v dvoch kĺboch t.j. využiteľný aj pre laterálnu polohu pre vypodloženie hlavy pacienta bez nutnosti použiť podložku pod hlavu (1 ks) |  |
| 25. | postranné podpery horných končatín so svorkou na eurolištu, odklopným ramenom, výškovo nastaviteľné a s guľovým kĺbom pre rôzne polohovanie (1 ks) |  |
| 26. | postranná podpera hornej končatiny so suchým zipsom a svorkou na eurolištu (2 ks) |  |
| 27. | adaptér pre podperu v latelárnej polohe 2ks |  |
| 28. | laterálna podpera rozmer: 100x215x50mm 2ks |  |
| 29. | univerzálna podpera ramien pre trendelenburgovu polohu |  |
| 30. | anestéziologický rám |  |
| 31. | gynekologické držiaky nôh Goppel 2ks |  |
| 32. | radiálne svorky, 3ks |  |
| 33. | pás na uchytenie pacienta, 1800x100mm, na eurolištu |  |