## 8. časť PZ - RTG C-ram s prísl.
Názov predmetu zákazky:
Rádiologické zariadenia
Časť č. 8: Digitálne mobilné RTG C rameno s príslušenstvom
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Digitálne mobilné RTG C rameno s príslušenstvom požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Digitálne mobilné RTG C rameno s príslušenstvom) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Mobilné C rameno používané na ortopedické, interné urologické, traumatologické, intervenčné a vaskulárne zákroky. |  | áno/nie
2 | Typ detektora aSi a Csl scintilátorom alebo CMOS |  | áno/nie
3 | Počet detektorov min.1 |  | uveďte hodnotu
4 | Rozmer aktívnej plochy detektora min. 30 x 30 cm |  | uveďte hodnotu
5 | Rozlíšenie - počet bodov min. 1500 x 1500 pixelov |  | uveďte hodnotu
6 | Rozlíšenie - veľkosč bodu max. 200 μm |  | uveďte hodnotu
7 | Rozlíšenie – rozsah šedi min. 14 bit |  | uveďte hodnotu
8 | Výstupný výkon generátora - min. 15 kW |  | uveďte hodnotu
9 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch min. od 40 do 120 kV |  | uveďte hodnotu
10 | Veľkosť ohniska / ohnísk max 0,6 mm pre najväčšie ohnisko |  | uveďte hodnotu
11 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u |  | áno/nie
12 | Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru |  | áno/nie
13 | Hĺbka C-ramena min. 60 cm |  | uveďte hodnotu
14 | Motorický orbitálny pohyb C-ramena min. 135 ° |  | uveďte hodnotu
15 | Motorický angulačný pohyb C-ramena celkovo min. 360 ° |  | uveďte hodnotu
16 | Motorický vertikálny pohyb v rozsahu min. 25 cm |  | uveďte hodnotu
17 | Pamäť na zapamätanie min. 2 pozícii C ramena |  | áno/nie
18 | DAP meter, znázornenei dávky na monitore a DICOM SR |  | áno/nie
19 | Rozlišovacia schopnosť zobrazenia min. 2,6 lp/mm |  | uveďte hodnotu
20 | Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii |  | áno/nie
21 | Nastaviteľné virtuálne clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku |  | áno/nie
22 | Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K min. od 8 do 25 pulzov/sekundu |  | uveďte hodnotu
Akvizičná stanica |  |  | Akvizičná stanica
23 | Akvizičná stanica s nainštalovaným operačným sytémom |  | áno/nie
24 | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie |  | áno/nie
25 | Pamäťová kapacita min. 40 000 obrazov v DICOM formáte |  | uveďte hodnotu
26 | Pamäť RAM min 4 GB |  | uveďte hodnotu
27 | Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage |  | áno/nie
28 | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom jazyku |  | áno/nie
29 | 1 ks vozík s 1 ks TFT farebným monitorom min. 23 palcov alebo s 2 ks TFT farebnými monitormi min. 19 palcov |  | uveďte hodnotu
Povinná technická špecifikácia príslušenstva pre C rameno |  |  | Povinná technická špecifikácia príslušenstva pre C rameno
30 | Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK"a PIXELSHIFT) |  | áno/nie
31 | Funkcia merania vzdialenosti a uhlov |  | áno/nie
32 | Funkcia kinoslučka |  | áno/nie
33 | Interface pre injektor |  | áno/nie
34 | Multifunkčný nožný spínač |  | áno/nie
35 | Diaľkové ovládanie motorických pohybov C ramena pre vykonávanie intervenčných zákrokov |  | áno/nie
36 | Operačný stôl s úložnou doskou pre intervenčné zákroky |  | áno/nie
37 | Nosnosť op. stola min. 200 kg |  | uveďte hodnotu
38 | Ovládanie pohybov pomocou nožného pedálu alebo joysticku |  | áno/nie
39 | Odnímateľná bočná lišta DIN |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie
40 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
41 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | [5 empty] | Pečiatka a podpis
Dňa: