## 7. časť PZ - RTG s C-ramenom
Názov predmetu zákazky:
Rádiologické zariadenia
Časť č. 7: Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Mobilný RTG prístroj s C - ramenom s flat panelom) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA |  | áno/nie
2. | Hĺbka C ramena min. 680 mm |  | uveďte hodnotu
3. | Vzdialenosť medzi detektorom a rtg žiaričom min. 760 mm |  | uveďte hodnotu
4. | Orbitálny pohyb C ramena min. 140° stupňov |  | uveďte hodnotu
5. | Vertikálny motorický pohyb min. 400 mm |  | uveďte hodnotu
6. | Angulačný pohyb C ramena celkový min. 360 ° | väčší rozsah akceptovateľný, ale minimálny celkový rozsah 360 stupňov musí byť dodržaný | uveďte hodnotu
7. | Váha C ramena max. 420 kg |  | uveďte hodnotu
8. | Šírka C ramena max. 85 cm |  | uveďte hodnotu
9. | Žiarenie zapínateľné ručným aj nožným spínačom |  | áno/nie
10. | Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitorov, alebo s 1 ks TFT monitora min. 34 palcov s rozlíšením min. rozlíšením 2560x1024 |  | áno/nie
11. | Uhlopriečka TFT monitorov min. 19 palcov |  | uveďte hodnotu
12. | Rozlíšenie TFT monitoronim min. 1280x1024 pixelov |  | uveďte hodnotu
13. | Možnosť napojenia na PACS a NIS |  | áno/nie
14. | Elektrické napájanie 220-240V v AC/ max. 16 A |  | uveďte hodnotu
15. | Generátor a rentgenka |  | Generátor a rentgenka:
2018-01-15 | Vysokofrekvenčný generátor min. 12 KW |  | uveďte hodnotu
2018-02-15 | Skiaskopické napätie min. (40-120) kV |  | uveďte hodnotu
2018-03-15 | RTG- žiarič s jedným alebo dvomi ohniskami s rotačnou anódou |  | áno/nie
2018-04-15 | Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) rozmery ohnísk max.(0,6 -1) mm | Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1 mm. | uveďte hodnotu
2018-05-15 | Pracovné režimy : kontinuálna a pulzná skiaskopia, digitálna snímkovacia technika s automatickou reguláciou dávky žiarenia |  | áno/nie
2018-06-15 | Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K: minimálne od 1 do 25 pulsov/sekundu alebo v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obrazov/sekundu |  | uveďte hodnotu
2018-07-15 | DAP meter s automatickým zápisom k aktívnemu obrazu a vytvorením protokolu o celkovej dávke |  | áno/nie
16. | Clony |  | Clony:
2018-01-16 | Motorická irisová clona |  | áno/nie
2018-02-16 | Počet segmentov irisovej clony min. 6 ks |  | uveďte hodnotu
2018-03-16 | Znázornenie hrán clôn bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze |  | áno/nie
17. | Plochý detektor |  | Plochý detektor
2018-01-17 | Formát detektora min. 30 x 30 cm |  | uveďte hodnotu
2018-02-17 | Veľkosť pixela max. 200 μm |  | uveďte hodnotu
2018-03-17 | Hĺbka digitalizácie min. 16 bit a digitalne otačanie obrazu |  | uveďte hodnotu
2018-04-17 | Laserové zameriavanie zabudované do detektora |  | uveďte hodnotu
18. | Digitálna zobrazovacia jednotka |  | Digitálna zobrazovacia jednotka:
2018-01-18 | Online spracovanie, kompletný postprocessing |  | áno/nie
2018-02-18 | Archivácia obrazov na internú zabudovanú pamäť v matrixe min. 1024x1024 pixel |  | uveďte hodnotu
2018-03-18 | DICOM funkcie (minimálne send, print, Query, Retrieve), Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u pomocou DICOM SR |  | uveďte hodnotu
2018-04-18 | Funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie hrán, LIH, LUT, |  | áno/nie
2018-05-18 | Zabudovaná DVD alebo CD mechanika alebo USB rozhranie |  | áno/nie
2018-06-18 | Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funkcia maximálnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") |  | áno/nie
2018-07-18 | Funkcia merania vzdialenosti a uhlov |  | áno/nie
2018-08-18 | Funkcia kinoslučka |  | áno/nie
2018-09-18 | Interface pre navigáciu 2D |  | áno/nie
2018-10-18 | Multifunkčný nožný spínač |  | áno/nie
2018-11-18 | Možnosť prenosu dát do PACSu pomocou Wifi |  | áno/nie
2018-12-18 | Interface pre zapojenie injektora |  | áno/nie
18.13 | Pamäťová kapacita internej zabudovanej pamäte min. 20 000 obrazov |  | áno/nie
19. | Osobitné požiadavky na plnenie |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2018-01-19 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2018-02-19 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis