## 3. časť PZ - USG neonatologické
Názov predmetu zákazky:
Rádiologické zariadenia
Časť č. 3: USG neonatologické
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - USG neonatologické požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P.č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG neonatologické) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom,digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vhodný pre potreby neonatologicého oddelenia. |  | áno/nie
2. | Uhlopriečka plochého monitora na artikulačnom ramene min. 20 palcov |  | uveďte hodnotu
3. | Rozlíšenie monitora min. (1280x 1024) pixel |  | uveďte hodnotu
4. | Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska t.z. stranovo min. ±60 st. nastaviteľné . Ovládací panel musí byť výškovo min. 10 cm a stranovo min. ±30 st. nastaviteľný |  | áno/nie
5. | Celkový dynamický rozsah prístroja min. 230 dB |  | uveďte hodnotu
6. | Frekvenčný rozsah prístroja min. min. (1,7 - 18) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,7 - 18) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
7. | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
8. | Porty pre 2D sondy min. 4 ks |  | uveďte hodnotu
9. | K prístroju musia byť pripojiteľné multifrekvenčné sondy |  | áno/nie
10. | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a Dopplerovské frekvencie |  | áno/nie
11. | Zoom v živom aj zmrazenom obraze ako aj HD zoom s vysokým rozlíšením min. 8 |  | uveďte hodnotu
12. | Prístroj musí byť schopný pracovať z viacerými ostriacimi bodmi v obraze (až do 4 podľa módu) |  | áno/nie
13. | K prístroju musi byť pripojiteľné EKG káble |  | áno/nie
14. | Módy prevádzky a zobrazenia: |  | Módy prevádzky a zobrazenia:
2018-01-14 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno/nie
2018-02-14 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno/nie
2018-03-14 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno/nie
2018-04-14 | Merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno/nie
2018-05-14 | Zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno/nie
2018-06-14 | Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku |  | áno/nie
2018-07-14 | Prístroj musí obsahovať M- mód ako aj anatomický M- mód |  | áno/nie
2018-08-14 | Meranie rýchlosti toku kontinuálnym Dopplerom |  | áno/nie
2018-09-14 | Zobrazovať rýchlosť pohybu tkaniva srdcového svalu (DTI - tkanivový Doppler) ako aj zobrazovanie spektra rýchlostí pohybov svalu |  | áno/nie
2018-10-14 | Automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno/nie
2018-11-14 | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať Pi- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev, ED, TAMx, TAMn, S/D - systolicko/diastolický pomer v živom aj "zmrazenom" obraze |  | áno/nie
2018-12-14 | Merať rozsah rýchlostí pri farebnom mapovaní (CFM) |  | áno/nie
14.13 | Možnosť rozšírenia o elastografiu typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde alebo položka 14.14 |  | áno/nie
14.14 | Možnosť rozšírenia o elastografiu typu shear wave bodová pSWE umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde alebo položka 14.13 |  | áno/nie
15. | Sondy: |  | Sondy:
2018-01-15 | Min. 1ks - Lineárna sonda – určená na vyšetrovanie jemných tkanív ako aj v neonatológii, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid |  | áno/nie
15.1.1 | Frekvenčný rozsah min. (5,0 - 15,0) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (5,0-15,0) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.1.2 | Max. hĺbka zobrazenia min. 80 mm |  | uveďte hodnotu
15.1.3 | Počet elementov min. 192 |  | uveďte hodnotu
15.2 | Min. 1ks - Mikrokonvexná sonda – určená na vyšetrovanie neonatologického abdoménu, ako aj vyšetrenie mozgu, multifrekvenčná |  | áno/nie
15.2.1 | Frekvenčný rozsah min. (5- 8) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (5-8) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.2.2 | Max. hĺbka zobrazenia min. 140 mm |  | uveďte hodnotu
15.2.3 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
15.3 | Min. 1ks -Sonda s fázovo riadeným poľom - určená na vyšetrovanie v pediatrickej kardiológii ako aj na cerebrovaskulárne vyšetrovanie, multifrekvenčná |  | áno/nie
15.3.1 | Frekvenčný rozsah min. (3.0 - 8.0) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3,0-8,0) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.3.2 | Max. hĺbka zobrazenia min. 140 mm |  | uveďte hodnotu
15.3.3 | Počet elementov min. 64 |  | uveďte hodnotu
16. | Archivácia a spracovanie obrazu: |  | Archivácia a spracovanie obrazu:
2018-01-16 | Prístroj musí obsahovať interný HDD s kapacitou min. 500 GB |  | uveďte hodnotu
2018-02-16 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a Wifi a musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW |  | áno/nie
2018-03-16 | Prístroj musí byť možné pripojiť k PACS a musí podporovať protokol DICOM 3.0 |  | áno/nie
2018-04-16 | Prístroj musí mať minimálne 4 USB porty z toho aspoň 1 na ovládacom paneli |  | áno/nie
2018-05-16 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno/nie
2018-06-16 | Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napaľovačka |  | áno/nie
2018-07-16 | Prístoj musí obsahovať integrovanú čiernobielu termotlačiareň |  | áno/nie
2018-08-16 | K prístroju musí byť možné pripojiť PC tlačiareň |  | áno/nie
2018-09-16 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielanie sieťou vo fomáte PDF. |  | áno/nie
2018-10-16 | Importovanie dáta pacientov z NIS - DICOM MPPS |  | áno/nie
17. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
17.1 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
17.2 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis