## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Kompletná škála embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Arteriálny embolektomický cievny katéter:
1.1 | latexový povrch balóna,
1.2 | požaduje sa dostatočná flexibilita bez možnosti zalamovania a pevnosť katétra,
1.3 | súčasťou je intraluminálny mandrén pre zavádzanie cez starší tromembolický uzáver,
1.4 | pevné trubicové balenie,
1.5 | požadované rozmery arteriálneho embolektomického katétra:
1.5.1 | typ 1:
- veľkosť: 2F
- dĺžka: 60 cm
1.5.2 | typ 2:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 40 cm
1.5.3 | typ 3:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 80 cm
1.5.4 | typ 4:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 40 cm
1.5.5 | typ 5:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 80 cm
1.5.6 | typ 6:
- veľkosť: 5F
- dĺžka: 80 cm
1.5.7 | typ 7:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 80 cm
1.5.8 | typ 8:
- veľkosť: 7F
- dĺžka: 80 cm
1.6 | požaduje sa, pre všetky uvedené typy arteriálnych embolektomických cievnych katétrov diameter balóna: 4-14 mm
Položka č. 2 - Arteriálny embolektomický cievny katéter s prídavným lumenom:
2.1 | slúži na angiografické kontroly, preplach ciev a protéz, na aplikáciu trombolytika,
2.2 | poloha kontrolovaná RTG,
2.3 | požadované rozmery arteriálneho embolektomického cievneho katétra s prídavným lumenom:
2.3.1 | typ 1:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 40 cm
2.3.2 | typ 2:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 80 cm
2.3.3 | typ 3:
veľkosť: 3F
- dĺžka: 120 cm
2.3.4 | typ 4:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 40 cm
2.3.5 | typ 5:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 80 cm
2.3.6 | typ 6:
- veľkosť: 5,5F
- dĺžka: 40 cm
2.3.7 | typ 7:
- veľkosť: 5,5F
- dĺžka: 80 cm
2.3.8 | typ 8:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 40 cm
2.3.9 | typ 9:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 80 cm
2.3.10 | typ 10:
- veľkosť: 7F
- dĺžka: 80 cm
2.4 | požaduje sa, pre všetky uvedené typy arteriálnych embolektomických katétrov s prídavným lumenom diameter balóna: 4 - 14 mm
Položka č. 3 - Venózny trombektobal:
3.1 | obsahuje mäkkú špičku umožňujúcu prienik cez chlopňový systém,
3.2 | požadované rozmery venózneho trombektovalu:
typ 1:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 80 cm
- diameter balóna: 12 mm
3.2.2 | typ 2:
- veľkosť: 8F
- dĺžka: 80 cm
- diameter balóna: 13 mm
3.2.3 | typ 3:
- veľkosť: 10F
- dĺžka: 80 cm
- diameter balóna: 19 mm
Položka č. 4 - Trombektobal pre cievne protézy:
4.1 | pružná kovová špička bez rizika zalomenia,
4.2 | bez rizika poškodenia protézy,
4.3 | požadované rozmery trombektobalu pre cievne protézy:
4.3.1 | typ 1:
- veľkosť: 5F
- dĺžka: 50 cm
4.3.2 | typ 2:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 50 cm
Položka č. 5 - Cievny katéter pre transluminálne použitie v periférnej vaskulatúre:
5.1 | kovová špirála s latexovým krytím
5.2 | požadované rozmery cievného katétra pre transluminálne použitie v periférnej vaskulatúre:
5.2.1 | typ 1:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 80 cm
- diameter špirály: 6 mm
5.2.2 | typ 2:
- veľkosť: 5F
- dĺžka: 80 cm
- diameter špirály: 8 mm
5.2.3 | typ 3:
- veľkosť: 6F
- dĺžka: 80 cm
- diameter špirály: 10 mm
Položka č. 6 - Oklúzny katéter:
6.1 | slúži na uzáver ciev rozličného kalibru vrátane aortym,
6.2 | požadované rozmery oklúzneho cievneho katétra:
6.2.1 | typ 1:
- veľkosť: 3F
- dĺžka: 40 cm
- diameter balóna: 5 mm
6.2.2 | typ 2:
- veľkosť: 4F
- dĺžka: 40 cm
- diameter balóna: 9 mm
6.2.3 | typ 3:
- veľkosť: 5F
- dĺžka: 40 cm
- diameter balóna: 11 mm
6.2.4 | typ 4:
- veľkosť: 8F
- dĺžka: 80 cm
- diameter balóna: 28 mm, 45 mm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Kompletná škála embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Arteriálny embolektomický cievny katéter
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 2 - Arteriálny embolektomický cievny katéter s prídavným lumenom
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 3 - Venózny trombektobal
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 4 - Trombektobal pre cievne protézy
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 5 - Cievny katéter pre transluminálne použitie v periférnej vaskulatúre
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Položka č. 6 - Oklúzny katéter
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť (žltým podfarbením celého riadku).
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Kompletná škála embolektomických, trombektomických a oklúznych katétrov
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač