## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou
Počet: |  | 1 zostava
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
počty ks v zostave | 1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou pripojenia k EEG modulu | 7 ks
| 2 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s modulom EEG | 1 ks
| 3 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s 12 zvodovým EKG | 4 ks
| 4 | Monitor vitálných funkcií | 9 ks
| 5 | Transportný monitor vitálnych funkcií | 2 ks
| 6 | Centrálna monitoracia stanica (CMS) | 1 ks
Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou pripojenia k EEG modulu | 7 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou pripojenia k EEG modulu | 7 ks
| 8 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 39 cm
| 9 | počet voľných modulových vstupov do monitora | minimálne 4
| 10 | multiparametrický modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG-12 zvodové, respiracia, SpO2, 2x vstupy Teploty, neinvazívny TK a 2 vstupy pre invazívny TK | áno
| 11 | všetky moduly k monitorom musia byť navzájom prenosné medzi monitormi a použiteľné podľa potreby | áno
| 12 | spektrálna analýza SEF, MF, PPF, TP, SR, EMG, Delta, Theta, Alpha, Beta | áno
| 13 | možnosť užívateľskej voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 10 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť. | áno
| 14 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
| 15 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
| 16 | monitorovanie EKG snímaním z 3/5 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, a VF | áno
| 17 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
| 18 | EKG s 12 zvodovou analýzou ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | áno
| 19 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 0-180 dych/min
| 20 | presné monitorovanie Sp02 | minimálne 21% - 100%
| 21 | monitoranie SpO2 zobrazená v %, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
| 22 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
| 23 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
| 24 | Rozsah merania teploty minimálnex 10 - 50 °C | áno
| 25 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora), výpočet parametra PPV v rámci merania | áno
| 26 | rozsah merania invazívneho tlaku krvi | minimálne od -50 do 320 mmHg
| 27 | vyžaduje sa možnosť doplnenia o modul srdcového výdaja kombinovanou metódou termodilučného merania a analýzy pulznej kontúry (PCS) pre vyhodnotenie hedmodynamických patametrov pacienta | áno
| 28 | možnosť modulového prepojenia inf. techniky ako aj ventilátorov k monitorom, pre spoločné synchronizované sledovanie parametrov dávkovanie liekov a ventilácie na cetrálnej stanici svetových značiek | áno
| 29 | monitory vitálnych funkcii musia byť schopné káblového i bezkáblového prepojenia do centrálnej monitorovacej stanice | áno
| 30 | systém umožňujúci prepojenie s hemodynamickými monitormi srdcového výdaja rôznych výrobcov - vrátane SW a HW vybavenia, jedná sa o hemodynamické monitory minimálne od výrobcu EDWARDS, ktorými verejný obstarávateľ už disponuje. | áno
| 31 | Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej a výstup pre defibrilátor | áno
| 32 | Požadované rozšíriteľné moduly do budúcna: PiCCO, EEG, rSO2 | áno
| 33 | Požadované funkcie: kalkulácia liekov, hemodynamika, titračná tabuľka | áno
| 34 | kompletné príslušenstvo ku každému monitoru: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), káble na meranie invazívnych tlakov pre dva vstupy, dva senzory teploty (kožný aj dutinký senzor teploty), EEG príslušenstvo | áno
Modulárny monitor vitálnych funkcií s modulom EEG | 35 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s modulom EEG | 1 ks
| 36 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 39 cm
| 37 | počet voľných modulových vstupov do monitora | minimálne 4
| 38 | multiparametrický modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG-12 zvodové, respiracia, SpO2, 2x vstupy Teploty, neinvazívny TK a 2 vstupy pre invazívny TK | áno
| 39 | všetky moduly k monitoru musia byť navzájom prenosné medzi monitormi a použiteľné podľa potreby | áno
| 40 | spektrálna analýza SEF, MF, PPF, TP, SR, EMG, Delta, Theta, Alpha, Beta | áno
| 41 | možnosť užívateľskej voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 10 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť. | áno
| 42 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
| 43 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
| 44 | monitorovanie EKG snímaním z 3/5 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, a VF | áno
| 45 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
| 46 | EKG s 12 zvodovou analýzou ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | áno
| 47 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 0-180 dych/min
| 48 | presné monitorovanie Sp02 | minimálne 21% - 100%
| 49 | monitoranie SpO2 zobrazená v %, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
| 50 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
| 51 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
| 52 | Rozsah merania teploty minimálnex 10 - 50 °C | áno
| 53 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora), výpočet parametra PPV v rámci merania | áno
| 54 | rozsah merania invazívneho tlaku krvi | minimálne od -50 do 320 mmHg
| 55 | vyžaduje sa možnosť doplnenia o modul srdcového výdaja kombinovanou metódou termodilučného merania a analýzy pulznej kontúry (PCS) pre vyhodnotenie hedmodynamických patametrov pacienta | áno
| 56 | možnosť modulového prepojenia inf. techniky ako aj ventilátorov k monitoru, pre spoločné synchronizované sledovanie parametrov dávkovanie liekov a ventilácie na cetrálnej stanici svetových značiek | áno
| 57 | monitor vitálnych funkcií musí byť schopný káblového i bezkáblového prepojenia do centrálnej monitorovacej stanice | áno
| 58 | systém umožňujúci prepojenie s hemodynamickými monitormi srdcového výdaja rôznych výrobcov - vrátane SW a HW vybavenia, jedná sa o hemodynamické monitory minimálne od výrobcu EDWARDS, ktorými verejný obstarávateľ už disponuje. | áno
| 59 | Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej a výstup pre defibrilátor | áno
| 60 | Požadované rozšíriteľné moduly do budúcna: PiCCO, rSO2 | áno
| 61 | Požadované funkcie: kalkulácia liekov, hemodynamika, titračná tabuľka | áno
| 62 | kompletné príslušenstvo k monitoru: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), káble na meranie invazívnych tlakov pre dva vstupy, dva senzory teploty (kožný aj dutinký senzor teploty); kompletné príslušenstvo k danému EEG modulu + EEG čiapky | áno
Modulárny monitor vitálnych funkcií s 12 zvodovým EKG | 63 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s 12 zvodovým EKG | 4 ks
| 64 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 39 cm
| 65 | počet voľných modulových vstupov do monitora | minimálne 4
| 66 | multiparametrický modul na meranie základných fyziologických funkcií pacienta: EKG-12 zvodové, respirácia, SpO2, 2x vstupy teploty, neinvazívny TK a 2 vstupy pre invazívny TK | áno
| 67 | všetky moduly k monitorom musia byť navzájom prenosné medzi monitormi a použiteľné podľa potreby | áno
| 68 | možnosť užívateľskej voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 10 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť. | áno
| 69 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
| 70 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
| 71 | monitorovanie EKG snímaním z 12 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 to V6 | áno
| 72 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
| 73 | EKG s 12 zvodovou analýzou ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | áno
| 74 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 0-180 dych/min
| 75 | presné monitorovanie Sp02 | minimálne 21% - 100%
| 76 | monitoranie SpO2 zobrazená v %, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
| 77 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
| 78 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
| 79 | Rozsah merania teploty minimálnex 10 - 50 °C | áno
| 80 | merania invazívnych tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP( intrakraniálny tlak so zobrazením na obrazovke monitora a centrálneho monitora), výpočet parametra PPV v rámci merania | áno
| 81 | rozsah merania invazívneho tlaku krvi | minimálne od -50 do 320 mmHg
| 82 | vyžaduje sa možnosť doplnenia o modul srdcového výdaja kombinovanou metódou termodilučného merania a analýzy pulznej kontúry (PCS) pre vyhodnotenie hedmodynamických patametrov pacienta | áno
| 83 | monitory vitálnych funkcii musia byť schopné káblového, bezkáblového prepojenia do centrálnej monitorovacej stanice | áno
| 84 | Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej a výstup pre defibrilátor | áno
| 85 | Požadované rozšíriteľné moduly do budúcna: PiCCO, EEG, rSO2 | áno
| 86 | systém umožňujúci prepojenie s hemodynamickými monitormi srdcového výdaja rôznych výrobcov - vrátane SW a HW vybavenia, jedná sa o hemodynamické monitory minimálne od výrobcu EDWARDS, ktorými verejný obstarávateľ už disponuje. | áno
| 87 | Požadované funkcie: kalkulácia liekov, hemodinamika, titračná tabuľka | áno
| 88 | kompletné príslušenstvo ku každému monitoru: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), káble na meranie invazívnych tlakov pre dva vstupy, dva senzory teploty (kožný aj dutinký senzor teploty) a pojazný vozík na monitory | áno
Monitor vitálnych funkcií | 89 | Monitor vitálnych funkcií | 9 ks
| 90 | prehľadný farebný displej s velkosťou uhlopriečky | minimálne 10"
| 91 | Dotykové ovládanie monitora | áno
| 92 | Možnosťou kontinuálneho sledovania potrebných údajov | áno
| 93 | Požaduje sa podpora WiFi prepojenia k CMS | áno
| 94 | Súčasné zobrazenie min. 7 kriviek | áno
| 95 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov počas doby | minimálne 72 hod.
| 96 | meranie základných fyziologických funkcii pacienta: EKG, respiracia, SpO2, Teplota, neinvazívny TK | áno
| 97 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. | áno
| 98 | schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST elevácie a ST depresie a možnosťou zobraziť ST trendy | áno
| 99 | meranie respirácie dychov / min | minimálne v rozsahu 4 až 150 dychov/min
| 100 | hodnota Sp02 v % , meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
| 101 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | manuálny a automatický režim
| 102 | Rozsah merania teploty minimálnex 10 - 50 °C | áno
| 103 | kompletné príslušenstvo ku každému monitoru na meranie : EKG káble, saturačný senzor + kabel, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí + hadica , príslušenstvo pre meranie teploty (kožná aj dutinková sonda) | áno
| 104 | Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo | áno
Transportný monitor vitálnych funkcií | 105 | Transportný monitor vitálnych funkcií | 2 ks
| 106 | prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou | minimálne 5.5”, maximálne 7”
| 107 | hmotnosť transportného monitora | max. 1,85 kg
| 108 | držiak transportnáho monitora so svorkou na bočnicu pacientskeho lôžka alebo infúznu tyč | áno
| 109 | vyžaduje sa odolnosť transportného monitora voči pádu z minimálne 1m výšky (verifikovaná) | áno
| 110 | monitorovanie základných funkcií pacienta integrované do monitora: EKG, respirácia, SpO2 masimo, 2x Teplota, neinvazívny TK, 2x invazívny TK | áno
| 111 | možnosť užívateľskej voľby konfigurácie súčasného zobrazenia minimálne 5 kriviek a numerických polí a farebne ich odlíšiť | áno
| 112 | Transportný monitor použiteľný ako modul k monitorom vitálnych funkcií uvedené vyššie | áno
| 113 | grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov v dĺžke | minimálne 72 hodin
| 114 | užívateľom nastaviteľné hranice alarmov všetkých parametrov | áno
| 115 | monitorovanie EKG snímaním z 3/5 zvodov, výber minimálne zo zvodov: I, II, III, aVR, aVL, a VF | áno
| 116 | meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera, sledovanie ischémie myokardu | áno
| 117 | schopnosť analýzy ST segmentu a analýzy rozšírených arytmií | áno
| 118 | meranie respirácie v rozsahu | minimálne 4-120 dych/min
| 119 | presné monitorovanie Sp02 | SpO2 v rozsahu 0 až 100%
| 120 | monitoranie SpO2 zobrazená v %, súčasné zobrazenie hodnoty pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky a perfúzneho indexu PI | áno
| 121 | meranie neinvazívneho tlaku krvi s nastavením kategórie pacienta | áno, manuálny a automatický režim
| 122 | monitorovanie teploty, dva vstupy s možnosťou merania senzormi: kožným senzorom a dutinkovým senzorom | áno
| 123 | schopný monitorovania invazívnych tlakov krvi a kompatibilné snímače | áno
| 124 | transportný monitor vitálnych funkcií musí byť schopný budúceho upgrade o káblové aj bezkáblové prepojenie do budúcej centrálnej monitorovacej stanice | áno
| 125 | kompletné príslušenstvo ku každému monitoru: EKG káble, saturačný senzor s káblom, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku dvoch veľkostí pre dospelých (L, XL), senzor teploty (kožný), príslušenstvo pre meranie IBP | áno
Centrálna monitorovacia stanica (CMS) | 126 | Centrálna monitorovacia stanica schopná súčasného zobrazenia kriviek a parametrov z pripojených pacientskych monitorov | 1 ks
| 127 | Monitor veľkosť obrazovky Full HD | minimálne 22"
| 128 | Sučasné zobrazenie monitorov na centrálnej stanici | minimálne 16
| 129 | Plne kompatibilná s vyššie uvedenými monitormi VF | áno
| 130 | Obojsmerná komunikácia s pacientskymi monitormi a transportnými monitormi pomocou štruktúrovanej kabeláže ako aj bezdrôtovo WiFi | áno
| 131 | Požaduje sa možnosť rozšírenia o pripojenie ďaľsích min. 90 MVF, možnosti sledovania inf. techniky a podobne | áno
| 132 | Možnosť editovania údajov pacienta na pripojených monitoroch | áno
| 133 | Centrálna stanica s ovládaním a manažmentom alarmov na pripojených monitoroch vit. funkcií. | áno
| 134 | Rýchla a jednoduchá voľba vybraného pacientskeho monitora so zobrazením všetkých parametrov a kriviek na displeji centrálnej stanice, bez prekrytia kriviek z ostatných pacientskych monitorov | áno
| 135 | Vyžaduje sa kompletné príslušenstvo potrebné pre uvedenie monitorovacieho systému do prevádzky. V prípade vyskytovania sa štruktúrovanej kabeláže, prepojenia pacientskych monitorov cez kabeláž a v miestach bez štruktúrovanej kabeláže, pripojenie pacientskych monitorov a transportných monitorov pomocou integrovaných WiFi modulov | áno