## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
A. | Popis predmetu:
| Položka č. 1 - Drenážny katéter, typ 1 | xxx | xxx
1. | Veľkosť drénu: 24 - 25 CH | áno
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm | áno
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie | áno
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm) | áno
4. | Vonkajši priemer drénu: 0,80 cm (tolerancia +/- 0,1 cm) | áno
5. | Materiál: 100 % silicon | áno
5.1 | hrúbka silikónu: 0,10 cm | áno
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom: | xxx | xxx
6.1 | - dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm) | áno
6.2 | - šírka jedného otvoru: 0,60 cm (tolerancia +/- 0,2 cm) | áno
6.3 | - rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm) | áno
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu | áno
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógove číslo a naznačenie otvárania. | áno
| Položka č. 2 - Drenážny katéter, typ 2 | xxx | xxx
1. | Veľkosť drénu: 27 - 28 CH | áno
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm | áno
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie | áno
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm) | áno
4. | Vonkajši priemer drénu: 0,86 cm (tolerancia +/- 0,1 cm) | áno
5. | Materiál: 100 % silicon | áno
5.1 | hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm) | áno
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom: | xxx | xxx
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm) | áno
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm) | áno
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm) | áno
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu | áno
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógove číslo a naznačenie otvárania. | áno
| Položka č. 3 - Drenážny katéter, typ 3 | xxx | xxx
1. | Veľkosť drénu: 30 - 32 CH | áno
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm | áno
2.1 | - v celej dĺžke drénu RTG značenie | áno
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm) | áno
4. | Vonkajši priemer drénu: 1 cm (tolerancia +/- 0,1 cm) | áno
5. | Materiál: 100 % silicon | áno
5.1 | hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm) | áno
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom: | xxx | xxx
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1,20 cm (tolerancia +/- 0,2 cm) | áno
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,90 cm (tolerancia +/- 0,2 cm) | áno
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm) | áno
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu | áno
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógove číslo a naznačenie otvárania. | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za požadovaný počet MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Drenážny katéter typ 1 | ks | 2475 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Drenážny katéter typ 2 | ks | 2310 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Drenážny katéter typ 3 | ks | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis a pečiatka uchádzača
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy.
V:
Dňa:
Podpis
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač