## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Urologický laser na HOLEP a Litotripsiu
Počet: |  | 1 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Urologický laser na HOLEP a Litotripsiu | 1 | Dvojfázový pulz | áno
| 2 | Maximálny výkon | min. 120 W
| 3 | Dĺžka vlny | min. 2,1 um
| 4 | Frekvencia v minimálnom rozsahu | 5 Hz - 120 Hz
| 5 | Energia pulzu v minimálnom rozsahu | 0,2 J - 6 J
| 6 | Vstavané nasávanie pre PEK | áno
| 7 | Režim šetrenia energie | áno
| 8 | Dvojitý pedál | áno
| 9 | Voliteľná dĺžka pulzu | áno
| 10 | Nosné rameno vlákna | áno
| 11 | Hlasové potvrdenie indikujúce prevádzkový stav systému | áno
| 12 | V rámci dodávky vlákna pre min. 50 zákrokov | áno