## Časť 1-USG-rádiologické vyš.
Príloha č.2 SP/Príloha č. 2 Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Digitálne ultrazvukové prístroje
Časť: 1- USG prístroj pre rádiologické vyšetrenia
Uchádzač/Predávajúci:
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ:
1 | I. Technické špecifikácie USG prístroja pre rádiodiagnostické oddelenie (kategória 5)
2 | Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
3 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21"
4 | Dynamický rozsah | min. 230 dB
5 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1.000 Hz
6 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz
7 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm
8 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm
9 | Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB
10 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
11 | USB porty | min. 2
12 | Ethernetový konektor | áno
13 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
14 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
15 | Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno
16 | Pracovné režimy
17 | Technológia na potlačenie šumu | áno
18 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
19 | M-mód | áno
20 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
21 | Energetický doppler | áno
22 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno
23 | Kontinuálny CW doppler | áno
24 | Harmonické zobrazenie | áno
25 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
26 | Vyšetrenie kompresnou elastografiou | áno
27 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
28 | Dual Live zobrazovací mód | áno
29 | Simultánne módy zobrazenia | áno
30 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
31 | Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v m/s v B-móde | áno
32 | Elastografia typu shear wavev 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde | áno
33 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
34 | Meranie, software a vyhodnocovanie
35 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno
36 | Softvér pre automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) | áno
37 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
38 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
39 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
40 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
41 | Programovateľné kalkulácie | áno
42 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
43 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
44 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | áno
45 | Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | áno
46 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno
47 | Technológia umožňujúca automatickú fúziu dát z CT/MR so živým USG obrazom | áno
48 | Softvér pre automatickú navigáciu pri cielenej biopsii podľa fúzovaných USG a CT/MR obrazov | áno
51 | II. Sondy
52 | Technické špecifikácie sondy | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
53 | lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 7-18 MHz
54 | lineárna sondav rátane resterilizovateľného punkčného adaptéra pre sondu | s frekvenčným rozsahom min. 4-9 MHz
55 | abdominálna konvexná sonda vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra pre sondu | s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz
56 | mikrokonvexná sonda | áno
57 | sektorová sonda | áno
58 | endorektálna sonda | áno
| V............................dňa........................................ | ...................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## Časť 2-USG-angiologické vyš.
Príloha č.2 SP/Príloha č. 2 Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Plne digitálne celotelové ultrazvukové prístroje
Časť: 2 - USG prístroj pre angiologické vyšetrenia
Uchádzač/Predávajúci:
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ:
1 | I. Technické špecifikácie USG prístroja pre angiologické oddelenie 4. kategória: USG - TOP SRDCOVO-CIEVNY (umožňuje 3D TTE a TEE vyšetrenia)
2 | Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
3 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21"
4 | Dynamický rozsah | min. 230 dB
5 | Snímková frekvencia na 2D | min. 950 Hz
6 | Frekvenčný rozsah | min. 2,0 až 15 MHz
7 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm
8 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 2 až 15 mm
9 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | áno
10 | Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB
11 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
12 | USB porty | min. 2
13 | Ethernetový konektor | áno
14 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
15 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
16 | Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno
17 | Pracovné režimy
18 | Technológia na potlačenie šumu | áno
19 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
20 | M-mód | áno
21 | Anatomický M-mód | áno
22 | Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekv. | áno
23 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
24 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno
25 | Kontinuálny CW doppler | áno
26 | Pulzný tkanivový doppler (TDI) | áno
27 | Harmonické zobrazenie | áno
28 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
29 | Dual Live zobrazovací mód | áno
30 | Simultánne módy zobrazenia | áno
31 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
32 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
33 | Meranie, software a vyhodnocovanie
34 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno
35 | Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain | áno
36 | Stress echo | áno
37 | Softvér pre automat. výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D | áno
38 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
39 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zosilnenia, zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pri dopplerovskom zobrazení | áno
40 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
41 | Programovateľné kalkulácie | áno
42 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
43 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
44 | Rozšírenie o kardio strain - založené na speckle trackingu
45 | Technológia umožňujúca 2D TEE kardio vyšetrenie | áno
46 | Technológia umožňujúca 3D / 4D TEE kardio vyšetrenie | áno
47 | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne fokusovaný obraz bez potreby meniť ostriacy bod. | áno
48 | Kvantifikačné programy pre analýzu objemových dát srdca | áno
49 | Softvér pre automat. meranie karotickej intimy a médie (IMT) | áno
50 | EKG modul | áno
51 | Technológia umožňujúca 3D / 4D TTE kardio vyšetrenie | áno
52 | Doplnková výbava a príslušenstvo
53 | II. Sondy
54 | Technické špecifikácie sondy | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
55 | lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 5-10 MHz
56 | konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz
57 | Transezofageálna echokardiografická sonda | áno
58 | Transtorakálna echokardiografická sonda | áno
| V............................dňa........................................ | ........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## Časť 3-USG-gynekologické vyš.
Príloha č.2 SP/Príloha č. 2 Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Plne digitálne celotelové ultrazvukové prístroje
Časť: 3 - USG prístroj pre gynekologické vyšetrenia
Uchádzač/Predávajúci:
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ:
I. Technické špecifikácie TOP USG prístroja pre kliniku gynekológie a pôrodníctva (kategória 7)
| Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
1 | OLED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením
2 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 22"
3 | Rozlíšenie obrazovky monitora | min. 1920 px x 1080 px
4 | Jas obrazovky monitora | min. 205 cd/m2
5 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 20 cm
6 | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. +/- 30°
7 | Dynamický rozsah | min. 270 dB
8 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1900 Hz
9 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz
10 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 360 mm
11 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 0,7 až 15 mm
12 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 TB
13 | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja | áno
14 | Uhlopriečka pomocného dotykového displeja | min. 10"
15 | USB 3.0 porty | min. 4
16 | Ethernetový konektor | áno
17 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup | áno
18 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 4
19 | Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno
20 | Možnosť pripojenia externej farebnej tlačiarne s tlačou obrázkov a reportov | áno
Pracovné režimy
21 | Technológia na potlačenie šumu | áno
22 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
23 | M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno
24 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno
25 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
26 | Spektrálny doppler (PW) s automatickou optimalizáciou PW krivky | áno
27 | Harmonické zobrazenie na lineárnych, konvexných a vaginálnych sondách bez vplyvu na frame rate | áno
28 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
29 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
30 | Dual Live zobrazovací mód | áno
31 | Simultánne duálne zobrazenie | áno
32 | Duplexné módy | áno
33 | Triplexné módy | áno
34 | Automatické širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča | áno
35 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
36 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
37 | Prístroj umožňuje automatické meranie parametrov dopplerovského spektra | áno
38 | Prístroj umožňuje merania v multiplanárnych zobrazeniach | áno
39 | Prístroj umožňuje kalkulácie objemov z viacerých rovín | áno
40 | Prístroj umožňuje automatickú volumetriu | áno
41 | Prístroj umožňuje merania a zobrazenia nasledovných parametrov plodu: GSD, NT, FMFA, NB, DV a TR | áno
42 | Elastografia pre cervix | áno
43 | Kontrastné vyšetrenie priechodnosti vajcovodov | áno
44 | Prístroj umožňuje redukciu speklov v B-móde a v B-móde s farebným dopplerom | áno
45 | Prístroj umožňuje uhlové zobrazenie v B-móde a v B-móde s s farebným dopplerom | áno
46 | Softvér pre meranie a kalkulácie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí, Simpson, PISA vrátane reportov pre pôrodnícke a gynekologické aplikácie | áno
47 | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) | áno
48 | Softvér pre vylepšenie kvality 3D/4D objemových obrazov prostredníctvom redukcie USG speklov | áno
49 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
50 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
51 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
52 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
53 | Export surových dát umožňujúci ďalší PC postprocessing | áno
54 | Programovateľné kalkulácie | áno
55 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
56 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno
57 | Podpora matrixovej technológie | áno
58 | Automatická biometria pre základné merania: HC, AC, FL, BPD | áno
59 | Fetal Echo STIC vrátane analýzy fetálneho srdca z 3D/4D objemov | áno
3D/4D zobrazenie v USG vyšetrovaní
60 | Automatické statické 3D zobrazenie | áno
61 | Multiplanárne 3D zobrazenie | áno
62 | Multiplanárne 3D zobrazenie v B-móde | áno
63 | 3D multiplanárne zobrazenie (objemové dáta) s možnosťou archivácie a opätovnej analýzy objemových údajov | áno
64 | 3D Power doppler a 3D Color Doppler | áno
65 | 3D/4D mód pre zobrazenie vnútorných štruktúr plodu a prietoku | áno
66 | 4D mód v reálnom čase vrátane multislice a tomografického zobrazenia | áno
67 | Módy v multiplanárnom zobrazení: povrchový, transparetný, minimum mód | áno
68 | Prístroj umožňuje meranie objemov pre diagnostiku hypoplázie pľúc pri bránicovej hernii | áno
69 | II. Sondy
70 | Technické špecifikácie sondy | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
71 | 2D/3D/4D konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-7 MHz
počet elementov min. 192
72 | 2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 5-8 MHz
počet elementov min. 192
FOV v B-móde min. 179°
73 | 2D lineárna matricová sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-13 MHz
| V............................dňa........................................ | ...................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## Časť 4 -USG-neonatologické vyš.
Príloha č.2 SP/Príloha č. 2 Zmluvy
,
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Plne digitálne celotelové ultrazvukové prístroje
Časť: 4 - USG prístroj pre neonatologické vyšetrenia
Uchádzač/Predávajúci:
Obchodný názov zariadenia:
Výrobca, typ:
1 | I. Technické špecifikácie USG prístroja pre kliniku pediatrie a neonatológie (kategória 3)
2 | Technické špecifikácie USG prístroja | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
3 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 19"
4 | Dynamický rozsah | min. 205 dB
5 | Snímková frekvencia na 2D | min. 498 Hz
6 | Frekvenčný rozsah | min. 1,7 až 18 MHz
7 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 300 mm
8 | Interný HDD s kapacitou | min. 200 GB
9 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
10 | USB porty | min. 2
11 | Ethernetový konektor | áno
12 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
13 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
14 | Súčasťou prístroja je integrovanú čiernobielu termotlačiareň | áno
15 | Pracovné režimy
16 | Technológia na potlačenie šumu | áno
17 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
18 | M-mód | áno
19 | Anatomický M-mód | áno
20 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno
21 | Kontinuálny CW doppler | áno
22 | Pulzný tkanivový doppler (TDI) | áno
23 | Harmonické zobrazenie | áno
24 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno
25 | Dual Live zobrazovací mód | áno
26 | Simultánne módy zobrazenia | áno
27 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
28 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
29 | Meranie, software a vyhodnocovanie
30 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno
31 | Softvér pre dvojrozmerný tkanivový doppler 2D strain | áno
32 | Softvér pre automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D | áno
33 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
34 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
35 | Programovateľné kalkulácie | áno
36 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
37 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno
38 | Technológia umožňujúca 2D TEE kardio vyšetrenie | áno
39 | EKG modul | áno
40 | SW pre meranie elasticity ciev - beta index, PWV, augmentation index | áno
41 | II. Sondy
42 | Technické špecifikácie sondy | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
43 | lineárna sonda | s frekvenčným rozsahom min. 4-12 MHz
44 | mikrokonvexná sonda | áno
45 | abdominálna konvexná sonda | s frekvenčným rozsahom min. 2-6 MHz
47 | sektorová sonda novorodenecká | 4-10 MHz
| V............................dňa........................................ | ...................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu