## časť 1
Príloha č. 3 Súťažných podkladov/Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: |  | Rádiodiagnostické prístroje
Časť 1 - Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom
Uchádzač/Predávajúci: ...............................................................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia: ......................................................................................................................................................
Výrobca, typ: ............................................................................................................................................................................
Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom
Opis technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností |  | Podmienka | Uchádzač uvedie ÁNO/NIE/ Hodnota parametra
I. Rádiodiagnostický prístroj
1 | Typ prístroja | na zemi montovaný
2 | Typ detektora | CsI
3 | Počet detektorov | minimálne 1
4 | Pripojenie detektora | integrovaný detektor v stole
5 | Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 42 x do 43 cm
6 | Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 2800 x 2800 pixelov
7 | Rozlíšenie – veľkosť bodu | maximálne 150μm
8 | Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
9 | Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 20 sekúnd
10 | Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 20 sekúnd
11 | Výstupný výkon generátora | minimálne 65 kW
12 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch | minimálne od 40 kV do 150 kV
13 | Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs do 800 mAs
14 | RTG žiarič nad stolom s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora | áno
15 | Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,7 mm
16 | Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 1,2 mm
17 | Tepelná kapacita anódy | minimálne 750 kHU
18 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
19 | Laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo | áno
20 | Pacientský stôl s minimálnou nosnosťou 230 kg | elevačný stôl
21 | Veľkosť dosky stola (dĺžka x šírka) | minimálne 200 cm x 60 cm
22 | Pacientský rádiotransparentný stôl s pozdĺžnym a priečnym motorickým pohybom alebo pohyblivým detektorom | áno
23 | Uhol naklonenia stola | minimálne od -45° do + 90°
24 | Zdvih stola | minimálne od 65 cm do 95 cm
25 | Expozičná automatika pre skiagrafický režim | áno
26 | DAP meter | áno
27 | Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
28 | Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
29 | Pulzný skiaskopický mód minimálne od 8 obrazov/sekundu | áno
30 | Nožný spínač a ovládací pult na riadenie pohybov a funkcií skiaskopickej steny | áno
31 | Farebný prehliadací monitor vo vyšetrovacej miestnosti s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024, maximálny jas obrazovky - minimálne 700 cd/cm2, kontrast - minimálne 800:1 | áno
II. Akvizičná stanica pre rádiodiagnostické prístroje
32 | Operačný systém | Windows alebo Linux
33 | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
34 | Hard disk | minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte
35 | Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
36 | Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
37 | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
38 | Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024 | áno
III. Doplnková výbava rádiodiagnostických prístrojov
39 | Stiching (skladanie obrazu) | áno
40 | AEC vertigraf | áno
41 | Oblique projekcie | áno
42 | Uhol naklonenia stola | od minimálne -90° do minimálne + 90°
43 | Farebný prehliadací monitor vo vyšetrovacej miestnosti s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024, maximálny jas obrazovky - minimálne 700 cd/cm2, kontrast - minimálne 800:1 | áno
Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie sú pravdivé.
V ............................dňa.........................
Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov

## časť 2
Príloha č. 3 Súťažných podkladov/Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: |  | Rádiodiagnostické prístroje
Časť 2 - Mobilný digitálny rádiodiagnostický prístroj s C ramenom
Uchádzač/Predávajúci: ...............................................................................................................................................................
Obchodný názov ponúkaného zariadenia: ..................................................................................................................................
Výrobca, typ: .............................................................................................................................................................................
Mobilný digitálny RTG prístroj s C ramenom
Opis technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností |  | Podmienka | ÁNO/NIE/Hodnota parametra
I. Rádiodiagnostický prístroj
1 | Typ prístroja | mobilný s C -ramenom
2 | Typ detektora | CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS
3 | Počet detektorov | 1
4 | Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 30x30 cm
5 | Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1500 x 1500 pixelov
6 | Rozlíšenie – veľkosť bodu | maximálne 200 μm
7 | Rozlíšenie – rozsah šedi | 14 bit
8 | Výstupný výkon generátora | minimálne 12KW
9 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch minimálne | minimálne od 40 kV do 110 kV
10 | Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
11 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
12 | Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | áno
13 | Hĺbka C-ramena | minimálne 60 cm
14 | Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
15 | Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
16 | DAP meter | áno
17 | Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | minimálne 2.4 lp/mm
18 | Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
19 | Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
20 | Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne od 8 do 25 pulzov/sekundu, v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obrazov/sekundu
II. Akvizičná stanica pre rádiodiagnostické prístroje
21 | Operačný systém | Windows alebo Linux
22 | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
23 | Pamäťová kapacita | minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte
24 | Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
25 | Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
26 | Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
27 | Vozík s TFT monitorom min. 23 palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | áno
III. Doplnková výbava
28 | Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") | áno
29 | Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | áno
30 | Funkcia kinoslučka | áno
31 | Farebný TFT monitor min. 23 palcov alebo farebné 2 TFT monitormi min. 19 palcov s možnosťou priameho zobrazenia externého video signálu | áno
32 | Interface pre navigáciu 2D | áno
33 | Diaľkové ovládanie obrazového systému a C-ramena alebo diaľkové ovládanie niektorých funkcií C-ramena a dotykové ovládanie obrazového systému priamo z hlavnej obrazovky | áno
Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie sú pravdivé.
V ............................dňa.........................
Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov