## I.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Resuscitácia
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
I. Prístroj na celotelový ohrev a chladenie pre OAIM- 1 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | rozsah regulácie teploty pacienta 32°-38,5°C | áno
2 | možnosť udržiavania normotermie pacienta 36,5°-37,5°C | áno
3 | neinvazívna kontrolovaná indukovaná hypotermia a presne stanovené zohrievanie | áno
4 | horný limit teploty vody max. 42°C | áno
5 | dolný limit teploty vody min. 4°C | áno
6 | lekárom cielene predvolené teploty pacienta (kontinuálne meranie teploty pacienta), | áno
7 | dynamická spätná väzba v reálnom čase | áno
8 | plne automatizovaný systém počas celej doby terapie s možnosťou manuálneho zásahu do liečby | áno
9 | prístroj sa dodáva s potrebným setom príslušenstva (napájací kábel 230V, prepojovacie hadice k padom, predlžovací kábel k termo senzoru pacienta) | áno
10 | Technické parametre pady:
11 | pady/systém – cirkulácia tekutiny pri podtlaku | áno
12 | hydrogelové pady - priľnavá vrstva zabezpečujúca účinnú kondukciu | áno
13 | nemožnosť úniku vody pri poškodení hydrogelového padu | áno
14 | materiál padov - antialergický biokompatibilný materiál | áno
15 | hydrogelové pady sú rádiolucentné, kompatibilné, bezpečné pre RTG, CT, MRI a cath Lab | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č.2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Resuscitácia
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
II. Výhrevná prikrývka pre pacienta - 6 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Vyhrievaná podložka so zabudovaným výhrevným systémom, sadou teplotných senzorov a tepelnou poistkou . | ano
2 | teplota | 30 - 39 oC
3 | príkon | max 800W
4 | komplexná a trvalá diagnostika parametrov | ano
5 | alarmové hlásenia | nedosiahnutie nastavenej teploty, porucha regulácie
6 | jednorázové použitie pri transporte pacienta, ochrana proti hypotermii | ano
7 | rozmery | 500 × 1200 mm
8 | hmotnost regulátora | max 2,5 kg
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Resuscitácia
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
III. Prístroj na chladenie pacienta - 3 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Rozsah teploty pacienta v stupňoch C : min. 32, max 38,5 | áno
2 | Možnosť udržania mornoterapie pacienta stupne C: min. 36,5, max. 37,5 | áno
3 | horný limit teploty vody stupne C | max 42
4 | dolný limit teploty vody stupne C | 4
5 | neinvazívna kontrolovaná indukovaná hypotermia a presne stanovené zohrievanie | áno
6 | lekárom cielené predvolené teploty pacienta (kontinuálne meranie teploty pacienta) | áno
7 | dynamická spätná väzba v reálnom čase | áno
8 | plne automatizovaný systém počas celej doby terapie s možnosťou manuálneho zásahu do liečby | áno
9 | k prístroju je potrebné dodať set príslušenstva ( napájací kábel 230 V, prepojovacie hadice k podložkám (padom), predlžovací kábel k termo senzoru pacienta) | áno
10 | pady /systém - cirkulácia tekutiny pri podtlaku | áno
11 | hydrogelové pady - priľnavá vrstva zabezpečujúca účinnú kondukciu | áno
12 | nemožnosť úniku vody pri poškodení hydrogelového pa | áno
13 | materiál padov-antialergický biokompatibilný materiál | áno
14 | hydrogelové pady majú byť rádiolucentné, kompatibilné, bezpečné pre RTG,CT,MRI a cant Lab | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## IV.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Resuscitácia
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:.............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
IV. Resuscitačný vozík s kompletným vybavením- 2 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Mobilná modulárna súprava obalov ktorá slúži na uskladnenie a rýchlu prepravu zdravotníckych pomôcok a liekov (vrátane O2), ktoré sú potrebné pre resuscitačnú liečbu náhleho zastavenia srdca a iných náhlych život ohrozujúcich stavov | áno
2 | Transportný modul tvorí mobilný nosič (vozík) s teleskopickým stojanom na infúzne fľaše, púzdro na kyslíkovú fľašu a košík na pohotovostné pomôcky. | áno
3 | Vybavenie je v súlade s legislatívne vyžadovaným minimálnym rozsahom zdravotníckych pomôcok a liekov. Ide o zaistenie dýchacích ciest a dýchania (resuscitačný set), resuscitačnú lekárničku (šoková skrinka). | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## V.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Resuscitácia
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
V. Resuscitačný vozík s vybavením - 1 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Defibrilátor | áno
2 | infúzna pumpa | áno
3 | transportný ventilátor | áno
4 | ambuvak | áno
5 | ručná odsávačka | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## VI.
Príloha č.2 SP/ Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ /Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín
Predmet zákazky/zmluvy: Resuscitácia
Uchádzač/Predávajúci: ......................................................................................................
Obchodný názov zariadenia:...............................................................................................
Výrobca, typ:.......................................................................................................................
VI. Vozík na zaistenie obtiažnych dýchacích ciest - 1 ks
| Technický parameter | Hodnota technického parametra | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | štandard | áno
2 | difficult airway | áno
3 | fibrobronchoskop | áno
V ............................dňa.........................
............................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu