## Časť predmetu zákazky "A"
Príloha č. 1 Súťažných podkladov a Príloha č. 1 Zmluvy
Názov zákazky: Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu
Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia
!!!Uchádzač vyplní len tú časť opisu predmetu zákazky (tabuľku zodpovedajúcu jednotlivej časti predmetu zákazky, nachádzajúcu sa na jednotlivých záložkách), do ktorej predkladá svoju ponuku!!!
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa, ak je to relevantné. Uchádzačom ponúkaný tovar musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.
Časť predmetu zákazky "A" |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného tovaru |  | POZNÁMKA
|  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | Požadovaná hodnota parametra | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2.
1. | Zostava energiovo-disperzného RTG flourescenčného spektrometra (EDXRF) pre účely kriminalistickej chémie
1.1 | Energiovo-disperzný RTG flourescenčný spektrometer (EDXRF):
| množstvo: | 1 ks | uveďte hodnotu
| pracujúci v prostredí: vzduch, vákuum, hélium | Áno | áno/nie
| schopný analyzovať pevné, práškové a kvapalné vzorky | Áno | áno/nie
| stolové prevedenie | Áno | áno/nie
| schopný pracovať pri napojení na štandardnú elektrickú sieť (240 V) | Áno | áno/nie
| kvalitatívna a kvantitatívna analýza stopových prvkov s dobrou citlivosťou pre ľahké prvky Na až Cl. | Áno | áno/nie
| kvantitatívna a semikvantitatívna analýza v koncentračnom rozmedzí od ppm do 100 %. | Áno | áno/nie
| hmotnosť spektrometra: | max. 55 kg | uveďte hodnotu
| analytický rozsah merania prvkov: | Na (11) – U (92) | uveďte hodnotu
| detektor SDD (silicon drift detector) s energetickým rozlíšením menším ako 140 eV pre Mn pri 5,9 keV | Áno | áno/nie
| elektrické chladenie pomocou Peltierovho článku | Áno | áno/nie
| možnosť použitia primárneho budenia vzorky cez filtre röntgenky a sekundárneho budenia vzorky v jednej meracej dávke | Áno | áno/nie
| minimálny počet filtrov röntgenky | 8 | uveďte hodnotu
| sekundárne budenie pomocou sekundárnych terčíkov rôznych typov s automatickou výmenou podľa nastavenia v softvéri | min. 5 sekundárnych terčíkov | áno/nie
| výkon RTG lampy s Rh anódou: | min. 45 W | uveďte hodnotu
| rozsah napätia: | 0 až minimálne 50 kV (s nastaviteľným krokom 1 kV alebo menším) | uveďte hodnotu
| prúdové rozpätie: | 0 až minimálne 1,50 mA (s nastaviteľným krokom 0,05 mA alebo menším) | uveďte hodnotu
| vyberateľné a plne programovo kontrolovateľné napäťové a prúdové nastavenia | Áno | áno/nie
| RTG lampa – aktívna len počas analýzy, automaticky sa vypne po skončení analýzy | Áno | áno/nie
| RTG systém musí byť úplne chránený proti nežiaducemu napätiu, prúdu a energii ochrannou poistkou | Áno | áno/nie
| automatické nastavenie RTG žiarenia na výstupe RTG lampy pre optimálne hodnoty impulzov (countov) pre rôzne typy, tvary, veľkosti a zloženie vzorky | Áno | áno/nie
| vnútorné rozmery komory pre vzorky | min. 20 x 20 x 5 cm | uveďte hodnotu
| autosampler s pozíciami pre vzorky | min. 8 pozícií | uveďte hodnotu
| odnímateľný autosampler pre analýzu väčších predmetov v komore | Áno | áno/nie
| možnosť rotácie vzoriek pri analýze pre nameranie reprezentatívneho spektra (tzv. sample spinner) | Áno | áno/nie
| možnosť evakuácie komory pomocou rotačnej olejovej vývevy | Áno | áno/nie
| rotačná olejová výveva na evakuáciu komory | Áno | áno/nie
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
1.2 | Hardvérové vybavenie (kompatibilné s ponúknutým spektrometrom):
1.2.1 | PC s procesorom: | Áno | áno/nie
| množstvo: | 1 ks | uveďte hodnotu
| RAM: | min. 8 GB | uveďte hodnotu
| Kapacita HDD: | min. 1 TB | uveďte hodnotu
| Kapacita SSD: | min. 128 GB | uveďte hodnotu
| operačný systém: | min. Windows 10 | uveďte hodnotu
| Počet USB portov: | min. 3 | uveďte hodnotu
| voľný port pre simultánnu komunikáciu so spektrometrom a lokálnou sieťou | Áno | áno/nie
| LCD monitor s uhlopriečkou: | min 23 " | uveďte hodnotu
| klávesnica a myš | Áno | áno/nie
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
1.2.2 | laserová farebná tlačiareň | Áno | áno/nie
| množstvo | 1 ks | uveďte hodnotu
| Formát tlače | A4 | uveďte hodnotu
| USB | Áno | áno/nie
| Wi-Fi | Áno | áno/nie
| LAN | Áno | áno/nie
| Obojstranná tlač | Áno | áno/nie
| Rýchlosť tlače | čiernobiela min. 18str./min, farebná min. 4str./min | uveďte hodnotu
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
1.3 | Programové vybavenie:
| softvér pre kvalitatívnu, semikvantitatívnu a kvantitatívnu analýzu | Áno | áno/nie
| možnosť tvorby programov pre analýzu skiel, zemín, kovových vzoriek, kvapalných vzoriek, olejov | Áno | áno/nie
| operačný softvér bez obmedzení v počte analyzovaných prvkov v jednom meraní | Áno | áno/nie
| možnosť vytvárania vlastných programov užívateľom, bez limitov alebo obmedzení pre maximálny počet, skladbu alebo typ použitého štandardu pre kalibráciu | Áno | áno/nie
| možnosť algoritmov fundamentálnych parametrov, ktoré podporujú analýzy bezštandardové - semikvantitatívne a analýzy s kalibráciou so štandardami | Áno | áno/nie
| možnosť funkcie “peak deconvolution” | Áno | áno/nie
| grafické zobrazenie kalibračných kriviek pre vyhodnocovanie | Áno | áno/nie
| grafické zobrazenie – minimálne nasledovné funkcie: prekrytie spektier, nastavenie mierky, automatická identifikácia píkov, manuálna identifikácia píkov a ich označenie | Áno | áno/nie
Ostatné požiadavky
| záruka na celú zostavu (všetky komponenty) | min. 24 mesiacov | uveďte hodnotu
| sada spotrebného materiálu (vzorkovníc) a sada nevyhnutných nástrojov na užívateľskú údržbu prístroja | Áno | áno/nie
| v celkovej cene je zahrnutá doprava, kompletná inštalácia s následným overením funkčnosti spektrometra a súvisiacich tovarov vrátane zaškolenia obsluhy (minimálne pre 2 osoby) | Áno | áno/nie
Možnosť predloženia ekvivalentov (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)
| Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v poznámke - stĺpec 2) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu. | N/A | N/A | N/A | N/A
Požiadavky a dokumentácia pri odovzdaní predmetu zákazky (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)
| Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite I. triedy a v bezchybnom stave v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú, a to najmä návod na použitie, informácie o manipulovaní a skladovaní písané v slovenskom jazyku prípadne českom jazyku | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy | N/A | N/A | N/A

## Časť predmetu zákazky "B"
Príloha č. 1 Súťažných podkladov a Príloha č. 1 Zmluvy
Názov zákazky: Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu
Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia
!!!Uchádzač vyplní len tú časť opisu predmetu zákazky (tabuľku zodpovedajúcu jednotlivej časti predmetu zákazky, nachádzajúcu sa na jednotlivých záložkách), do ktorej predkladá svoju ponuku!!!
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa, ak je to relevantné. Uchádzačom ponúkaný tovar musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.
Časť predmetu zákazky "B" |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného tovaru |  | POZNÁMKA
|  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | Požadovaná hodnota parametra | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2.
1. | Zostava centrifúgy pre účely kriminalistickej toxikológie
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
| množstvo | 4 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | min. 200 rpm - max. 14 000 rpm | uveďte hodnotu
| úroveň hluku | max. 70 db(A) | uveďte hodnotu
| časovač: krátke odstreďovanie, nepretržitý chod | Áno | áno/nie
| možnosť výmeny rotorov | Áno | áno/nie
| automatické rozpoznanie rotora | Áno | áno/nie
| detekcia pri narušení rovnováhy centrifúgy | Áno | áno/nie
1.1. | Výkyvný rotor (typ 1)
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | max. 4000 rpm | uveďte hodnotu
| objem nádob | 0,2 ml – 250 ml | uveďte hodnotu
1.2. | Adaptér pre výkyvný rotor (typ 1)
| množstvo | 8 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | do 4000 rpm | uveďte hodnotu
| výškovo nastaviteľný adaptér pre priemer nádob s plochým dnom | priemer min. 15 mm | uveďte hodnotu
| kapacita nádob pre adaptér | min. 12 | uveďte hodnotu
1.3. | Adaptér pre výkyvný rotor (typ 2)
| množstvo | 12 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | do 4000 rpm | uveďte hodnotu
| výškovo nastaviteľný adaptér pre priemer nádob s plochým dnom | priemer min. 25 mm | uveďte hodnotu
| kapacita nádob pre adaptér | min. 4 | uveďte hodnotu
1.4. | Adaptér pre výkyvný rotor (typ 3)
| množstvo | 6 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | do 4000 rpm | uveďte hodnotu
| výškovo nastaviteľný adaptér pre priemer nádob s kónickým dnom | priemer min. 30 mm | uveďte hodnotu
| kapacita nádob pre adaptér | min. 4 | uveďte hodnotu
1.5. | Adaptér pre výkyvný rotor (typ 4)
| množstvo | 6 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | do 4000 rpm | uveďte hodnotu
| výškovo nastaviteľný adaptér pre priemer nádob s plochým dnom | priemer min. 30 mm | uveďte hodnotu
| kapacita nádob pre adaptér | min. 4 | uveďte hodnotu
1.6. | Výkyvný rotor (typ 2)
| množstvo | 1 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | max. 4200 rpm | uveďte hodnotu
| objem nádob | 0,2 ml – 250 ml | uveďte hodnotu
1.7. | Adaptér pre výkyvný rotor (typ 5)
| množstvo | 4 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | do 4200 rpm | uveďte hodnotu
| výškovo nastaviteľný adaptér pre priemer nádob s guľatým dnom | priemer min. 15 mm | uveďte hodnotu
| objem nádob | 5,5 ml – 12 ml | uveďte hodnotu
| kapacita nádob pre adaptér | min. 13 | uveďte hodnotu
1.8. | Vysokorýchlostný rotor s vekom
| množstvo | 1 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | max. 12 100 rpm | uveďte hodnotu
| objem nádob | 5 ml – 50 ml | uveďte hodnotu
1.9. | Adaptér pre vysokorýchlostný rotor (typ 1)
| množstvo | 4 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | do 12 100 rpm | uveďte hodnotu
| priemer nádob s guľatým dnom | min. 15 mm | uveďte hodnotu
| objem nádob | 5,5 ml – 10 ml | uveďte hodnotu
| kapacita nádob pre adaptér | min. 1 | uveďte hodnotu
1.10. | Adaptér pre vysokorýchlostný rotor (typ 2)
| množstvo | 2 ks | uveďte hodnotu
| rýchlosť otáčania rotora | do 12 100 rpm | uveďte hodnotu
| priemer nádob s guľatým dnom | min. 15 mm | uveďte hodnotu
| objem nádob | 7,5 ml – 12 ml | uveďte hodnotu
| kapacita nádob pre adaptér | min. 1 | uveďte hodnotu
1.11. | Prenosný stôl pod cetrifúgu
| množstvo | 4 ks | uveďte hodnotu
| stôl na posuvných kolieskach s brzdou | Áno | áno/nie
| úložný priestor | Áno | áno/nie
| splnenie úrovni bezpečnosti podľa predpisu IEC 61010-2-020 | Áno | áno/nie
| rozmery | min. 750 mm (Š) x 700 mm (Hl) x 585 mm (V) | uveďte hodnotu
Ostatné požiadavky zostavu centrifúgy pre účely kriminalistickej toxikológie
| záruka (všetky komponenty) | min. 24 mesiacov | uveďte hodnotu
| v celkovej cene je zahrnutá doprava, kompletná inštalácia s následným overením funkčnosti a súvisiacich tovarov vrátane zaškolenia obsluhy (minimálne pre 2 osoby na každom pracovisku) | Áno | áno/nie
2. | Zostava plynového chromatografu pre účely kriminalistickej toxikológie (typ 1)
2.1. | Plynový chromatograf (GC)
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
| operačná teplota | +4 °C nad teplotou okolia až do 450 °C | uveďte hodnotu
| rozlíšenie nastavenia teploty | krok ≤ 0,1 °C | uveďte hodnotu
| rozlíšenie regulovania teploty | krok ≤ 0,1 °C | uveďte hodnotu
| všetky prietoky a tlaky plynov automaticky regulované s krokom nastavenia tlaku menším než 10 Pa | Áno | áno/nie
| opakovateľnosť retenčného času | RSD < 0,01 % alebo SD < 0,001 min | uveďte hodnotu
| opakovateľnosť plochy chromatografického píku | RSD <0,5 % pri 2 ng n-C14 do kolóny | uveďte hodnotu
| funkcia uzamykania retenčných časov s automatickou kontinuálnou on-line korekciou na teplotu a tlak okolia | Áno | áno/nie
2.2. | Automatický dávkovač vzoriek
| množstvo | 6 ks | uveďte hodnotu
| súčasné dávkovanie do oboch injektorov | Áno | áno/nie
| možnosť použitia striekačiek s objemom 1 až 100 µL | Áno | áno/nie
| čas nadávkovania | menší ako 100 ms | uveďte hodnotu
| minimálny nadávkovateľný objem | max. 10 nl | uveďte hodnotu
| reprodukovateľnosť dávkovaného objemu vyjadrená ako RSD plochy piku | RSD < 0,3 % | uveďte hodnotu
2.3. | Podávač vzoriek
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| kapacita | viac ako 120 vzoriek | uveďte hodnotu
2.4. | Plameňovo-ionizačný detektor (FID)
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| detekčný limit | menej ako 1,2 pg uhlíka/s (pre tridekán) | uveďte hodnotu
| dynamický rozsah | min. 10⁶ | uveďte hodnotu
| rýchlosť zberu dát | min. 900 Hz | uveďte hodnotu
2.5. | Nástrek (injektor) pre kanál 1
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| dávkovanie vzorky v módoch: split, split s tlakovým pulzom, splitless, splitless s tlakovým pulzom | Áno | áno/nie
2.6. | Nástrek (injektor) pre kanál 2
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| dávkovanie vzorky v módoch: horúci alebo studený split/ splitless, split/ splitless s tlakovým pulzom, priamy nástrek, so selektívnym odfúkavaním rozpúšťadla | Áno | áno/nie
| chladenie dávkovača tekutým CO2 pre dosiahnutie teploty až -70 °C | Áno | áno/nie
| programovanie teploty s rýchlosťou až do 900 °C/min | Áno | áno/nie
| voliteľný objem vyparovacej komôrky (liner) až do 900 µL | Áno | áno/nie
2.7. | Hmotnostne - selektívny detektor (MSD) s lineárnym kvadrupólom
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| pracujúci s ionizáciou nárazom elektrónu (El) | Áno | áno/nie
| rozsah hmotností až do 1000 m/z | Áno | áno/nie
| teplota iónového zdroja nastaviteľná minimálne v rozsahu | 150 - 350 °C | uveďte hodnotu
| energia elektrónov nastaviteľná minimálne v rozsahu | 10 - 240 eV | uveďte hodnotu
| dynamický rozsah | väčší ako 10⁵ | uveďte hodnotu
| stabilita hmotnostnej osi lepšia ako ± 0,1 u/24 h | Áno | áno/nie
| obracanie prietoku mikrofluidicky v kolóne alebo jej časti, pre úsporu času analýzy a ochranu kolóny a detektora pred znečistením | Áno | áno/nie
| teplota kvadrupólu nastaviteľná počas analýzy | min.v rozsahu 110 až 200 °C | uveďte hodnotu
| automatizované čistenie iónového zdroja, voliteľne po skončení analýzy alebo aj počas prebiehajúcej analýzy | Áno | áno/nie
| prístrojový detekčný limit (IDL) IDL sa vypočíta podľa nasledovného vzorca: IDL (fg OFN) = t x (RSD/100%) x nastrekované množstvo OFN (fg), kde t je kritická hodnota Studentovho rozdelenia dát pre 99 % hladinu významnosti a n-1 stupňov voľnosti (n je počet meraní), RSD je relatívna štandardná odchýlka plochy píku OFN získaná n meraniami, štatisticky optimálne 8 – 10 nástrekov OFN (usmernenie vydané agentúrami European Medicine Agency a U.S. Environmental Protection Agency) | 10 fg OFN alebo nižší (lepší) | uveďte hodnotu
2.8. | Datastanica so softvérom
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| ovládanie všetkých častí zariadenia z jedného bodu, vrátane zberu dát v automatizovaných sekvenciách vzoriek a ich vyhodnotenia po meraní alebo počas merania iných vzoriek | Áno | áno/nie
| databáza MS spektier s kombináciou zamknutých retenčných časov pre správnu identifikáciu a konfirmáciu látok v odvetví kriminalistickej toxikológie | Áno | áno/nie
| možnosť pracovať bez nutnosti sieťového pripojenia na internet | Áno | áno/nie
| funkcia dopĺňania spektier a príslušných retenčných časov nových nameraných látok užívateľom do databázy | Áno | áno/nie
| možnosť automatizovaného prepočítania výsledkov po zmene kalibračných parametrov | Áno | áno/nie
| on-line a off-line zobrazovanie chromatografických dát, bez nutnosti transportu dát do ďalších softvérov | Áno | áno/nie
Ostatné požiadavky na zostavy plynového chromatografu pre účely kriminalistickej toxikológie (typ 1)
| záruka (všetky komponenty) | min. 24 mesiacov | uveďte hodnotu
| v celkovej cene je zahrnutá doprava, kompletná inštalácia s následným overením funkčnosti a súvisiacich tovarov vrátane zaškolenia obsluhy (minimálne pre 2 osoby na každom pracovisku) | Áno | áno/nie
| ostatný spotrebný materiál potrebný na uvedenie zostavy do prevádzky | Áno | áno/nie
3. | Zostava plynového chromatografu pre účely kriminalistickej toxikológie (typ 2)
3.1. | Plynový chromatograf (GC)
| množstvo | 2 ks | uveďte hodnotu
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
| operačná teplota | +4 °C nad teplotou okolia až do 450 °C | uveďte hodnotu
| rozlíšenie nastavenia teploty | krok ≤ 0,1 °C | uveďte hodnotu
| rozlíšenie regulovania teploty | krok ≤ 0,1 °C | uveďte hodnotu
| všetky prietoky a tlaky plynov automaticky regulované s krokom nastavenia tlaku menším než 10 Pa | Áno | áno/nie
| opakovateľnosť retenčného času | RSD < 0,01 % alebo SD < 0,001 min | uveďte hodnotu
| opakovateľnosť plochy chromatografického píku | RSD <0,5 % pri 2 ng n-C14 do kolóny | uveďte hodnotu
| funkcia uzamykania retenčných časov s automatickou kontinuálnou on-line korekciou na teplotu a tlak okolia | Áno | áno/nie
| obracanie prietoku mikrofluidicky v kolóne alebo jej časti, pre úsporu času analýzy a ochranu kolóny a detektora pred znečistením | Áno | áno/nie
3.2. | Automatický dávkovač vzoriek
| množstvo | 4 ks | uveďte hodnotu
| súčasné dávkovanie do oboch injektorov | Áno | áno/nie
| možnosť použitia striekačiek s objemom 1 až 100 µL | Áno | áno/nie
| čas nadávkovania | menší ako 100 ms | uveďte hodnotu
| minimálny nadávkovateľný objem | max. 10 nl | uveďte hodnotu
| reprodukovateľnosť dávkovaného objemu vyjadrená ako RSD plochy piku | RSD < 0,3 % | uveďte hodnotu
3.3. | Podávač vzoriek
| množstvo | 2 ks | uveďte hodnotu
| kapacita | viac ako 120 vzoriek | uveďte hodnotu
3.4. | Plameňovo-ionizačný detektor (FID)
| množstvo | 4 ks | uveďte hodnotu
| detekčný limit | menej ako 1,2 pg uhlíka/s (pre tridekán) | uveďte hodnotu
| dynamický rozsah | min. 10⁶ | uveďte hodnotu
| rýchlosť zberu dát | min. 900 Hz | uveďte hodnotu
3.5. | Nástrek (injektor) pre obidva kanály
| množstvo | 4 ks | uveďte hodnotu
| dávkovanie vzorky v módoch: split, split s tlakovým pulzom, splitless, splitless s tlakovým pulzom | Áno | áno/nie
3.7. | Datastanica so softvérom
| množstvo | 2 ks | uveďte hodnotu
| ovládanie všetkých častí zariadenia z jedného bodu, vrátane zberu dát v automatizovaných sekvenciách vzoriek a ich vyhodnotenia po meraní alebo počas merania iných vzoriek | Áno | áno/nie
| automatizované prepočítanie výsledkov po zmene kalibračných parametrov | Áno | áno/nie
| on-line a off-line zobrazovanie chromatografických dát, bez nutnosti transportu dát do ďalších softvérov | Áno | áno/nie
| funkcia automatizovaného prepočítania výsledkov po zmene kalibračných parametrov | Áno | áno/nie
| bez nutnosti sieťového pripojenia na internet | Áno | áno/nie
Ostatné požiadavky na zostavy plynového chromatografu pre účely kriminalistickej toxikológie (typ 2)
| záruka (všetky komponenty) | min. 24 mesiacov | uveďte hodnotu
| v celkovej cene je zahrnutá doprava, kompletná inštalácia s následným overením funkčnosti a súvisiacich tovarov vrátane zaškolenia obsluhy (minimálne pre 2 osoby na každom pracovisku) | Áno | áno/nie
| ostatný spotrebný materiál potrebný na uvedenie zostavy do prevádzky | Áno | áno/nie
4. | Zostava stereomikroskopu pre účely kriminalistickej toxikológie
4.1. | Stereomikroskop
| množstvo | 2 ks | uveďte hodnotu
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
| Manuálne nastaviteľné optické zväčšenie s jemným aj hrubým zaostrením | v intervale min. 7x - 115x | uveďte hodnotu
| Plan-Apochromatický objektív so zväčšením 1x | s pracovnou vzdialenosťou min. 60 mm | uveďte hodnotu
| Ergonomický naklápací trinokulárny tubus so sklonom pre pripojenie digitálnej kamery | v intervale min. 5-45° | uveďte hodnotu
| Dva rovnaké okuláre, s tieniacimi očnicami, so zväčšením 10x | so šírkou zorného poľa min. 22 mm | uveďte hodnotu
| Dva rovnaké okuláre, s tieniacimi očnicami, so zväčšením 15x alebo 16x | so šírkou zorného poľa min. 16 mm | uveďte hodnotu
| LED kruhové segmentové osvetlenie s možnosťou ovládania intenzity, voľby segmentov a rotácie segmentov | Áno | áno/nie
| pracovná vzdialenosť | v intervale min. 55-135 mm | uveďte hodnotu
| vysokosvietivé LED diódy v osvetlení | min. 80 ks | uveďte hodnotu
| celková intenzita LED diód | min. 200 kLux | uveďte hodnotu
| Veľký stabilný statív s jemným aj hrubým nastavením fokusu a podstavou s rozmermi | min. 35 x 40 cm, s min. 60 cm dlhou vodiacou tyčou | uveďte hodnotu
| Apertúrna clona minimálne na zmenu hĺbky ostrosti | Áno | áno/nie
| Protiprachový krycí obal na celý mikroskop | Áno | áno/nie
4.2. | Digitálna kamera
| množstvo | 2 ks | uveďte hodnotu
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
| Farebná digitálna kamera pripojiteľná cez rozhranie USB 3.0 alebo iné ekvivalentné rozhranie s rozlíšením | min. 5 Mpx | uveďte hodnotu
| Snímkovacia frekvencia kamery (frames per second) v rozlíšení minimálne Full HD | min. 40 fps | uveďte hodnotu
| Rozlíšenie | min. Full HD | uveďte hodnotu
4.3. | Ovládací softvér
| množstvo | 2 ks | uveďte hodnotu
| Softvér pre ovládanie kamery s možnosťou snímania, spracovania, vyhodnocovania, archivácie obrazu a vytvárania výstupných reportov s meracími funkciami minimálne na meranie vzdialeností bodov, hrúbok vrstiev a priemerov častíc | Áno | áno/nie
| Možnosť snímania obrazu s vysokým dynamickým rozsahom a získavanie obrazu s nekonečnou hĺbkou ostrosti | Áno | áno/nie
4.4. | Dokustanica
| množstvo | 2 ks | uveďte hodnotu
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
| RAM | min. 8 GB | uveďte hodnotu
| HDD | min. 1 TB | uveďte hodnotu
| SSD | min. 128 GB | uveďte hodnotu
| opreračný systém | Windows 10 alebo novší | uveďte hodnotu
| USB port | min. 3 ks | uveďte hodnotu
| port pre komunikáciu s digitálnou kamerou a port pre lokálnu sieť | Áno | áno/nie
| LCD monitor s uhlopriečkou | min. 27" | uveďte hodnotu
| Klávesnica a myš | Áno | áno/nie
| OS Windows minimálne 10 (alebo novší), softvér MS Office minimálne 2019 (alebo novší) | Áno | áno/nie
Ostatné požiadavky na zostavy stereomikroskopu pre účely kriminalistickej toxikológie
| záruka (všetky komponenty) | min. 24 mesiacov | uveďte hodnotu
| doprava, kompletná inštalácia, overenie funkčnosti celej zostavy na mieste inštalácie, zaškolenie obsluhy pre prácu s mikroskopom a jeho časťami, dokustanicou a ovládacím softvérom kamery | Áno | áno/nie
5. | Zostava analytických a presných váh pre účely kriminalistickej toxikológie
5.1. | Analytické váhy
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
| Maximálna kapacita | ≥ 220 g | uveďte hodnotu
| Odčítateľnosť | 0,1 mg | uveďte hodnotu
| Zaručená opakovateľnosť | ≤ 0,1 mg | uveďte hodnotu
| Minimálna hmotnosť (0,1 %, USB, bežná) | ≤ 0,16 g | uveďte hodnotu
| Justáž | Interná/FACT | uveďte hodnotu
| Linearita ± | ≤ 0,2 mg | uveďte hodnotu
| Priemer kovovej misky na váženie | ≥ 90 mm | uveďte hodnotu
| Čas ustálenia | ≤ 2 s | uveďte hodnotu
| Ochrana proti preťaženiu | Áno | áno/nie
| Ochrana vážiacej cely pred nárazmi a vplyvmi prostredia a odolnosť voči agresívnym chemikáliám | Áno | áno/nie
| Funkcia dotykovej farebnej obrazovky aj pri používaní gumených rukavíc | Áno | áno/nie
| Správa používateľov | Áno | áno/nie
| Aplikácie, USB, Bluetooth a možnosť bezdrôtového pripojenia | Áno | áno/nie
| Úradne overiteľné | Áno | áno/nie
5.2. | Presné váhy
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
| Maximálna kapacita | ≥ 3200 g | uveďte hodnotu
| Odčítateľnosť | 0,01 g | uveďte hodnotu
| Zaručená opakovateľnosť | ≤ 0,01 g | uveďte hodnotu
| Minimálna hmotnosť (0,1 %, USB, bežná) | ≤ 14 g | uveďte hodnotu
| Justáž | Interná/FACT | uveďte hodnotu
| Linearita ± | ≤ 0,02 g | uveďte hodnotu
| Rozmery kovovej misky na váženie (H x Š) | ≥ 170 x 190 mm | uveďte hodnotu
| Čas ustálenia | ≤ 1,5 s | uveďte hodnotu
| Ochrana proti preťaženiu | Áno | áno/nie
| Funkcia dotykovej farebnej obrazovky aj pri používaní gumených rukavíc | Áno | áno/nie
| Aplikácie, USB, Bluetooth | Áno | áno/nie
| Napájanie zo siete aj batériou | Áno | áno/nie
| Úradne overiteľné | Áno | áno/nie
5.3. | Váhový stôl (špeciálny)
| množstvo | 3 ks | uveďte hodnotu
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
| Spevnená kovová kostra vhodným spôsobom ošetrená | Áno | áno/nie
| Váhová doska zo žuly | Áno | áno/nie
| Rozmery vážiacej plochy | min. 600 x 600 mm | uveďte hodnotu
| Výška stola od zeme po povrch pracovnej dosky | min. 750 mm, max. 800 mm | uveďte hodnotu
| Doska umiestnená na gumových silenblokoch | Áno | áno/nie
| Celý stôl na nožičkách s aretáciou | Áno | áno/nie
Ostatné požiadavky na zostavy analytických a presných váh pre účely kriminalistickej toxikológie
| záruka (všetky komponenty) | min. 24 mesiacov | uveďte hodnotu
| doprava, kompletná inštalácia, sprevádzkovanie, nastavenie štandardnej konfigurácie analytických a presných váh, základné zaškolenie obsluhy a prvotné overenie analytických a presných váh | Áno | áno/nie
| dve preventívne prehliadky (po 12 mesiacoch a po 24 mesiacoch) vykonané zaškoleným servisným technikom | Áno | áno/nie
Možnosť predloženia ekvivalentov (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)
| Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v poznámke - stĺpec 2) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu. | N/A | N/A | N/A | N/A
Požiadavky a dokumentácia pri odovzdaní predmetu zákazky (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)
| Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite I. triedy a v bezchybnom stave v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú, a to najmä návod na použitie, informácie o manipulovaní a skladovaní písané v slovenskom jazyku prípadne českom jazyku | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy | N/A | N/A | N/A

## Časť predmetu zákazky "C"
Príloha č. 1 Súťažných podkladov a Príloha č. 1 Zmluvy
Názov zákazky: Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu
Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia
!!!Uchádzač vyplní len tú časť opisu predmetu zákazky (tabuľku zodpovedajúcu jednotlivej časti predmetu zákazky, nachádzajúcu sa na jednotlivých záložkách), do ktorej predkladá svoju ponuku!!!
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa, ak je to relevantné. Uchádzačom ponúkaný tovar musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.
Časť predmetu zákazky "C" |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného tovaru |  | POZNÁMKA
|  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | Požadovaná hodnota parametra | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2.
1. | Objektív pre DXR3 Raman mikroskop ThermoScientific
1.1. | Objektív pre DXR3 Raman mikroskop ThermoScientific (typ 1)
| množstvo: | 1 ks | uveďte hodnotu
| objektív PLAN FL N so zväčšením 100x | Áno | áno/nie
| dlhá pracovná vzdialenosť (LWD) | min. 3,3 mm | uveďte hodnotu
| numerická apertúra | min. 0,8 | uveďte hodnotu
| pre svetlé pole (BF) a tmavé pole (DF), vhodný pre pozorovanie v transmisii, reflexii a fluorescencii | Áno | áno/nie
| objektív do revolverovej hlavice mikroskopu zn. OLYMPUS | Áno | áno/nie
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
1.2 | Objektív pre DXR3 Raman mikroskop ThermoScientific (typ 2)
| množstvo: | 1 ks | uveďte hodnotu
| objektív PLAN FL N so zväčšením 50x | Áno | áno/nie
| dlhá pracovná vzdialenosť (LWD) | min. 10,6 mm | uveďte hodnotu
| numerická apertúra | min. 0,5 | uveďte hodnotu
| pre svetlé pole (BF) a tmavé pole (DF), vhodný pre pozorovanie v transmisii, reflexii a fluorescencii | Áno | áno/nie
| objektív do revolverovej hlavice mikroskopu zn. OLYMPUS | Áno | áno/nie
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
Ostatné požiadavky na objektívy pre DXR3 Raman mikroskop ThermoScientific
| záruka na objektívy | min. 24 mesiacov | uveďte hodnotu
| v celkovej cene je zahrnutá doprava, kompletná inštalácia s následným overením funkčnosti vrátane zaškolenia obsluhy (minimálne pre 2 osoby) | Áno | áno/nie
Možnosť predloženia ekvivalentov (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)
| Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v poznámke - stĺpec 2) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu. | N/A | N/A | N/A | N/A
Požiadavky a dokumentácia pri odovzdaní predmetu zákazky (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)
| Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite I. triedy a v bezchybnom stave v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú, a to najmä návod na použitie, informácie o manipulovaní a skladovaní písané v slovenskom jazyku prípadne českom jazyku | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy | N/A | N/A | N/A

## Časť predmetu zákazky "D"
Príloha č. 1 Súťažných podkladov a Príloha č. 1 Zmluvy
Názov zákazky: Modernizácia prístrojov pre kriminalistickú chémiu, kriminalistickú toxikológiu a kriminalistickú genetickú analýzu
Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia
!!!Uchádzač vyplní len tú časť opisu predmetu zákazky (tabuľku zodpovedajúcu jednotlivej časti predmetu zákazky, nachádzajúcu sa na jednotlivých záložkách), do ktorej predkladá svoju ponuku!!!
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa, ak je to relevantné. Uchádzačom ponúkaný tovar musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.
Časť predmetu zákazky "D" |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného tovaru |  | POZNÁMKA
|  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | Požadovaná hodnota parametra | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2.
1. | Zostava termomixéru s príslušenstvom pre účely kriminalistickej genetickej analýzy
1.1 | Termomixér:
| množstvo | 8 ks | uveďte hodnotu
| frekvencia miešania | min. rozsah 300 – 3 000 ot./min | uveďte hodnotu
| teplotný rozsah | min. od 20 do 100 °C s presnosťou maximálne ± 0.5 °C pri 20 – 45 °C | uveďte hodnotu
| polomer pohybu miešania | min. 1.5 mm | uveďte hodnotu
| nastaviteľný časovač | min. v rozsahu od 15 sek. do 99 hod. | uveďte hodnotu
| funkcia nepretržitého chodu | Áno | áno/nie
| rýchlosť ohrevu | min. 5 °C/min | uveďte hodnotu
| rýchlosť chladenia | min. 2.5 °C/min | uveďte hodnotu
| automatické rozpoznávanie bloku | Áno | áno/nie
| USB rozhranie | Áno | áno/nie
| Výrobca | N/A | uveďte názov
| Typové označenie | N/A | uveďte názov
1.2 | Smart blok (typ 1):
| množstvo | 8 ks | uveďte hodnotu
| termoblok pre min. 24 x 1,5 ml skúmavky (typu DNA LoBind® Tubes používané v súčasnoti na pracovisku verejného obstarávateľa) | Áno | áno/nie
| izolovaný termoblok na bezpečnú manipuláciu bez popálenia sa obsluhujúceho personálu | Áno | áno/nie
| možnosť výmeny bloku bez použitia nástrojov | Áno | áno/nie
1.3 | Termo top:
| množstvo | 8 ks | uveďte hodnotu
| vyhrievané veko na smart blok pre min. 24 x 1,5 ml skúmavky zabraňujúce kondenzácii vo veku skúmavky, čím zachováva koncentráciu vzoriek počas inkubačnej doby stále konzistentnú | Áno | áno/nie
1.4. | Smart blok (typ 2):
| množstvo | 1 ks | uveďte hodnotu
| termoblok pre min. 4 x 50 ml falkonky | Áno | áno/nie
| izolovaný termoblok na bezpečnú manipuláciu bez popálenia sa obsluhujúceho personálu | Áno | áno/nie
| možnosť výmeny bloku bez použitia nástrojov | Áno | áno/nie
Ostatné požiadavky
| záruka na celú zostavu (všetky komponenty) | min. 24 mesiacov | uveďte hodnotu
| v celkovej cene je zahrnutá doprava, kompletná inštalácia s následným overením funkčnosti a súvisiacich tovarov vrátane zaškolenia obsluhy (minimálne pre 2 osoby na každom pracovisku) | Áno | áno/nie
Možnosť predloženia ekvivalentov (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)
| Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v poznámke - stĺpec 2) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu. | N/A | N/A | N/A | N/A
Požiadavky a dokumentácia pri odovzdaní predmetu zákazky (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)
| Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite I. triedy a v bezchybnom stave v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú, a to najmä návod na použitie, informácie o manipulovaní a skladovaní písané v slovenskom jazyku prípadne českom jazyku | v zmysle bodu 4.1 Zmluvy | N/A | N/A | N/A