## Technická špecifikácia
|  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača/dodávateľa:
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Zariadenie pre automatizovanú iónovú analýzu vzoriek za pomoci lúča vysokoenergetického svetla
Predpokladaný objem: |  | 1 ks
| por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Základné technické parametre | 1 | Stolný hmotnostný spektrometer s technológiou Matrix-assisted laser desorption/ionisation time of flight mass spectrometry | áno
| 2 | Kompletné CE-IVD riešenie využívajúce stolný hmotnostný spektrometer pre meranie v lineárnom móde a kompletný software s referenčnou databázou pre rutinné identifikácie mikroorganizmov a nebezpečných biologických agens. Možnosť využitia systému pre detekciu mechanizmov rezistencie a citlivosti na antibiotiká. | áno
| 3 | Možnosť identifikácie kvasiniek a vláknitých húb. (knižnica pre mykologické laboratórium) | áno
| 4 | Systém umožňujúci identifikáciu mikroorganizmov z kultúr. | áno
| 5 | CE-IVD systém umožňujúci identifikáciu mikroorganizmov z primárnych vzoriek (hemokultúry) | áno
| 6 | Možnosť identifikácie karbapenemáz a iných mechanizmov rezistencie baktérií. | áno
| 7 | Celková doba identifikácie mikroorganizmu z pozitívnej hemokultúry | áno
| 8 | Celková doba identifikácie mikroorganizmu z pozitívnej hemokultúry | max. 15 minút
| 9 | Hlučnosť | max. 60 dB
| 10 | CE-IVD software pre klinickú diagnostiku | áno
| 11 | Automatizované čistenie ionizačného zdroja bez nutnosti manuálneho zásahu obsluhy | áno
| 12 | Zabudovaný LASER s pulzovou frekvenciou 200 Hz. | áno
| 13 | Životnosť LASERu minimálne 500 miliónov pulzov alebo 7 ročná záruka | áno
| 14 | Vysokovýkonná vákuová pumpa s výkonom | min. 260 l/s
| 15 | Uvedenie systému do vákua | max. 3 hod.
| 16 | Možnosť napojenia do LIS. | áno
| 17 | Ovládacia stanica na správu systému a analýzu dát s dostatočným hardwer vybavením: -laserová tlačiareň - toner kvôli kompatibilite s ostatnými tlačiarňami vo FN TN: W1490A, W1490X - myš, klávesnica, LCD monitor s uhlopriečkou min. 24“ -operačný systém minimálne Microsoft Windows 10 Pro alebo ekvivalent | áno
| 18 | UPS s kapacitou odpovedajúcou zariadeniu, minimálne 30 minút. | áno
| 19 | Opakovane použiteľné MALDI terčíky, min. 5 ks | áno
| 20 | Odborné zaškolenie užívateľov | áno
Plná autorizovaná servisná podpora:
| 21 | Doba autorizovanej servisnej podpory | min. 24 mesiacov
| 22 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom | áno
| 23 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
| 24 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
| 25 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu
| 26 | Poskytnutie náhradného zariadenia, ktoré bude spĺňať technickú špecifikáciu na predmet zákazky a to v prípade, ak servis bude trvať dlhšie ako 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu | áno
| 27 | Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok | áno
| 28 | Bezplatná bezpečnostnotechnická prehliadka a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac 14 dní pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory | áno
| 29 | V plnej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia | áno
| 30 | Spôsob pripojenia prístroja do počítačovej siete verejného obstarávateľa musí dodávateľ konzultovať s IT administrátormi verejného obstarávateľa minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je dodávateľ povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky | áno
| 31 | Ak bude dodávateľ požadovať vzdialenú správu dodaného prístroja, musí vopred uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktorá bližšie upraví zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov verejného obstarávateľa. | áno
štartovací balík spotrebného materiálu | 32 | Štartovací balík spotrebného materiálu | áno
|  | sterilné, dlhé špičky z bio-plastu, v krabičke min. po 96 ks, pre objem 0.1-10 ul, na vykonanie min. 1 000 identifikácií | áno
|  | sterilné, safe-lock, PCR čisté mikroskúmavky na vykonanie min. 1 000 identifikácií | áno
|  | potrebné chemikálie vhodné na analýzu s MALDI systémom, na vykonanie min. 1 000 identifikácií | áno
Spotrebný materiál na obdobie 12 mes. | 33 | Spotrebný materiál na obdobie 12 mes. | áno
|  | IVD alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic, MALDI matrica, min. 8 ks/ 1 rok | áno
|  | IVD Kalibračný štandard určený pre použitie IVD MALDI, 5 zkumaviek, min. 2 ks/ 1 rok | áno
|  | MALDI dostička z leštenej ocele pre nanášanie vzoriek, opakovateľne použiteľná, 96 pozícií, min. 2 ks / 1 rok | áno
|  | Utierky min. 2-vrstvé, biele, rozmer 20,5 x 20 cm, min. 5 ks / 1 rok | áno
|  | Formic acid. 98+% čistota, min. 2 ks / 1 rok | áno
|  | Voda. LC-MS, HPLC-UV/VIS kvalita, min. 8 ks / 1 rok | áno
|  | Acetonitrile LC-MS, HPLC-UV/VIS kvalita, 2 ks / 1 rok | áno
|  | sterilné, dlhé špičky z bio-plastu, v krabičke min. po 96 ks, pre objem 0.1-10 ul, min. 30 ks / 1 rok | áno