## Časť 1-EF záznamový systém
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Príloha č. 12 SP: Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 ku KZ)
Špecifikácia predmetu zákazky - časť 1
Elektrofyziologický záznamový systém vrátane pracovnej stanice
Technická špecifikácia |  |  | Vyplní uchádzač | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota | áno/nie
1 | Elektrofyziologický záznamový systém aj s príslušenstvom navrhnutý na použitie pre elektrofyziologické výkony a katétrové ablácie s možnosťou monitorovania a záznamu elektrofyziologických a aj hemodynamických parametrov s voliteľným zobrazovaním obrazov na monitoroch v zákrokovej a ovládacej miestnosti | áno
2 | Plnohodnotná kompatibilita s 3D elektroanatomickými mapovacími systémami | áno
3 | Prenášanie snímok elektrofyziologického záznamového systému na monitor systému digitálnej angiografie LDM (Large Display Monitor) | áno
4 | Počítač s najmenej dvoma farebnými TFT/LCD monitormi s diagonálou min. 24” | áno
5 | Dynamické rozlíšenie digitálne spracovávaného signálu | min. 16 bitov
6 | Vzorkovacia frekvencia signálov | 1 - 4 kHz
7 | Počet pripojiteľných bipolárnych intrakardiálnych signálov | min. 160
8 | Počet elektródových vstupov vo veľmi vysokom rozlíšení v časovej aj amplitúdovej osi | min. 320
9 | Vstupy pre 12-zvodové povrchové EKG | 1 - 10 mV
10 | Počet pripojiteľných stimulačných vstupov | 2 - 4
11 | Počet pripojiteľných ivazívnych tlakov | 2 - 4
12 | Zobrazovanie a záznam unipolárnych aj bipolárnych intrakardiálnych signálov | áno
13 | Vizualizácia a fungovanie s rôznymi typmi RF a Kryo generátorov | áno
14 | Synchronizácia stimulácie s EKG/IEGM | áno
15 | Export online a review zobrazenia na obrazovku angiografu | áno
16 | Možnosť napojenia na monitor vitálnych funkcií | áno
17 | Možnosť automatického porovnávania percentuálnej zhody QRS s uloženým vzorom QRS | áno
18 | Možnosť využiť softvér na iných pracovných počítačoch/laptopoch, ktorý umožňuje si prehliadnuť záznam zo zákroku aj s možnými úpravami | áno
19 | Integrácia obrazu s veľkým displejom angiografického systému | áno
20 | Možnosť zobrazenia údajov RF generátora | áno
21 | Jednoduché prepojenie s 3D mapovacím systémom | áno
22 | Klávesnica, myš | áno
23 | Možnosť pripojenia tzv. "pin boxu" s osemdesiatimi unipolárnymi vstupmi, do každého vstupu | áno
24 | Tlačiareň | áno
25 | Možnosť exportu dát do Microsoft PowerPoint a Word | áno
26 | Systém fungujúci na platforme Windows 10 | áno
27 | Možnosti pripojenia na nemocničnú sieť | áno
28 | Archivácia záznamových dát na sieťovom disku na úrovni elektrofyziologického softwéru | áno
29 | Rýchle ukladanie pacientských dát na disk zahŕňajúce aj identifikačné údaje pacienta | áno
30 | HL7 export dát pre nemocničný systém | áno
31 | DICOM MWL import pacientských dát cez komunikačné užívateľské rozhranie | áno
32 | Počítačový modul pre elektrofyziologický záznamový systém | áno
Stimulačný programovateľný systém
33 | Programovateľný stimulátor s minimálne dvoma kanálmi, na základe počítačovej platformy s vlastnou klávesnicou, LCD dotykovým monitorom a riadiacim stimulátorom umiestneným v ovládacej miestnosti. Stimulačný systém bude súčasťou elektrofyziologického záznamového systému. | áno
34 | Počet stimlačných kanálov | 2 - 4
35 | Funkcia bezpečnostnej stimulácie | áno
36 | Funkcia EKG synchronozácia tzv."sensing" | áno
37 | Synchronizácia stimulácie s EKG/IEGM | áno
38 | Ovládanie pomocou dotykového displeja | áno
39 | Možnosť ovládania stimulátora pomocou programovateľnej klávesnice záznamového systému | áno
40 | Amplitúda stimulačného pulzu programovateľná v rozsahu minimálne | 0,1 - 25 mA
41 | Dĺžka stimulačného pulzu programovateľná v rozsahu minimálne | 0,5 - 10 ms
42 | Počet predprogramovaných protokolov | 18
43 | Počet individuálne prednastaviteľných protokolov | 6
44 | Počet extra stimulov v rozsahu minimálne | 1 - 6
Ostatné požiadavky
45 | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný. | áno
46 | Záručná doba min. 24 mesiacov a záručný servis, plné servisné pokrytie vrátane náhradných dielov. | áno
47 | Bezplatný servis počas záručnej doby 24 mesiacov. | áno
48 | Uvedenie zariadenia do prevádzky. | áno
49 | Aplikačné školenie v rozsahu minimálne 1hodiny, pre min. 3 zamestnancov pracoviska. | áno
50 | Servisné služby dostupné do 24 hodín. | áno
51 | Nástup servisného technika do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy. V prípade neodstránenia poruchy do 48 hod. od jej nahlásenia, požaduje objednávateľ zapožičať porovnateľné zariadenia po dobu opravy, pre zabezpečenie kontinuálnej funkcie pracoviska. | áno
52 | Služby spojené s dodaním tovaru, tj zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov. | áno
53 | Kompletizácia, montáž a inštalácia zariadenia do prevádzky. | áno
54 | Odovzdanie dokladov potrebných na jeho prevzatie a užívanie (dodací list, preberací protokol, faktúra, manuál pre obsluhu v slovenskom, resp. českom jazyku, záručný list). | áno
55 | Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky, spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia, a zrealizuje plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie plnenia. | áno
56 | Požaduje sa predložiť kópia dodacieho listu od výrobcu zariadenia, vrátane sériového čísla zariadenia. | áno
57 | Požaduje sa dostupnosť technickej podpory mapovacieho systému deklarovanú výrobcom od dátumu predaja na obdobie minimálne 10 rokov. | áno
58 | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia. | áno
V [●], dňa [●] |  | ...................................................
[meno a priezvisko]
[obchodné meno / názov a funkcia]
[vlastnoručný podpis]

## Časť 2-3D anatom. map. systém
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Príloha č. 12 SP: Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 ku KZ)
Špecifikácia predmetu zákazky - časť 2
3D anatomický mapovací systém vrátane pracovnej stanice a aplikačných softvérov
Technická špecifikácia |  |  | Vyplní uchádzač | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota | áno/nie
3D navigačný a mapovací systém - 1 ks
1 | 3D elektroanatomický mapovací a navigačný systém aj s príslušenstvom navrhnutý na použitie pre elektrofyziologické výkony a katétrové ablácie s voliteľným zobrazovaním obrazov na monitoroch v zákrokovej a ovládacej miestnosti | áno
2 | Súčasná 3D vizualizácia pomocou spracovania signálu z diagnostických elektród | min. 120
3 | Súčasná 3D vizualizácia pomocou spracovania signálu z ablačných elektród | min. 4
4 | Možnosť výberu z 2 samostatných režimov mapovania - impedančného a magnetického | áno
5 | Kontaktné mapovanie vysoko detailných anatomických a elektrických máp | áno
6 | Možnosť súčasného vytvárania anatomických a elektrických máp pomocou všetkých dostupných diagnostických a ablačných katétrov | áno
7 | Otvorenosť platformy v impedančnom režime- možnosť voľby akéhokoľvek diagnostického alebo ablačného nemagnetického katétra všetkých značiek | áno
8 | Možnosť importu 3D dát z počítačovej tomografie do 3D mapovacieho systému | áno
9 | Možnosť automatického ukladania aktivačných bodov podľa vopred zvolených kritérií | áno
10 | Podpora katétrov, ktoré umožňujú vytváranie máp s vysokou hustotou aktivačných bodov | áno
11 | Omnipolárna technológia | áno
12 | Grafické zobrazenie signálu v reálnom čase tzv. LiveView | áno
13 | Respiračná kompenzácia | áno
14 | Možnosť automatického porovnávania morfológie 12-zvodového EKG | áno
15 | Možnosť zobrazenia zhody medzi referenčným 12-zvodovým EKG a EKG počas stimulácie | áno
16 | Možnosť zobrazenia viacerých elektrofyziologických katétrov v 3D rekonštruovaných srdcových oddieloch v reálnom čase počas výkonu | áno
17 | Možnosť rôzneho spôsobu zobrazenia veľkosti sily, tlaku, a smeru pôsobenia katétra na tkanivo (graficky, číselne) | áno
18 | Automatické označovanie bodov ablačných lézií na základe vopred nastavených parametrov | áno
19 | Pracovná stanica s min. 24" displejom | áno
20 | Integrácia obrazu s large displejom angiografického systému | áno
21 | Advanced Mapping Softvérová licencia obsahujúca všetky najnovšie moduly | áno
Rádiofrekvenčný ablačný generátor - 1 ks
22 | Nastaviteľný režim kontroly teploty a režim kontroly výkonu | áno
23 | Podpora režimov dodávania energie: nezávisle, sekvenčne, simultánne | áno
24 | Možnosť nastavenia parametrov generátora pomocou ovládača v ovládacej miestnosti a ovládanie aktivácie energie pomocou pedálu | áno
25 | Zobrazenie údajov z generátora v okne mapovacieho a záznamového systému | áno
26 | Regulovaný výkon v rozsahu minimálne 1-100 W | áno
27 | Meranie impedancie v rozsahu minimálne 50-300 Ω | áno
28 | Nastaviteľná teplota v rozsahu minimálne 15-80 °C | áno
29 | Kompatibilita s 3D mapovacím systémom s grafickou možnosťou zobrazenia údajov na displeji | áno
30 | Nastaviteľný čas aplikácie v rozsahu minimálne 1- 900 sekúnd | áno
Modul pre zobrazenie informácií o sile kontaktu ablačného katétra o myokard - 1 ks
31 | Modul pre pripojenie ablačných katétrov s možnosťou monitorovania sily a efektivity prítlaku na tkanivo počas ablácie (indikátory FTI a LSI) | áno
32 | Zobrazenie indexu FTI sily kontaktu a času | áno
33 | Zobrazenie indexu LSI kvality vytvorenej lézie | áno
34 | Možnosť automatického zobrazenia lézií na základe vopred určených parametrov | áno
35 | Technológia merania sily pomocou interferometrie | áno
36 | Kompatibilita s 3D mapovacím systémom s grafickou možnosťou zobrazenia údajov na displeji a s možnosťou nastavenia parametrov | áno
Irigačná pumpa - 1 ks
37 | Vhodná pre chladenie ablačných katétrov | áno
38 | Autokontrola výstupného tlaku a bublín v systéme | áno
39 | Možnosť ovládania priamo z ovládača rádiofrekvečného ablačného generátora | áno
40 | Počet režimov preplachovania minimálne 2 | áno
41 | Rozsah prietokovej rýchlosti minimálne 1-40 ml/min | áno
42 | Prietoková rýchlosť plnenia minimálne 60 ml/min | áno
43 | Detekovanie bublín veľkosti už od 2 µl | áno
Ostatné požiadavky
44 | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný. | áno
45 | Záručná doba min. 24 mesiacov a záručný servis, plné servisné pokrytie vrátane náhradných dielov. | áno
46 | Bezplatný servis počas záručnej doby 24 mesiacov. | áno
47 | Uvedenie zariadenia do prevádzky. | áno
48 | Aplikačné školenie v rozsahu minimálne 1hodiny, pre min. 3 zamestnancov pracoviska. | áno
49 | Servisné služby dostupné do 24 hodín. | áno
50 | Nástup servisného technika do 24 hod. (v pracovných dňoch) od nahlásenia poruchy. V prípade neodstránenia poruchy do 48 hod. od jej nahlásenia, požaduje objednávateľ zapožičať porovnateľné zariadenia po dobu opravy, pre zabezpečenie kontinuálnej funkcie pracoviska. | áno
51 | Služby spojené s dodaním tovaru, tj zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov. | áno
52 | Kompletizácia, montáž a inštalácia zariadenia do prevádzky. | áno
53 | Odovzdanie dokladov potrebných na jeho prevzatie a užívanie (dodací list, preberací protokol, faktúra, manuál pre obsluhu v slovenskom, resp. českom jazyku, záručný list). | áno
54 | Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky, spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia, a zrealizuje plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie plnenia. | áno
55 | Požaduje sa predložiť kópia dodacieho listu od výrobcu zariadenia, vrátane sériového čísla zariadenia. | áno
56 | Požaduje sa dostupnosť technickej podpory mapovacieho systému deklarovanú výrobcom od dátumu predaja na obdobie minimálne 10 rokov. | áno
57 | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia. | áno
V [●], dňa [●] |  | ...................................................
[meno a priezvisko]
[obchodné meno / názov a funkcia]
[vlastnoručný podpis]