## Časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 1
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 1 | Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície. Dvojlisté s úzkym šicím ringom pre supraanulárnu aortálnu implantáciu veľkostí 17-29 s nasledovnými parametrami: Nízkoprofilová chlopňová protéza so supraanulárnou výškou: Nr.19 ≤ 6mm; Nr.23 ≤ 7,5mm; Vysoké hodnoty EOA (Effective Orifice Area) : Nr.19 ≥ 1,8cm2; Nr.23 ≥ 2,9cm2 ; Otvárací uhol listov protézy ≥ 85°; Rotabilita; Biokompatibilita; RTG kontrastný prstenec | ks | 32
Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 1 je prílohou tejto prílohy.
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov:
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 2
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 2 | Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície. Dvojlisté pre intraanulárnu a supraanulárnu aortálnu implantáciu veľkostí 27/29 intraanulárne, 19 – 25 supraanulárne s nasledovnými parametrami: Otvárací uhol listov protézy = 90°; Rotabilita; Biokompatibilita; RTG kontrastný prstenec ; Možnosť redukcia bezpečnej hladiny antikoagulácie ( INR < 2) | ks | 80
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 2 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlipňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 3
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 3 | Biologické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície. Stentované perikardiálne nízkoprofilové biologické protézy pre supraanulárnu aortálnu implantáciu veľkostí 19-29, s nasledovnými parametrami: Implantačná výška Nr.19 ≤ 14mm; Nr.21 ≤ 15mm; Flexibilita stentu chlopňovej protézy; Stress Free fixácia biologického tkaniva; Antikalcifikačná úprava; EOA (Effective Orifice Area) : Nr.19 ≥ 1,2 cm2 ; Nr. 21 ≥ 1,8 cm2; Nízke transvalvulárne PG (Pressure Gradient); Biokompatibilita; RTG kontrastný prstenec; Preukázaná dlhá životnosť chlopní aj u pacientov mladších ako 65 rokov | ks | 68
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 3 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 4
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 4
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 4 | Biologické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície Stentované perikardiálne nízkoprofilové biologické protézy pre totálne supraanulárnu aortálnu implantáciu veľkostí 19-29, s nasledovnými parametrami: Úplná supraanulárna implantačná pozícia; Antikalcifikačná úprava; Nízke transvalvulárne gradienty u všetkých veľkostí; Nízka implantačná výška; Ultrakrátke premývanie; Antikalcifikačná úprava; EOA (Effective Orifice Area) : Nr.19 ≥ 1,7 cm2 ; Nr. 25 ≥ 3,2 cm2; Biokompatibilita; RTG kontrastný prstenec | ks | 520
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 4 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 5
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz | [5 empty] | ČASŤ 5
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 5 | Biologické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície. Stentované prasačie biologické protézy pre supraanulárnu aortálnu implantátu veľkostí 19-29, s nasledovnými parametrami: Antikalcifikačná úprava; Výška profilu Nr.19 ≤ 14 mm; Nr.21 ≤ 15 mm; Flexibilita stentu chlopňovej protézy; Biokompatibilita | ks | 96
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 5 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 6
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 6
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | K | L | M | N
Časť 6 | Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do mitrálnej pozície. Dvojlisté so širším šicím ringom pre intraanulárnu mitrálnu implantáciu veľkostí 17-33 s nasledovnými parametrami: Nízkoprofilová chlopňová protéza; GOA (Geometric Orifice Area) Nr.27 ≥ 3,6 cm2 ; Otvárací uhol listov ≥ 85°; Rotabilita; Biokompatibilita; RTG kontrastný prstenec | ks | 16
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 6 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 7
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 7
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | j | K | L | M | N
Časť 7 | Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do mitrálnej pozície. Dvojlisté pre intraanulárnu a supraanulárnu mitrálnu implantáciu veľkostí 23,25, 27/29, 31/33 supraanulárne, s nasledovnými parametrami: Otvárací uhol listov protézy = 90⁰; Rotabilita; Biokompatibilita; RTG kontrastný prstenec; Možnosť redukcia bezpečnej hladiny antikoagulácie ( INR <2) | ks | 32
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 7 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 8
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 8
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 8 | Biologické chlopňové protézy pre implantáciu do mitrálnej pozície. Stentovaná perikardiálna nízkoprofilová biologická protéza pre supraanulárnu mitrálnu implantáciu veľkostí 25-33, s nasledovnými parametrami: Asymetrický anatomický tvar šicieho prstenca; Flexibilita stentu chlopňovej protézy; Stress Free fixácia biologického tkaniva; Antikalcifikačná úprava; Minimálna ventrikulárna projekcia Nr.27 ≤ 8mm; Biokompatibilita ; RTG kontrastný prstenec | ks | 128
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 8 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 9
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 9
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 9 | Biologické chlopňové protézy pre implantáciu do mitrálnej pozície. Stentovaná prasačia biologická protéza pre supraanulárnu mitrálnu implantáciu veľkostí 25-33, s nasledovnými parametrami: Antikalcifikačná úprava; Výška profilu Nr.25 ≤ 18 mm; Nr.27 ≤ 19 mm; Flexibilita stentu chlopňovej protézy; Biokompatibilita | ks | 96
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 9 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 10
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 10
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 10 | Anuloplastické ringy. Semiflexibilný anuloplastický prstenec na mitrálny anulus veľkostí 24-40, s nasledovnými parametrami: Zachovávanie anteroposteriórneho a transverzálneho diametru mitrálneho ústia v pomere 3:4 počas systoly; Sedlovitý tvar anteriórnej rigidnej časti; Posteriórna flexibilita; Plný ring; Markery interkomisurálnej vzdialenosti; Rigidita ringu počas implantácie a viazania uzlov; RTG kontrastný prstenec; Biokompatibilita | ks | 200
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 10 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 11
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 11
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
,
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 11 | Anuloplastické ringy. Semirigidný anuloplastický prstenec na mitrálny anulus veľkostí 24-38, s nasledovnými parametrami: Elasticita pamäťového materiálu krúžku; Vodiaci systém na rekonštrukciu subvalvulárneho aparátu; Progresívna 3D flexibilita; Plný ring; Markery interkomisurálnej vzdialenosti; Rigidita ringu počas implantácie a viazania uzlov; RTG kontrastný prstenec; Biokompatibilita | ks | 60
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 11 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 12
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 12
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 12 | Anuloplastické ringy. Semirigidný anuloplastický prstenec na trikuspidálny anulus veľkostí 26-36, s nasledovnými parametrami: Progresívna flexibilita; Inkompletný ring; Anatomický 3D tvar; Rigidita a stabilizácia ringu počas implantácie a viazania uzlov; RTG kontrastný prstenec; Biokompatibilita | ks | 376
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 12 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 13
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 13
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 13 | Aortálny konduit s cievnou protézou napodobňujúcou tvar Valsalvových sinusov. Aortálny valve/graft konduit veľkostí 19-29, s nasledovnými parametrami: Rotabilná, mechanická chlopňová protéza s rtg kontrastným prstencom veľkosti 19-29; GOA (Geometric Orifice Area): Nr.19 ≥ 2,05 cm2; Vnútorný priemer chlopňového ústia (Valve Orifice Inner Diameter): Nr.19 ≥ 16,5 mm; Otvárací uhol listov protézy = 85°; Nízkoporózna, vrapovaná, želatínou impregnovaná, biokompatibilná cievna protéza priemeru 20 – 30 mm s konštrukčnou imitáciou aortálnych sinusov, nevyžadujúca predzrážanie; dĺžka cievnej protézy ≥ 10 cm; Súčasťou setu je jednorazový sterilný kauter | ks | 20
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 13 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 14
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 14
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 14 | Bezstehová perikardiálna chlopňová protéza pre implantáciu do aortálnej pozície veľkosti S ( 19-21), M (21-23), L (23-25) a XL ( 25-27) s nasledovnými parametrami: Výška stentu podľa veľkostí S ≤ 31mm; L ≤ 33mm; XL ≤ 35±2mm; Samoexpandovateľný nitinolový stent; Biokompatibilita; Súčasťou dodávky je sada meračov veľkostí, systém na kolaps chlopne vrátane základne, duálny držiak, post-dilatačný katéter, nafukovacie zariadenie | ks | 88
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 14 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 15
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 15
Dokument: |  |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 15 | Biologický aortálny konduit s cievnou protézou napodobňujúcou tvar Valsalvových sinusov Biologický aortálny valve/graft konduit pozostávajúci z dvoch samostatných častí: - tkanej, nízkoporóznej, vrapovanej, želatínou impregnovanej, biokompatibilnej cievnej protézy priemeru 26 – 32 mm s konštrukčnou imitáciou aortálnych sinusov, špeciálne určenej na priame spojenie s aortálnou biologickou chlopňou pomocou manžety, ktorá je konštruovaná tak, aby prekryla len našívací prstenec chlopne zodpovedajúcej veľkosti bez toho, aby zasahovala do jej ústia, Dĺžka protézy min. 10 cm - aortálnej, nízkoprofilovej, biokompatibilnej, biologickej, perikardiálnej, stentovanej chlopne- vyrobenej z hovädzieho perikardu, s možnosťou supra/intraanulárnej implantácie, s krátkou dobou oplachovania pred implantáciou, s RTG kontrastným prstencom, s antikalcifikačnou úpravou (PRT), s úzkym šijacím stentom , s EOA (21mm/1,5cm2, 23mm/1,8cm2, 25mm/2,3cm2), s nízkymi transvalvulárnymi gradientami - súčasťou balenia je držiak graftu – zabraňuje možnej deformácii počas manipulácie
| 1. | Protéza ascendetnej aorty | ks | 40
| 2. | Chlopňa aortálna perikardiálna | ks | 40
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 15 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 16
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  | Dodávka srdcových chlopňových protéz |  |  |  |  | ČASŤ 16
Dokument: |  | Príloha č. 4 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
Časť | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[7 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Časť 16 | Bezstehová perikardiálna chlopňová protéza s kovovým stentom pre subanulárnu implantáciu do aortálnej pozície - veľkosti 19-27 s nasledovnými parametrami: - Antikalcifikačná úprava - „stress free“ fixácia použitého perikardiálneho tkaniva - Nízky transvalvulárny gradient (do 8,5mmHg) - Supraanulárny profil do 25mm - Biokompatibilita - Súčasťou dodávky je balónom expandovateľný zavádzací systém | ks | 48
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [5 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 16 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.7 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)