## PTK - Ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Injekčné dávkovače, infúzne dávkovače, dokovacie stanice
1.2 CPV:
33194100-7 Prístroje a nástroje na infúziu
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požaduje sa dodanie nových, nepoužívaných a nerepasovaných prístrojov na kontinuálne podávanie liekov, roztokov a infúznej terapie.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadované množstvo MJ za zmluvné obdobie
| Položka č. 1 | Injektomat |  | ks | 15
| Položka č. 2 | Infúzna pumpa |  | ks | 10
| Položka č. 3 | Dokovacia stanica |  | ks | 5
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Injektomat
| 1. | Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici
| 2. | Možnosť použitia striekačiek bežných objemov, minim.: 5,10,20,50 a 60ml.
| 3. | Možnosť použitia pre parenterálne podávanie, enterálne podávanie, podávanie svetlocitlivých liekov, a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy, event. možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy)
| 4. | Presnosť pri dávkovaní: ± 2 %
| 5. | Automatické uchytenie piesta striekačky čeľusťami pumpy.
| 6. | Mechanická brzda piestu striekačky – bezpečnostný prvok. Bráni podaniu nežiadúceho bolusu pri manipulácii.
| 7. | Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch.
| 8. | Režim KVO: rozsah nastavenia 0,1 – 3 ml/h
| 9. | História udalostí: pamäť na min. 100 záznamov udalostí. História udalostí musí ostať zachovaná aj po vybratí batérie.
| 10. | Možnosť zobraziť na displeji údaje o posledných minim 30 alarmoch a 30 posledných bolusoch
| 11. | Režimy bolusu: manuálny, naprogramovaný s prednastavením objemu/času bolusu a opakovaný posledný naprogramovaný bolus
| 12. | Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:
| 12.1 | - detekcia vloženia a správnosti injekčnej striekačky
| 12.2 | - meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku
| 12.3 | - predalarm pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)
| 12.4 | - signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka)
| 12.5 | - signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu
| 12.6 | - predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora
| 12.7 | - dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja
| 12.8 | - ukončenie Stand-by
| 12.9 | - vnútorná porucha prístroja
| 13. | Pumpa musí disponovať záložným generátorom zvukových alarmov v prípade výpadku štandardného generátora alarmov
| 14. | Pri zobrazení alarmového hlásenia na displeji musí ostať zobrazený názov lieku a nastavená rýchlosť dávkovania
| 15. | Možnosť zadať zoznam minim. 50 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky, nastavenie event. bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 10 kategórií
| 16. | Farebné kódovanie liekov podľa normy ISO
| 17. | Komunikácia pumpy cez rozhranie WiFi.
| 18. | Farebný dotykový displej, minimálne 4 palcový, rezistívny, umožňujúci obsluhu aj v mokrých rukaviciach
| 19. | Mechanické tlačidlá minimálne pre Zapnutie/vypnutie prístroja a zastavenie dávkovania STOP
| 20. | Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja manuálne aj automaticky pomocou snímača jasu okolia
| 21. | Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená striekčka
| 22. | Akumulátor s kapacitou na min. 11 hodín prevádzky pri rýchlosti 25 ml/h s vypnutým WiFi a min. 8 hodín pri rýchlosti 100 ml/h pri zapnutom WiFi
| 23. | Doba dobíjania batérie max. 6 hod.
| 24. | Možnosť vzájomného fyzického uchytenia minim. troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva
| 25. | Integrovaná rúčka na prenášanie
| 26. | Hmotnosť max. 2,1 kg vrátane akumulátora
| 27. | Odporúčaná pravidelná technická prehliadka (BTK) – minimálne dva roky
| 28. | Zobrazenie dátumu nasledujúcej BTK na displeji
| 29. | Funkcia dlhej pauzy Standby
| 30. | Úroveň IP krytia – minimálne proti striekajúcej vode so všetkých uhlov
| 31. | Deklarovaná životnosť prístroja cca 10 rokov
| 32. | Softvér v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
| 33. | Dodávateľ prístroja garantuje minimálne 3 ročný záručný servis
| 34. | Dodávateľ prístroja garantuje minimálne 6 mesačnú záruku na pozáručný servis
Položka č. 2 - Infúzna pumpa
| 1. | Infúzna pumpa kompatibilná s dokovacou stanicou pre injektomat.
| 2. | Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici
| 2. | Možnosť použitia pre parenterálne podávanie, enterálne podávanie, podávanie svetlocitlivých liekov, a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy, event. možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy)
| 3. | Presnosť pri dávkovaní: ± 3 %
| 4. | Možnosť použitia bez kvapkového senzora.
| 5. | Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch.
| 6. | Režim KVO: rozsah nastavenia 0,1 – 3 ml/h
| 7. | História udalostí: pamäť na min. 100 záznamov udalostí. História udalostí musí ostať zachovaná aj po vybratí batérie.
| 8. | Možnosť zobraziť na displeji údaje o posledných minim 30 alarmoch a 30 posledných bolusoch
| 9. | Režimy bolusu: manuálny, naprogramovaný s prednastavením objemu/času bolusu a opakovaný posledný naprogramovaný bolus
| 10. | Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:
| 10.1 | - detekcia vloženia a správnosti infúznej súpravy
| 10.2 | - otvorené predné dvierka
| 10.3 | - meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku
| 10.4 | - predalarm pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)
| 10.5 | - vzduchový alarm (jednorazová bublina, kumulované bubliny za hodinu), možnosť nastavenia citlivosti
| 10.6 | - signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu
| 10.7 | - predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora
| 10.8 | - dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja
| 10.9 | - ukončenie Stand-by
| 10.10 | - vnútorná porucha prístroja
| 11. | Pumpa musí disponovať záložným generátorom zvukových alarmov v prípade výpadku štandardného generátora alarmov
| 12. | Pri zobrazení alarmového hlásenia na displeji musí ostať zobrazený názov lieku a nastavená rýchlosť dávkovania
| 13. | Možnosť zadať zoznam minim. 50 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky, nastavenie event. bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 10 kategórií
| 14. | Farebné kódovanie liekov podľa normy ISO
| 15. | Komunikácia pumpy cez rozhranie WiFi.
| 16. | Farebný dotykový displej, minimálne 4 palcový, rezistívny, umožňujúci obsluhu aj v mokrých rukaviciach
| 17. | Mechanické tlačidlá minimálne pre Zapnutie/vypnutie prístroja a zastavenie dávkovania STOP
| 18. | Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja manuálne aj automaticky pomocou snímača jasu okolia
| 19. | Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená súprava
| 20. | Akumulátor s kapacitou na min. 10 hodín prevádzky pri rýchlosti 100 ml/h s vypnutým WiFi.
| 21. | Doba dobíjania batérie max. 6 hod.
| 22. | Možnosť vzájomného fyzického uchytenia minim. troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva
| 23. | Integrovaná rúčka na prenášanie
| 24. | Hmotnosť max. 2,1 kg vrátane akumulátora
| 25. | Odporúčaná pravidelná technická prehliadka (BTK) – minimálne dva roky
| 26. | Zobrazenie dátumu nasledujúcej BTK na displeji
| 27. | Funkcia dlhej pauzy Standby
| 28. | Úroveň IP krytia – minimálne proti striekajúcej vode so všetkých uhlov – IP x4
| 29. | Deklarovaná životnosť prístroja cca 10 rokov
| 30. | Softvér v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
| 31. | Dodávateľ prístroja garantuje minimálne 3 ročný záručný servis
| 32. | Dodávateľ prístroja garantuje minimálne 6 mesačnú záruku na pozáručný servis.
Položka č. 3 - Dokovacia stanica
| 1. | Stanica na uchytenie minim. 4 prístrojov (lineárnych dávkovačov, infúznych púmp, alebo kombinácia).
| 2. | Napájanie vložených prístrojov a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel.
| 3. | Jednoduché vybratie ktoréhokoľvek prístroja (dávkovača, pumpy) bez nutnosti manipulácie s iným prístrojmi umiestenými v stanici a jeho umiestenie v stanici v ktorejkoľvek voľnej pozícii.
| 4. | Možnosť rozšírenia celkovej zostavy až pre najmenej 8 prístrojov (dávkovačov, púmp).
| 5. | Integrovaná záložná batéria s kapacitou napájania na minimálne 4 hodiny činnosti dokovacej stanice, indikátor zostatkovej kapacity batérie.
| 6. | Úroveň IP krytia – minimálne proti striekajúcej vode so všetkých uhlov - IP x4
| 7. | Integrovaný systém na uchytenie infúznych hadičiek smerujúcich k pacientovi.
| 8. | Hmotnosť dokovacej stanice s horným krytom do 5,3 kg.
| 9. | Výška dokovacej stanice s horným krytom pre 4 prístroje do 50 cm.
| 10. | Centrálny zvukový a svetelný alarm v hornom kryte, možnosť nastavenia hlasitosti zvuku alarmu.
| 11. | Možnosť vzájomného fyzického spojenia viacerých dokovacích staníc do jedného celku, integrovaný zámok proti odpojeniu
| 12. | Možnosť rozšírenia o dátový modul s rozhraniami pre napojenie na počítačovú sieť.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
| 2. | Požaduje sa dodanie nových, nepoužívaných a nerepasovaných prístrojov/zariadení :
| 2.1. | do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie"),
| 2.2. | v pracovných dňoch,
| 2.3. | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
| 2.4. | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
| 2.5. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
| 2.6. | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
| 3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
| 4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
| 5. | Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
| 6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
| 7. | Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
| 8. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
| 9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
| 10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z faktúrovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t. t. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
| 11. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
| 12. | Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo 2. uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:
| 12.1. | verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny;
| 12.2. | verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejné obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade ak je to relevantné odstúpiť od zmluvy.
| 13. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
| 14. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
| 14.1. | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
| 14.2. | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
| 14.3. | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
| 14.4. | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadnia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
| 14.5. | vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
| 14.6. | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 19. tejto časti,
| 14.7. | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
| 14.8. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
| 14.9. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy.
| 15. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsiatichôsmich (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
| 16. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
| 16.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín,
| 16.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stodvadsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávateľom.
| 17. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
| 17.1. | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,-€ (slovom: desať Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,
| 17.2. | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,-€ (desať Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.
| 18. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
| 19. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
| 20. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
| 21. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
| 22. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
| 23. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
| 24. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
| 25. | Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk .
| 26. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (uchádzač bude predkladať v ponuke v súťaži, pokiaľ nie je uvedené inak) |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
| 2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 3. | Prospektový materiál
| 4. | V prípade, ak je to relevantné právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM
| 5. | Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy
| 6. | Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline", „Helpdesk", „Call centrum ..."pre potreby plnenia zmluvy
| 7. | Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie.
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač