**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov nemocničných lôžok, výškovo nastaviteľných a polohovateľných, vrátane matraca, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Centra robotickej chirurgie.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č** | **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
|
| 1. | nosnosť min. 200 kg |  |
| 2. | ložná plocha – šxd min. 85x200cm |  |
| 3. | výška ložnej plochy min. 32 cm alebo vyššie |  |
| 4.  | šírka s bočnicami max. 105 cm |  |
| 5. | delené, plastové, sklápacie bočnice ( 2 bočnice na každej strane ) |  |
| 6. | elektrické nastavenie výšky ložnej plochy a výšky lôžka |  |
| 7. | elektrické polohovanie chrbtového a stehenného dielu |  |
| 8. | elektrické alebo mechanické polohovanie lýtkového dielu (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia) |  |
| 9. | priemer koliesok min. 150 mm |  |
| 10. | centrálne brzdenie koliesok (min. 3 kolieska) |  |
| 11. | lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52 |  |
| 12. | elektrický pohon TR a ATR náklonu |  |
| 13. | predné, zadné plastové čelá |  |
| 14. | zálohová batéria |  |
| 15. | ručný elektrický ovládač, alebo ovládač integr. v bočniciach |  |
| 16. | držiak kyslíkovej fľaše (3 alebo 5 l) |  |
| 17. | matrac jednodielny, umývateľný, odolný voči biologickému materiálu, antistatický s výškou min. 14 cm |  |
| 18. | CPR mechanické odblokovanie |  |
| 19. | hrazda + hrazdička |  |
| 20. | držiak na infúzny stojan, infúzny stojan |  |