**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

Predmet zákazky musí byť nový, v originálnom balení akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie

|  |
| --- |
| **Časť č. 9****Transfúzne súpravy**  |
| **Účel:** Jednorázová transfúzna súprava je určená k terapeutickému prevodu konzervovanej krvi, základných zložiek krvi, krvných náhrad z fliaš alebo vakov do žily pacienta. |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Výrobca** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadovaný parameter** | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie, resp. uviesť konkrétny číselný údaj***vyznačí uchádzač*** |
| Celková dĺžka hadičky/súpravy | 140 – 150 cm |  |
| Dĺžka komory | 98 mm |  |
| Transfúzny, bakteriálny filter | 200 - 350 µm |  |
| 20 kvapiek destilovanej vody | 1,0 ± 0,1 |  |
| Vnútorný priemer hadičky súpravy | 2,9 – 3,00 mm |  |
| Vonkajší priemer hadičky súpravy | 4,1 – 4,2 mm |  |
| Transfúzna súprava s hydrofóbnym bakteriálnym filtrom v zavzdušnovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa a regulátorom prietoku (tlačka s kolieskom). | áno |  |
| Apyrogénna, sterilná určená k jednorazovému použitiu | áno |  |
| Farba kvapkovej komôrky | transparentná/biela resp. uviesť farebné prevedenie |  |
| Farba hadičky |  |
| Komora so vzduchovým ventilom | áno |  |
| Napájanie: konektor Male LUER LOCK  | áno |  |
| Prepichovací tŕň | áno |  |
| Hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovacom kanáliku prepichovacieho tŕňa | áno |  |
| Otočný regulátor prietoku musí držať nastavenú pozíciu a plynulý prietok počas celej doby aplikácie, čím je zabezpečené bezpečné aplikovanie liečiva. | áno |  |
| Otočný regulátor umožňujúci precíznu reguláciu rýchlosti transfúzie | áno |  |
| Určené pre pediatrických aj dospelých pacientov | áno |  |
| Výrobok bez možnosti delenia na menšie časti, predmontovaný s ochrannými krytmi | áno |  |
| Hadička z PVC trvanlivá, priehľadná, pružná, z poddajného materiálu odolného proti zalomeniu | áno |  |
| Materiál súpravy | PVC resp. silikón |  |
| Bez obsahu DEHP, latexu | áno |  |
| Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci ľahké pripojenie transfúznej fľaše alebo vaku | áno |  |
| Kvapková komôrka a rolovací uzáver pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu | áno |  |
| Odolný voči rozpojeniu, zalomeniu a úniku infúzie / roztoku zo súpravy | áno |  |
| Jednoduchá manipulácia, farebné rozlíšenie | áno |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky