## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva Gynekologické oddelenie | komplet | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Prenosný ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny | komplet | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
Položka 1 informatívny rozpis ceny
1.1. | Ultrazvukový prístroj | ks | 1
1.2. | 2D konvexná sonda s počtom elementov min. 192 a hĺbkou zobrazenia min. 400 mm s frekvenčným rozsahom min. v rozsahu 2-5 MHz | ks | 1
| 2D vaginálna sonda s počtom elementov min. 192 a FOV min. 180° s frekvenčným rozsahom v rozsahu min. 4-9 MHz | ks | 1
| 2D/3D/4D vaginálna s počtom elementov min. 192 a FOV min. 180° s frekvenčným rozsahom v rozsahu min. 4-9 MHz | ks | 1
1.3. | lineárna sonda matrix technológia s počtom elementov min. 192 a FOV min. 50 mm s frekvenčným rozsahom min. v rozsahu 4-12 MHz | ks | 1
Položka 2 informatívny rozpis ceny |  |  |  | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
2.1. | Ultrazvukový prístroj pre OAIM | ks | 1
2.2. | Lineárna sonda pre vyšetrovanie malých častí, MSK, s frekvenčným rozsahom min. 6 - 12 MHz, počet elementov sondy min.180, | ks | 1
poznámka: v prípade, ak uchádzač nepredkladá cenu na všetky položky, vyplní len riadky a stĺpce v kalkulácií pre položky, na ktoré predkladá ponuku
Uchádzač:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky:
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Uchádzač :
Sídlo:
IČO:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje
1.2 CPV:
33124120-2 Diagnostické ultrazvukové prístroje
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
1.4 Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
1. | Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Gynekologické oddelenie | [5 empty] | komplet | 1
2. | Prenosný ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny | [5 empty] | komplet | 1
2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky a zároveň uvedie hodnotu ním ponúkaného tovaru (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uchádzač uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Položka č. 1 Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva pre Gynekologické oddelenie |  | parametre
| Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie | MJ | min. | max. | presne
1. | LCD farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením |  |  |  | áno
2. | Uhlopriečka obrazovky monitora |  | 23"
3. | Rozlíšenie obrazovky monitora |  | 1920 x 1080
4. | Jas obrazovky monitora |  | 205 cd/m2
5. | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo |  | 20 cm
6. | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo |  | ± 30 °
7. | Dynamický rozsah |  | 270dB
8. | Snímková frekvencia na 2D |  | 2500
9. | Frekvenčný rozsah |  | 1-18MHz
10. | Maximálna zobrazovacia hĺbka |  | 400mm
11. | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku |  | 1-15 mm
12. | Interný HDD s kapacitou |  | 1TB
13. | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja |  |  |  | áno
14. | Uhlopriečka pomocného dotykového displeja |  | 12"
15. | USB 3.0 porty | ks | 4
16. | Ethernetový konektor |  |  |  | áno
17. | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
18. | Počet portov pre zapojenie sond | ks | 4 |  | áno
19. | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň |  |  |  | áno
20. | Možnosť pripojenia externej farebnej tlačiarne s tlačou obrázkov a reportov |  |  |  | áno
21. | Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát |  |  |  | áno
Pracovné režimy
22. | Technológia na potlačenie šumu |  |  |  | áno
23. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
24. | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku |  |  |  | áno
25. | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku |  |  |  | áno
26. | Spektrálny doppler (PW) s automatickou optimalizáciou PW krivky |  |  |  | áno
27. | Harmonické zobrazenie na lineárnych, konvexných a vaginálnych sondách |  |  |  | áno
28. | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom |  | 8x
29. | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov |  |  |  | áno
30. | Dual Live zobrazovací mód
31. | Simultánne duálne zobrazenie
32. | Duplexné módy |  |  |  | áno
33. | Triplexné módy |  |  |  | áno
34. | Automatické širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča |  |  |  | áno
35. | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) |  |  |  | áno
36. | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách |  |  |  | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
37. | Prístroj umožňuje automatické meranie parametrov dopplerovského spektra |  |  |  | áno
38. | Prístroj umožňuje merania v multiplanárnych zobrazeniach |  |  |  | áno
39. | Prístroj umožňuje kalkulácie objemov z viacerých rovín |  |  |  | áno
40. | Prístroj umožňuje automatickú volumetriu |  |  |  | áno
41. | Prístroj umožňuje redukciu speklov v B-móde a v B-móde s farebným dopplerom |  |  |  | áno
42. | Prístroj umožňuje uhlové zobrazenie v B-móde a v B-móde s s farebným dopplerom |  |  |  | áno
43. | Softvér pre meranie a kalkulácie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí, Simpson, PISA vrátane reportov pre pôrodnícke a gynekologické aplikácie |  |  |  | áno
44. | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) |  |  |  | áno
45. | Softvér pre vylepšenie kvality 3D/4D objemových obrazov prostredníctvom redukcie USG speklov
46. | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  | áno
47. | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov |  |  |  | áno
48. | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania |  |  |  | áno
49. | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi |  |  |  | áno
50. | Export surových dát umožňujúci ďalší PC postprocessing |  |  |  | áno
51. | Programovateľné kalkulácie |  |  |  | áno
52. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  |  |  | áno
53. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) |  |  |  | áno
54. | Podpora matrixovej technológie |  |  |  | áno
55. | Automatická biometria pre základné merania: HC, AC, FL, BPD |  |  |  | áno
3D/4D zobrazenie v USG vyšetrovaní
56. | Automatické statické 3D zobrazenie |  |  |  | áno
57. | Multiplanárne 3D zobrazenie |  |  |  | áno
58. | Multiplanárne 3D zobrazenie v B-móde |  |  |  | áno
59. | 3D multiplanárne zobrazenie (objemové dáta) s možnosťou archivácie a opätovnej analýzy objemových údajov |  |  |  | áno
60. | 3D Power doppler a 3D Color Doppler |  |  |  | áno
61. | 3D/4D mód pre zobrazenie vnútorných štruktúr plodu a prietoku |  |  |  | áno
62. | 4D mód v reálnom čase vrátane multislice a tomografického zobrazenia |  |  |  | áno
63. | Mód v 3D/4D zobrazení pripomínajúci fetoskopiu. |  |  |  | áno
64. | Módy v multiplanárnom zobrazení: povrchový, transparetný, minimum mód |  |  |  | áno
Technické parametre sondy
65. | 2D konvexná sonda s počtom elementov min. 192 a hĺbkou zobrazenia min. 400 mm s frekvenčným rozsahom min. v rozsahu 2-5 MHz | ks | 1
66. | 2D vaginálna sonda s počtom elementov min. 192 a FOV min. 180° s frekvenčným rozsahom v rozsahu min. 4-9 MHz | ks | 1
67. | 2D/3D/4D vaginálna s počtom elementov min. 192 a FOV min. 180° s frekvenčným rozsahom v rozsahu min. 4-9 MHz | ks | 1
68. | lineárna sonda matrix technológia s počtom elementov min. 192 a FOV min. 50 mm s frekvenčným rozsahom min. v rozsahu 4-12 MHz | ks | 1
Položka č. 2 Ultrazvukový prístroj pre Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny |  | parametre
| Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie | MJ | min. | max. | presne
1. | Typ prístroja -prenosný |  |  |  | áno
2. | Farebný TFT monitor s uhlopriečkou obrazovky monitora |  | 14"
3. | Dynamický rozsah |  | 230 dB
4. | Snímková frekvencia na 2D |  | 1300 fps
5. | Frekvenčný rozsah |  | 2-16 MHz
6. | Maximálna zobrazovacia hĺbka |  | 300mm
7. | Hmotnosť prístroja | kg |  | 8
8. | Prevádzka na integrovanú batériu | min. | 40 |  | áno
9. | Ethernetový konektor |  |  |  | áno
10. | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup |  |  |  | áno
11. | Dĺžka štartu prístroja z vypnutého stavu | sekúnd |  | 60
Pracovné režimy
12. | Možnosť prepnútia prístroja do stavu Stand By |  |  |  | áno
13. | Technológia na potlačenie šumu pomocou specklov |  |  |  | áno
14. | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu |  |  |  | áno
15. | Harmonické zobrazovanie s kódovanou fázovou inverziou |  |  |  | áno
16. | M-mód |  |  |  | áno
17. | Farebný M-mód |  |  |  | áno
18. | Farebný doppler - CFM |  |  |  | áno
19. | Výkonový doppler - PDI |  |  |  | áno
20. | Smerový PDI |  |  |  | áno
21. | PW doppler |  |  |  | áno
22. | Simultánne módy zobrazenia |  |  |  | áno
23. | Kompoundné zobrazenie |  |  |  | áno
24. | Virtuálny konvex na lineárnych sondách |  |  |  | áno
Meranie, software a vyhodnocovanie
25. | Pacientská databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát |  |  |  | áno
26. | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg a *.avi |  |  |  | áno
27. | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) |  |  |  | áno
28. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM |  |  |  | áno
29. | Dopplerovské kalklulácie v reálnom čase |  |  |  | áno
30. | Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy alebo cievneho katétra |  |  |  | áno
Doplnková výbava a príslušenstvo
31. | Transportný vozík |  |  |  | áno
| Sonda |  |  |  | áno
32. | Lineárna sonda pre vyšetrovanie malých častí, MSK, s frekvenčným rozsahom min. 6 - 12 MHz, počet elementov sondy min.180, | ks | 1
32.1. | Resterilizovateľný punkčný adaptér min.2ks |  |  |  | áno
3. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie diagnostických ultrazvukových prístrojov (ďalej len "zariadenia"):
2.1 | do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1 | návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje na "zariadenie komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy zariadenia), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadnia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
8.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na zariadení. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
18. | Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.
19. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.
20. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.
21. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
22. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
23. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
23.1. | Dodávateľ poskytne garanciu min. 10 rokov na dodanie náhradných dielov na zariadenie odo dňa uvedenia zariadenia do užívania.
24. | Predmet obstarania (zmluvy) bude financovaný z vlastných zdrojov.
25. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k predkladanému zariadeniu
3. | Prospektový materiál /technický list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia
4. | Osvedčenie-certifikát (alebo iný rovnocenný doklad) o odbornom vyškolení servisného technika na ponúkaný tovar, ktorý bude vykonávať inštaláciu a záručný servis vydaný výrobcom ponúkaného tovaru (prístroja)
5. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/katalógový list/technický list/návod na obsluhu resp. iný rovnocenný doklad popisujúce údaje o ponúkanom zariadení
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného tovaru (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené zariadenie v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného zariadenia, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: