## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky:
Servoventilátory
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ, záruka 24 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Počet MJ v EUR s DPH
1. | Servoventilátory | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ, záruka 60 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Servoventilátory | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Držiak aktívneho zvlhčovača ventilačnej zmesi. | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Držiak pacientskych hadíc. | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Držiak vody. | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Mobilný stojan s postrannými eurolištami a so zabudovaným držiakom na fľaše O2. | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Tlaková hadica O2. | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Kompletný duálne vyhrievaný dýchací okruh. | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Uchádzač (dodávateľ)
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky: |  | (min. 2 mesiace odo dňa predloženia ponuky)
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č.2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Servoventilátory
1.2 CPV:
33157400-9 Lekárske dýchacie prístroje
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy, určený pre dlhodobú ventiláciu detí a dospelých .
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Servoventilátory | [5 empty] | ks | 20
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. Uchádzač uvedie presnú hodnotu ním ponúkaného parametra/hodnoty k danej požiadavke (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uchádzač uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a zdôvodnenie k ním navrhovanej hodnote)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Servoventilátory - 20 ks |  | parameter
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Prístrojová technika určená pre invazívnu i neinvazívnu ventilačnú podporu. |  |  |  | požaduje sa
2. | Prístroj vybavený konvenčnými a pokročilými inteligentnými ventilačnými režimami. |  |  |  | požaduje sa
3. | Prístroj v kompaktnom a jednoducho transportovateľnom vyhotovení. |  |  |  | požaduje sa
4. | Uhlopriečka užívateľského farebného dotykového displeja minimálne: | palec (") | 17
5. | Dotyková obrazovka (displej) s funkciou pre denný a nočný režim. |  |  |  | požaduje sa
6. | Výdrž batérie bez napojenia na elektrickú sieť minimálne: | minút | 90
7. | Určený pre plnohodnotnú dlhodobú ventiláciu detí a dospelých. |  |  |  | požaduje sa
8. | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce nastavenie a používanie konvenčných a pokročilých ventilačných režimov, podporných technológií pre ventilačnú podporu dospelých a detských pacientov. |  |  |  | požaduje sa
9. | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce ventiláciu všetkých vekových kategórií s voliteľným typom ventilácie pre novorodenca (minimálne formou opcie), dieťa a dospelého pacienta všetkých hmotnostných kategórií s možnosťou diferenciácie pohlavia – muž / žena. |  |  |  | požaduje sa
10. | Konštrukčné vyhotovenie prístroja zabezpečujúce jeho pohon bez potreby prívodu stlačeného vzduchu z centrálneho rozvodu medicinálnych plynov - požaduje sa turbínový pohon so zárukou na turbínu do konca životnosti ventilátora alebo zabudovaný kompresor so zárukou do konca životnosti ventilátora ako súčasť dodávky. |  |  |  | požaduje sa
11. | Softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce zadávanie výšky pacienta alebo hmotnosti s výpočtom IBW pre optimálnu, protektívnu a bezpečnú ventiláciu. |  |  |  | požaduje sa
12. | Softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce parametrické nastavenie jednotlivých ventilačných režimov v súlade s ventilačnými potrebami aktuálneho pacienta formou zadávania údajov o pacientovi - hmotnosti resp. výšky pacienta. |  |  |  | požaduje sa
13. | Požaduje sa: možnosť dovybavenia systému novými technológiami, intuitívne ovládanie ventilačnej jednotky, jednoduchá manipuláciu s kompletne zostaveným prístrojom, priestorová nenáročnosť prístroja, bezpečná manipulácia a presun. |  |  |  | požaduje sa
14. | Požaduje sa funkcia ovládania parametrov ventilačnej terapie pomocou: mechanického otočného/potvrdzovacieho tlačidla, mechanických tlačidiel priamej voľby, redundantné ovládanie formou dotykového výberu funkcií. Požaduje sa redundancia ovládania prístroja ako ochranný parameter pre prípad poruchy jednej z možností ovládania prístroja. |  |  |  | požaduje sa
15. | Softvérové vyhotovenie prístroja s obsahom integrovaného systému nápovedy s grafickým zobrazením pre alarmové hlásenia. |  |  |  | požaduje sa
16. | Požaduje sa možnosť zablokovania dotykovej funkcie obrazovky prístroja pre zabránenie náhodných zmien ventilačných parametrov v priebehu dezinfekcie a transportu ventilačnej techniky. |  |  |  | požaduje sa
17. | Softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce kontinuálne zobrazovanie aktuálnych riadiacich parametrov ventilácie a monitorovaných/vypočítaných hodnôt na displeji prístroja. |  |  |  | požaduje sa
18. | Konštrukčné vyhotovenie prístroja umožňujúce odnímanie displeja od tela ventilátora s funkcionalitou vzdialeného monitorovania a vzdialeného riadenia ventilačnej terapie pacienta zo vzdialenosti min. 3 m od prístroja umelej pľúcnej ventilácie. |  |  |  | požaduje sa
19. | Konštrukčné vyhotovenie prístroja umožňujúce jeho rozdeliteľnosť na samostatné časti s podmienkou zachovania plnej funkčnosti prístroja ako celku. Prístroj rozdeliteľný na samostatné časti: monitorovací panel, ventilačná jednotka, prevozný stojan. |  |  |  | požaduje sa
20. | Požaduje sa ovládací panel prístroja umožňujúci presné a bezpečné nastavovanie a riadenie jednotlivých ventilačných parametrov. |  |  |  | požaduje sa
21. | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce konfiguráciu dotykovej obrazovky prístroja užívateľom v súlade s jeho aktuálnymi preferenciami. |  |  |  | požaduje sa
22. | Požaduje sa užívateľom konfigurovateľná dotyková obrazovka s možnosťou výberu zobrazenia monitorovaných údajov užívateľom vo viacerých prednastavených formách rozloženia, napr. krivky, slučky, grafické vyobrazenie aktuálnej pľúcnej mechaniky. |  |  |  | požaduje sa
23. | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce testovanie správneho a bezpečného zostavenia prístroja pre začatie účinnej ventilačnej podpory. Musí umožňovať testovanie parametrov: integrita a tesnosť okruhu, kalibrácia prietokového senzora, kalibrácia O2 senzora, kalibrácia CO2 senzora. |  |  |  | požaduje sa
24. | Požaduje sa možnosť zahájenie ventilačnej terapie v kritických situáciách bez potreby predošlej kalibrácie a testov prístroja. |  |  |  | požaduje sa
25. | Požaduje sa optický alarm viditeľný zo všetkých strán prístroja a nezávislá redundantná signalizácia alarmového hlásenia na obrazovke displeja. |  |  |  | požaduje sa
26. | Požaduje sa možnosť použitia ventilačných okruhov pre jednorazové aj opakovateľné použitie, ako aj okruh s aktívnym alebo pasívnym zvlhčovaním. |  |  |  | požaduje sa
27. | Požaduje sa softvérová verzia v slovenskom jazyku, návod na použitie v slovenskom jazyku. |  |  |  | požaduje sa
Ventilačné parametre:
28. | Dychový objem | ml | 20-2000
29. | PEEP/CPAP | cmH2O | 0-50
30. | Kyslík | % | 21-100%
31. | Pomer I:E |  | 1:9 - 4:1
32. | Doba nádychu | s | 0,1-10,0
33. | Doba výdrže | s | 0-8
34. | Čas na spodnej tlakovej hladine (Bi Level) | s | 0,2-30
35. | Čas na hornej tlakovej hladine (Bi Level) | s | 0,2-30
36. | Podporný tlak | cmH2O | 0-95
37. | Prietok - HighFlow | l/min | 1990-02-01
38. | Strmosť nárastu tlaku | ms | 25-2000
39. | Citlivosť spúšťača výdychu (ETS) |  | 5 - 75%
40. | Prietokový asistor/spúšťač | l/min | 0,5-15
41. | Špičkový prietok | l/min | 1-195
42. | Dychová frekvencia | dych/min | 1980-01-01
Ventilačné režimy a funkcie:
43. | Požaduje sa adaptívna ventilácia v uzatvorenej slučke - režim ventilácie pacienta pri plynulom prechode od plne riadenej, cez striedavú až po spontánnu ventiláciu pacienta s alarmom prekročenia minútovej ventilácie. |  |  |  | požaduje sa
44. | Požaduje sa automatizovaný ventilačný režim zabezpečujúci ochranu pacienta pred volutraumou/barotraumou prostredníctvom automatickej a po každom dychu realizovanej regulácie dychového objemu a frekvencie dýchania v závislosti od dynamicky sa meniacej respiračnej mechaniky pacienta. |  |  |  | požaduje sa
45. | Požaduje sa automatizovaný ventilačný režim zabezpečujúci automaticko-dynamické riadenie PEEP, minútovej ventilácie a FiO2 v plne uzatvorenej slučke s kontrolou a alarmami, s plynulým prechodom z plne riadenej až po spontánnu ventiláciu. |  |  |  | požaduje sa
46. | Tlakovo riadený ventilačný režim |  |  |  | požaduje sa
47. | Tlakovo riadený ventilačný režim - synchronizovaný |  |  |  | požaduje sa
48. | Tlaková podporná ventilácia |  |  |  | požaduje sa
49. | Tlaková ventilácia na dvoch tlakových úrovniach |  |  |  | požaduje sa
50. | Tlaková podpora a ventilácia s uvoľnením tlaku v dýchacích cestách |  |  |  | požaduje sa
51. | Objemovo riadený ventilačný režim |  |  |  | požaduje sa
52. | Objemovo riadený ventilačný režim - synchronizovaný |  |  |  | požaduje sa
53. | Neinvazívna ventilácia s apnoe zálohou |  |  |  | požaduje sa
54. | Neinvazívna ventilácia s časovaním |  |  |  | požaduje sa
55. | Kyslíková terapia vysokým prietokom |  |  |  | požaduje sa
56. | Musí umožňovať voľbu asistorov: prietokový asistor, tlakový asistor, inteligentný asistor |  |  |  | požaduje sa
57. | Zobrazenie ventilačných parametrov: AutoPEEP, Cstat |  |  |  | požaduje sa
58. | Zobrazenie ventilačných parametrov: špičkový inspiračný a expiračný prietok, P 0.1, PTP, RSB |  |  |  | požaduje sa
59. | Zobrazenie parametrov respiračnej mechaniky: RC insp, RC exp, R insp, R exp |  |  |  | požaduje sa
60. | Zobrazenie ventilačných parametrov: tlak, inspiračný a expiračný prietok, objem, čas, pomer I:E, plynov + vypočítaných parametrov (rezistencia, časové konštanty, poddajnosť a iné) |  |  |  | požaduje sa
61. | Požaduje sa funkcionalita grafického zobrazovania kriviek v čase (prietok, objem, tlak), ventilačné slučky a zaznamenávanie trendov monitorovaných parametrov. |  |  |  | požaduje sa
62. | Softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce vyhotovenie a zobrazenie kvázistatickej nízkoprietokovej tlakovo-objemovej krivky s možnosťou automatickej identifikácie inflexných bodov a PDR (P-V manéver). |  |  |  | požaduje sa
63. | Softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce prípravu a vykonávanie recruitment manévrov s funkcionalitou spätnej verifikácie ich klinického účinku na pacienta. |  |  |  | požaduje sa
64. | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce efektívnu kompenzáciu únikov ventilačnej zmesi pri invazívnej a neinvazívnej ventilácii s automatickým nastavením citlivosti asistorov pre optimálnu synchronizáciu s dychovou aktivitou a úsilím pacienta. |  |  |  | požaduje sa
65. | Požaduje sa zostava prístroja umožňujúca automatické kontinuálne monitorovanie a regulovanie tlaku manžety endotracheálnej alebo tracheostomickej kanyly pre všetky vekové kategórie pacientov s riadením naplnenia a vyprázdnenia balónika ET kanyly priamo z obrazovky prístroja. |  |  |  | požaduje sa
66. | Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom vibračná sieťka / ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji. |  |  |  | požaduje sa
67. | Softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce zobrazenie grafickej reprezentácie respiračnej mechaniky pacienta vo forme dynamického vyobrazenia grafiky pľúc na monitore ventilátora v reálnom čase synchrónne s aktuálnymi dychmi pacienta interpretujúce zobrazenie objemu nádychu, elasticity pľúc, rezistencie a pacientskej aktivity v reálnom čase (dynamické pľúca). |  |  |  | požaduje sa
68. | Požaduje sa zabudovaný technický vstup pre meranie EtCO2 časová/ objemová kapnografia, mainstream - požaduje sa kompletná zostava pre meranie EtCO2 (technický vstup, pripojovací kábel, senzor). |  |  |  | požaduje sa
69. | Požaduje sa zabudovaný technický vstup pre meranie SpO2 /meranie saturácie krvi - požaduje sa kompletná zostava pre meranie SpO2 (technický vstup, pripojovací kábel, senzor). |  |  |  | požaduje sa
70. | Softvérové vyhotovenie prístroja s funkcionalitou kompenzácie odporu kanyly s možnosťou voľby druhu a veľkosti kanyly, ktorej objem má byť v priebehu ventilačnej terapie kompenzovaný. |  |  |  | požaduje sa
71. | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce možnosť vyhotovenia a uloženia snímky obrazovky na vonkajšie pamäťové médium alebo do pamäte prístroja. |  |  |  | požaduje sa
72. | Požaduje sa zostava prístroja s rozhraním pre meranie ezofageálneho tlaku s následnou interpretáciou transpulmonálneho tlaku a zobrazením oboch meraných veličín na obrazovke prístroja. |  |  |  | požaduje sa
73. | Zostava prístroja musí umožňovať súčasné zobrazenie nasledovných tlakových kriviek na jednej obrazovke: Tlak v dýchacích cestách (Paw), Ezofageálny tlak (Pes), Transpulmonálny tlak (PL) |  |  |  | požaduje sa
74. | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja musí umožňovať nepretržité automatické riadenie a monitorovanie tlaku v manžete kanyly s funkciou nastavenia času zvýšenia tlaku pri manipulácii s pacientom. |  |  |  | požaduje sa
Zvlhčovanie dýchacích plynov v priebehu ventilačnej terapie:
75. | Aktívny zvlhčovač dýchacích plynov s možnosťou voľby teploty zvlhčenej ventilačnej zmesi na výstupe z komory v závislosti od druhu zvoleného ventilačného režimu. |  |  |  | požaduje sa
76. | Vyhrievanie expiračnej vetvy s teplotným gradientom voči výstupnej teplote zo zvlhčovanej komory pre zabránenie tvorby kondenzátu v expiračnej vetve okruhu. |  |  |  | požaduje sa
77. | Ovládanie zvlhčovača dýchacích plynov priamo z obrazovky prístroja. |  |  |  | požaduje sa
78. | Funkcionalita kontinuálneho merania a zobrazovania aktuálnej teploty ventilačnej zmesi. |  |  |  | požaduje sa
Celková zostava prístroja:
79. | Aktívny zvlhčovač s možnosťou nastavovania teplôt zvlhčovanej ventilačnej zmesi. |  |  |  | požaduje sa
80. | Držiak aktívneho zvlhčovača ventilačnej zmesi. | ks | 1
81. | Držiak pacientskych hadíc. | ks | 1
82. | Držiak vody. | ks | 1
83. | Mobilný stojan s postrannými eurolištami a so zabudovaným držiakom na fľaše O2. | ks | 1
84. | Tlaková hadica O2. | ks | 1
85. | Kompletný duálne vyhrievaný dýchací okruh. | ks | 1
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie tovaru (ďalej aj "prístroj" alebo "zariadenie") verejnému obstrávateľovi (ďalej aj "objednávateľ):
2.1 | do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4. | Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1 | návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6. | Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadnia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
8.10 | technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní zariadenia prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovných dňoch medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.
11. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou
12. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
13. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
14. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
15. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
16. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
17. | Požaduje sa služby záručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
18. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
19. | Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom zariadenia.
20. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
21. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
22. | Dodávateľ je povinný oznámiť príchod pracovníkov na výkon pred začatím každého servisného výkonu, a to kontaktnej osobe objednávateľa. Informácia o kontaktnej osobe objednávateľa bude zaslaná dodávateľovi bezprostredne po uzatvorení zmluvy.
23. | Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.
24. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie , ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa riadneho dodania.
25. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
26. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
27. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.
28. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutára-
29. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvnisť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
30. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
32. | Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmlluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania kúpnej zmluvy. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
33. | Predmet zákazky bude hradený z kapitálovách výdavkou zo štatneho rozpočtu MZ SR. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ finančných prostriedkov (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky), ktorý má realizovať financovanie, neposkytne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu objednávateľovi finančné prostriedky na realizáciu tejto zákazky. V prípade odstúpenia od zmluvy z tohto dôvodu nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akékoľvek finančné plnenie.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v prílohe – Sortiment ponúkaného tovaru.
3. | Prospektový materiál/produktový list alebo iný rovnocenný dokument, ktorý jednoznačne popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti uchádzačom ponúkaného zariadenia
4. | Potvrdenie výrobcu zariadenia, že uchádzačom ponúkané parametre, hodnoty a vlastnosti na ponúkané zariadenie sú platné, aktuálne a úplné.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list alebo iný rovnocenný dokument, ktorý jednoznačne popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti uchádzačom ponúkaného zariadenia
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: