## časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Srdcové chlopňové protézy
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
1. Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Dvojlisté (bileafletové) s úzkym šicím ringom pre supraanulárnu aortálnu implantáciu v štandardnej alebo flexibilnej konfigurácii veľkostí 17-29 s nasledovnými parametrami:
1.1 | - Nízkoprofilová chlopňová protéza so supraanulárnou výškou: Nr.19 ≤ 6mm; Nr.23 ≤ 7,5mm
1.2 | - Hodnoty EOA (Effective Orifice Area) : Nr.19 ≥ 1,8cm2; Nr.23 ≥ 2,9cm2
1.3 | - Otvárací uhol listov protézy ≥ 85°
1.4 | - Rotabilita
1.5 | - Biokompatibilita
1.6 | - RTG kontrastný prstenec
2. Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do mitrálnej pozície
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
2. | Dvojlisté so širším šicím ringom pre intraanulárnu mitrálnu implantáciu veľkostí 17-37 s nasledovnými parametrami:
2.1 | - Nízkoprofilová chlopňová protéza
2.2 | - GOA (Geometric Orifice Area) Nr.27 ≥ 3,67 cm2
2.3 | - Otvárací uhol listov ≥ 85°
2.4 | - Rotabilita
2.5 | - Biokompatibilita
2.6 | - RTG kontrastný prstenec (platí aj pre rotačný mechanizmus)
V ................................., dňa.........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Srdcové chlopňové protézy
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
1. Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Dvojlisté pre intraanulárnu a supraanulárnu aortálnu implantáciu veľkostí 27/29 intraanulárne, 19 – 25 supraanulárne s nasledovnými parametrami:
1.1 | - Otvárací uhol listov protézy = 90°
1.2 | - Rotabilita
1.3 | - Biokompatibilita
1.4 | - RTG kontrastný prstenec
1.5 | - Možnosť redukcie bezpečnej hladiny antikoagulácie ( INR < 2)
2. Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do mitrálnej pozície
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
2. | Dvojlisté pre intraanulárnu a supraanulárnu mitrálnu implantáciu veľkostí 25/33 supraanulárne, s nasledovnými parametrami:
2.1 | - Otvárací uhol listov protézy = 90°
2.2 | - Rotabilita
2.3 | - Biokompatibilita
2.4 | - RTG kontrastný prstenec
2.5 | - Možnosť redukcie bezpečnej hladiny antikoagulácie ( INR < 2)
V................................, dňa........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Srdcové chlopňové protézy
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
1. Biologická chlopňová protéza pre implantáciu do aortálnej pozície
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Stentované perikardiálne nízkoprofilové biologické protézy pre supraanulárnu aortálnu implantáciu veľkostí 19-29
1.1 | - Implantačná výška Nr.19 ≤ 14mm; Nr.21 ≤ 15mm
1.2 | - Flexibilita stentu chlopňovej protézy
1.3 | - Stress Free fixácia biologického tkaniva
1.4 | - Antikalcifikačná úprava
1.5 | - EOA (Effective Orifice Area) : Nr.19 ≥ 1,2 cm2 ; Nr. 21 ≥ 1,8 cm2
1.6 | - Nízke transvalvulárne PG (Pressure Gradient)
1.7 | - Biokompatibilita
1.8 | - RTG kontrastný prstenec
1.9 | - Preukázaná dlhá životnosť chlopní aj u pacientov mladších ako 65 rokov
2. Biologická chlopňová protéza pre implantáciu do mitrálnej pozície
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
2. | Stentovaná perikardiálna nízkoprofilová biologická protéza pre supraanulárnu mitrálnu implantáciu veľkostí 25-33, s nasledovnými parametrami:
2.1 | - Asymetrický anatomický tvar šicieho prstenca
2.2 | - Flexibilita stentu chlopňovej protézy
2.3 | - Stress Free fixácia biologického tkaniva
2.4 | - Antikalcifikačná úprava
2.5 | - Minimálna ventrikulárna projekcia Nr.27 ≤ 8mm
2.6 | - Biokompatibilita
2.7 | - RTG kontrastný prstenec
3. Biologická chlopňová protéza pre implantáciu do aortálnej pozície aj pre pacientov mladších ako 60r.
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
3. | Perikardiálna chlopňová protéza so stentom zo zliatiny kobaltu a chrómu do aortálnej pozície určená pre supraanulárnu implantáciu vo veľkostiach 19, 21, 23, 25, 27 a 29 mm s nízkymi transvalvulárnymi gradientami
3.1 | - dodávaná v suchom stave bez nutnosti predimplantačného premývania
3.2 | - špeciálna fixácia biologického tkaniva Resilia
3.3 | - expanzná zóna na stente chlopne uľahčujúca budúcu valve-in-valve implantáciu s fluoroskopickými markermi naznačujúčimi veľkosť implantovanej chlopne
V................................, dňa........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 4
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Srdcové chlopňové protézy
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
1. Biologické srdcové stentované chlopne pre aortálne ústie (flexibilný stent)
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Prasačí xenotransplantát pre supraanulárnu implantáciu, s trikompozitným dizajnom s ochranou cípov proti abrázii veľkostí 19-29 mm s nízkotlakovou fixáciou tkaniva a účinnou antikalcifikačnou úpravou
1.1 | - nízky implantačný profil (pre veľkosť anulu 23 mm implantačná výška chlopne 13 mm)
1.2 | - ultrakrátke premývanie
2. Biologické srdcové stentované chlopne pre mitrálne ústie (flexibilný stent)
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
2. | Prasačí xenotransplantát s trikompozitným dizajnom s ochranou cípov proti abrázii veľkostí 25-33 mm s nízkotlakovou fixáciou tkaniva a účinnou antikalcifikačnou úpravou
2.1 | - nízky implantačný profil (pre veľkosť anulu 27 mm implantačná výška chlopne 9 mm)
2.2 | - systém na deflekciu stentových výbežkov
2.3 | - ultrakrátke premývanie
V................................, dňa........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 5
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Srdcové chlopňové protézy
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
1. Bezstehová biologická chlopňová protéza pre implantáciu do aortálnej pozície
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Bezstehová (sutureless), aortálna, biologická chlopňa pozostávajúca z:
1.1 | - tkanivového komponentu vyrobeného z bovinného perikardu a
1.2 | - samo-expandujúceho Nitinolového stentu
1.3 | - umožňujúca implantáciu do pozície bez použitia stehov s príslušenstvom (Dual Collapser, Držiak, Post-dilatačný katéter)
1.4 | - veľkosti: S, M, L, XL vo vymedzenom rozmedzí:
1.5 | S ( 19-21)
1.6 | M (21-23)
1.7 | L (23-25)
1.8 | XL ( 25-27)
V................................, dňa........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 6
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Srdcové chlopňové protézy
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
1. Krúžok anuloplastický mitrálny
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Semiflexibilný anuloplastický prstenec na mitrálny anulus veľkostí 24-40 so zachovávaním anteroposteriórneho a transverzálneho diametru mitrálneho ústia v pomere 3:4 počas systoly
1.1 | - Sedlovitý tvar anteriórnej rigidnej časti
1.2 | - Posteriórna flexibilita
1.3 | - Plný ring
1.4 | - Markery interkomisurálnej vzdialenosti
1.5 | - Rigidita ringu počas implantácie a viazania uzlov
1.6 | - RTG kontrastný prstenec
1.7 | - Biokompatibilita
2. Krúžok anuloplastický trikuspidálny
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
2. | Inkompletný semirigidný anuloplastický prstenec na trikuspidálne ústie veľkostí 26-36 s progresívnou flexibilitou anatomického 3D tvar
2.1 | - Rigidita a stabilizácia ringu počas implantácie a viazania uzlov
2.2 | - RTG kontrastný prstenec
2.3 | - Biokompatibilita
V................................, dňa........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 7
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Srdcové chlopňové protézy
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
1. Aortálny konduit s mechanickou cievnou protézou
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Aortálny konduit s cievnou protézou napodobňujúcou tvar Valsalvových sinusov a mechanickou chlopňovou protézou veľkostí 19-33 s nasledovnými parametrami:
1.1 | - Rotabilná, mechanická chlopňová protéza s rtg kontrastným prstencom
1.2 | - GOA (Geometric Orifice Area): Nr.19 ≥ 1,63 cm2
1.3 | - Vnútorný priemer chlopňového ústia (Valve Orifice Inner Diameter): Nr.19 ≥ 16,5 mm
1.4 | - Otvárací uhol listov protézy = 85°
1.5 | - Nízkoporózna, vrapovaná, želatínou impregnovaná, biokompatibilná cievna protéza priemeru 20 – 34 mm s konštrukčnou imitáciou aortálnych sinusov, nevyžadujúca predzrážanie
1.6 | - Dĺžka cievnej protézy ≥ 12cm
1.7 | - Súčasťou setu je jednorazový sterilný kauter
V................................, dňa........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## časť 8
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: |  | Srdcové chlopňové protézy
Dokument: |  | Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody
Uchádzač/Predávajúci: |  | ...
1. Krúžok anuloplastický mitrálny
P.č. | Požadované technické vlastnosti/parametre |  | Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra) | Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1. | Semirigidný anuloplastický prstenec na mitrálny anulus veľkostí 24-38, s nasledovnými parametrami:
1.1 | - Elasticita pamäťového materiálu krúžku
1.2 | - Vodiaci systém na rekonštrukciu subvalvulárneho aparátu
1.3 | - Progresívna 3D flexibilita
1.4 | - Plný ring
1.5 | - Markery interkomisurálnej vzdialenosti
1.6 | - Rigidita ringu počas implantácie a viazania uzlov
1.7 | - RTG kontrastný prstenec
1.8 | - Biokompatibilita
V................................, dňa........................
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)